БЛОК-СХЕМА УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АППЕРТУРЫ ГИБКИХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЖГУТОВ.

Установка предназначена для измерения аппертуры ГВЖ на четырёх фиксированных длинах волн, которые соответствуют максимумам излучения применяемым светодиодов. Принцип измерения заключается в определении светораспределения излучения на выходе ГВЖ путём сканирования фотоприёмника ( ФЭУ ) по диаметру окружности , в центре которой расположен выходной торец исследуемого жгута. Затем вычисляется аппертура ГВЖ по уровню, задаваемому оператором. Управление оптическим полигоном осуществляет PC через внешний контроллер

Источники излучения - светодиоды

Оптический смеситель

Объектив

Исследуемый ГВЖ

ФЭУ и сканер

Управляющий PC

Контроллер

RS 232

ФУНКЦИИ ЛИНИЙ ПОРТОВ ВВОДА-ВЫВОДА

| Линия порта | Функция | Начальное значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| P2.0 | # Ph0 | 1 | Фазы ШД. Используются инверсные сигналы порта через инверторы на плате контроллера |
| P2.1 | Ph1 | 1 |  |
| P2.2 | Ph2 | 1 |  |
| P2.3 | Ph3 | 1 |  |
| P2.4 | Ld1 | 0 | Сигналы включения источников света - светодиодов |
| P2.5 | Ld2 | 0 |  |
| P2.6 | Ld3 | 0 |  |
| P2.7 | Ld4 | 0 |  |
| INT 0 | End1 |  | Концевики сканера |
| INT 1 | End2 |  |  |
| P0.4 | On/Off Uhv |  | Включение питания ФЭУ |
| P0.0 | Pulse | 0 | Модулятор источников света - светодиодов |
| P0.7 | LD “U hv” | 0 | Индикатор “ВЫСОКОЕ” |
| P0.6 | LD “RxD” | 0 | Индикатор “ПРИЁМ БАЙТА” |
| P0.5 | LD “TrD” | 0 | Индикатор “ПОСЫЛКА БАЙТА” |
| ## ADC0 | # Signal |  | # Сигнал |
| DAC0 | # U ref HV | 0 | # Опорный сигнал управления блоком питания ФЭУ |
| DAC1 | Level | 0 | Сигнал управления уровнем накачки источников света |

ОПИСАНИЕ ПРОТОКОЛА ОБМЕНА РС - КОНТРОЛЛЕР

Команды от компьютера к контроллеру передаются в виде строковых посылок , формат которых представлен ниже :

<$> <№CMD> <VALUE> <CR>,

где 	$		- признак начала посылки команды - 1 байт ;

№CMD	- номер команды ( описание см. ниже ) – 2 байта:

VALUE	- поле  значений в ASII виде - 14 байта;

CR		- признак конца посылки команды ( код 0Dh ) – 1 байт.

Формат ответа:

<!> <№ANS> <VALUE> <CR>,

где 	!		- признак начала посылки ответа - 1 байт ;

№ANS	- номер ответа (на 50 больше команды )

– 2 байта:

VALUE	- поле  значений в ASII виде - 14 байта;

CR		- признак конца посылки ответа ( код 0Dh ) – 1 байт.

Таблица 1. Описание команд.

| ## КОМАНДА | ## ОПИСАНИЕ | ## ОТВЕТ | ## ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| # 00 | ИДЕНТИФИКАЦИЯ Запрос имени контроллера | 50 | Контроллер посылает своё имя – APPERT |
| # 01 | ПРОВЕРКА СВЯЗИ Посылка в контроллер набора символов | 51 | Контроллер посылает обратно символы, стоящие в поле VALUE |
| 02 | ВКЛ/ВЫКЛ ИСТОЧНИКОВ ИЗЛУЧЕНИЯ | 52 | Запуск/остановка модулятора – вкл. TIMER0. Активация/сброс DAC1. Посылка ответа – OK. |
| 03 | ЗАПИСЬ АКТИВНОГО ИСТОЧНИКА В поле VALUE в позиции нужного источника записана 1, в остальных - 0 | 53 | Записывается полученное значение в порт Р2: Р2.4 – светодиод , =470 нм Р2.5 – светодиод , =525 нм Р2.6 – светодиод , =626 нм Р2.7 – светодиод , =950 нм Посылка ответа – OK. |
| 04 | УРОВЕНЬ НАКАЧКИ ИСТОЧНИКА Управление током накачки соответствующего источника излучения | 54 | Полученное значение записывается в DAC 1. Посылка ответа – OK. |
| 05 | ВКЛ/ВЫКЛ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ФЭУ. Посылка в поле VALUE; Y – включить блок высокого. N – выключить блок высокого. | 55 | Установка/сброс бита Р0.4 Посылка ответа – OK. |
| 06 | УРОВЕНЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ В поле VALUE – значение напряжения питания ФЭУ в условных единицах | 56 | Значение поля VALUE заносится в DAC 0. Затем посылка ответа – OK. |
| 07 | ШАГИ В СТОРОНУ УМЕНЬШЕНИЯ КОДА В поле VALUE – кол-во шагов , которое должен сделать шаговый двигатель в сторону уменьшения фазового кода | 57 | Совершение необходимого кол-ва шагов. Затем посылка ответа – OK. |
| 08 | ШАГИ В СТОРОНУ УВЕЛИЧЕНИЯ КОДА В поле VALUE – кол-во шагов , которое должен сделать шаговый двигатель в сторону увеличения фазового кода | 58 | Совершение необходимого кол-ва шагов. Затем посылка ответа – OK. |
| 09 | ШАГАТЬ ДО КОНЦЕВИКА END 1. | 59 | После приёма команды, контроллер перемещает сканер с увеличением фазового кода до срабатывания концевика END 1. Затем посылка ответа – OK. |
| 10 | ШАГАТЬ ДО КОНЦЕВИКА END 2. | 60 | После приёма команды, контроллер перемещает сканер с уменьшениемм фазового кода до срабатывания концевика END 2. Затем посылка ответа – OK. |
| 11 | ОЦИФРОВКА СИГНАЛА В поле VALUE передаётся кол-во раз оцифровки сигнала ( от 1 до 16 ). | 61 | Контроллер оцифровывает и накапливает сигнал столько раз сколько получено в поле кол-во Затем посылка полученной суммы |
| 12 | В поле VALUE – время выполнения одного шага шаговым двигателем в миллисекундах. | 62 | Полученное значение заносится в соответсвующий буфер (TIMESTEP ) Затем посылка ответа – OK. |
| 13 | Загрузка TIMER 0 В поле VALUE – значение для загрузки TIMER 0 ( от 1 до 255 ) | 63 | Полученное значение заносится в TH0, т.к. этот таймер запрограммирован на работу в режиме 2. Затем посылка ответа – OK. |
| 14 | СОСТОЯНИЕ КОНЦЕВИКОВ Запрос состояния концевиков | 64 | В ответе в поле VALUE посылается код ,определяющий состояния концевиков : 3 – нормальное состояние 2 – сработал END 1 1 - сработал END 2 |