Устройства для мобильных систем

E14-440

Внешний модуль АЦП/ЦАП/ТТЛ на шину USB 1.1

Руководство программиста

Москва. 2005 г.

ЗАО «Л-КАРД»,

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 5, корп. 4, стр. 2.

тел. 	(095) 785-95-25

факс 	(095) 785-95-14

Адреса в Интернет:

WWW:	www.lcard.ru

FTP:	ftp.lcard.ru

E-Mail:

Общие вопросы:	lcard@lcard.ru

Отдел продаж:	sale@lcard.ru

Техническая поддержка:	support@lcard.ru

Отдел кадров:	job@lcard.ru

Представители в регионах:

Украина:	“ХОЛИТ Дэйта Системс, Лтд”	www.holit.com.ua	(044) 241-6754

Санкт-Петербург:	ЗАО “AВТЭКС Санкт-Петербург”	www.autex.spb.ru	(812) 567-7202

Новосибирск:	ООО “Сектор Т”	www.sector-t.ru	(3832) 22-76-20

Екатеринбург:	Группа Компаний АСК	www.ask.ru	(3432) 71-44-44

Казань:	ООО “Шатл”	shuttle@kai.ru	(8432) 38-16-00

Самара:	"АСУ-Самара"	prosoft-s@jiguli.ru	(8462) 98-29-01

E14-440. Внешний модуль АЦП/ЦАП/ТТЛ на шину USB 1.1 общего назначения.

© Copyright 1989–2005, ЗАО “Л-Кард”. Все права защищены.

1.	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	7

1.1.	Введение	7

1.2.	Общие сведения	8

1.2.1.	Подключение модуля E-440 к компьютеру	8

1.2.2.	DLL библиотека для работы с модулем E-440	9

1.2.3.	Загрузка управляющей программы	10

1.2.4.	Возможные проблемы при работе со штатным ПО	11

1.3.	Используемые термины и форматы данных	11

1.3.1.	Термины	11

1.3.2.	Форматы данных	12

1.3.2.1.	Формат слова данных с АЦП	12

1.3.2.2.	Формат слова данных для ЦАП	12

1.3.2.3.	Логический номер канала АЦП	13

1.3.3.	Формат пользовательского ППЗУ	14

1.3.4.	Формат кадра отсчетов	16

1.4.	Общие принципы работы с модулем E-440	16

1.4.1.	Общий подход к работе с интерфейсными функциями	16

1.4.2.	Общая структура LBIOS	19

1.5.	Описание штатной DLL библиотеки	21

1.5.1.	Переменные и структуры	21

1.5.1.1.	Структура ADC_PARS_E440	21

1.5.1.2.	Структура DAC_PARS_E440	21

1.5.1.3.	Структура MODULE_DESCR_E440	22

1.5.1.4.	Переменные LBIOS	22

1.5.1.5.	Номера команд LBIOS	25

1.5.2.	Функции общего характера	27

1.5.2.1.	Получение версии DLL библиотеки	27

1.5.2.2.	Получение указателя на интерфейс модуля	27

1.5.2.3.	Функция завершения работы с модулем	27

1.5.2.4.	Инициализация доступа к модулю	28

1.5.2.5.	Освобождение виртуального слота	28

1.5.2.6.	Получение названия модуля	29

1.5.2.7.	Загрузка LBIOS	29

1.5.2.8.	Проверка загрузки модуля	30

1.5.2.9.	Получение версии LBIOS	30

1.5.2.10.	Сброс DSP на модуле	31

1.5.2.11.	Передача номера команд в драйвер LBIOS	31

1.5.2.12.	Получение дескриптора устройства	31

1.5.2.13.	Получение описания ошибок выполнения функций	32

1.5.3.	Функции для доступа к памяти DSP модуля	33

1.5.3.1.	Чтение слова из памяти данных DSP	33

1.5.3.2.	Чтение слова из памяти программ DSP	33

1.5.3.3.	Запись слова в память данных DSP	33

1.5.3.4.	Запись слова в память программ DSP	34

1.5.3.5.	Чтение массива слов из памяти данных DSP	34

1.5.3.6.	Чтение массива слов из памяти программ DSP	34

1.5.3.7.	Запись массива слов в память данных DSP	35

1.5.3.8.	Запись массива слов в память программ DSP	35

1.5.3.9.	Чтение переменной LBIOS	35

1.5.3.10.	Запись переменной LBIOS	36

1.5.4.	Функции для работы с АЦП	37

1.5.4.1.	Разрешение работы АЦП	37

1.5.4.2.	Запрещение работы АЦП	37

1.5.4.3.	Установка параметров работы АЦП	38

1.5.4.4.	Получение текущих параметров работы АЦП	40

1.5.4.5.	Получение массива данных с АЦП	41

1.5.4.6.	Ввод кадра отсчетов с АЦП	42

1.5.4.7.	Однократный ввод с АЦП	42

1.5.5.	Функции для работы с ЦАП	43

1.5.5.1.	Разрешение работы ЦАП	43

1.5.5.2.	Запрещение работы ЦАП	43

1.5.5.3.	Установка параметров работы ЦАП	44

1.5.5.4.	Получение текущих параметров работы ЦАП	44

1.5.5.5.	Передача массива данных в ЦАП	45

1.5.5.6.	Однократный вывод на ЦАП	46

1.5.6.	Функции для работы с внешними цифровыми линиями	47

1.5.6.1.	Разрешение выходных цифровых линий	47

1.5.6.2.	Чтение внешних цифровых линий	47

1.5.6.3.	Вывод на внешние цифровые линии	47

1.5.7.	Функции для работы с пользовательским ППЗУ	48

1.5.7.1.	Разрешение/запрещение записи в ППЗУ	48

1.5.7.2.	Запись слова в ППЗУ	48

1.5.7.3.	Чтение слова из ППЗУ	49

1.5.7.4.	Чтение служебной информации из ППЗУ	49

1.5.7.5.	Запись служебной информации в ППЗУ	49

2.	НИЗКОУРОВНЕВОЕ ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ E-440	50

2.1.	Структурная схема модуля E-440	50

2.2.	Организация USB интерфейса	51

2.2.1.	Общие сведения о USB	51

2.2.2.	Интерфейс AVR с USB шиной	52

2.2.2.1.	Функция DeviceIoControl()	53

2.2.2.2.	Запрос V_RESET_DSP_E440	54

2.2.2.3.	Запрос V_PUT_ARRAY_E440	54

2.2.2.4.	Запрос V_GET_ARRAY_E440	55

2.2.2.5.	Запрос V_START_ADC_E440	55

2.2.2.6.	Запрос V_START_DAC_E440	56

2.2.2.7.	Запрос V_COMMAND_IRQ_E440	57

2.2.2.8.	Запрос V_GO_SLEEP_E440	57

2.2.2.9.	Запрос V_WAKEUP_E440	57

2.2.2.10.	Запрос V_GET_MODULE_NAME_E440	57

2.2.2.11.	Потоковые пересылки	58

2.3.	Интерфейс AVR с DSP	59

2.4.	Интерфейс DSP с периферией модуля	60

2.4.1.	Общие сведения	60

2.4.2.	Создание управляющей программы	61

2.4.3.	Загрузка управляющей программы в DSP	62

2.4.4.	Порты управления	63

2.4.5.	Конфигурирование флагов DSP	63

2.4.6.	АЦП, коммутатор и программируемый усилитель	66

2.4.7.	Организация сбора данных с АЦП в LBIOS	69

2.4.8.	Корректировка данных с АЦП	70

2.4.9.	ЦАП	71

2.4.10.	Организация работы с ЦАП в LBIOS	73

2.4.11.	Управление ТТЛ линиями	73

2.4.12.	ППЗУ	74

2.4.13.	Внешняя синхронизация сигнального процессора	74

3.	ПРИЛОЖЕНИЯ	75

3.1.	ПРИЛОЖЕНИЕ A	75

3.2.	ПРИЛОЖЕНИЕ B	76

3.3.	ПРИЛОЖЕНИЕ C	77

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В Н И М А Н И Е !!!!!

C 1 декабря 2004 г. изменилось название модуля.

Теперь официальным названием модуля является E14-440.

Тем не менее, в данном руководстве пользователя
при ссылке на модуль используется его старое название – E-440.

## Введение

Данный раздел описания предназначен для программистов, собирающихся писать свои собственные программы в среде Windows’98/2000/XP для работы с модулями E-440. Предварительно очень рекомендуется ознакомиться с Руководством пользователя, где можно найти информацию по подключению входных сигналов, распиновке внешних разъёмов, о характерных неисправностях и т.п.

В качестве базового языка при написании штатного программного обеспечения нами был выбран язык С++, (а конкретнее, диалект Borland С++ 5.02), поскольку он является одним из самых широко распространенных и применяемых языков. Для приобретенного Вами модуля E-440 ЗАО “Л-Кард" поставляет драйвер устройства, готовую библиотеку штатных подпрограмм, в виде динамически подключаемой библиотеки (DLL), и ряд законченных примеров. В библиотеку мы попытались включить множество разнообразных полезных функций для облегчения пользователю процедуры написания собственных программ по управлению модулем E-440. Данная библиотека позволяет Вам использовать практически все возможности модуля, не вдаваясь в тонкости их низкоуровневого программирования. Если же Вы все-таки собираетесь сами программировать модуль на низком уровне, то наша библиотека может быть использована Вами в качестве законченного и отлаженного примера, на основе которого Вы можете реализовать свои собственные алгоритмы.

Штатная библиотека содержит функции, позволяющие осуществлять ввод-вывод аналоговой и цифровой информации в асинхронном режиме, вводить и выводить аналоговую информацию как в одноканальном, так и в многоканальном режимах с произвольной синхронизацией ввода, осуществлять конфигурацию FIFO буферов для АЦП и ЦАП и т.д. Мы надеемся, что описываемая ниже библиотека упростит и ускорит написание Ваших собственных программ.

Весь пакет штатного программного обеспечения для модуля E-440 в среде Windows’98/2000/XP находится на прилагаемом к модулю CD-ROM’е в директории
USB\E14-XXX\E14-440. !!!ВНИМАНИЕ!!! Далее по тексту данного описания все директории указаны относительно неё. Также весь штатный софт можно скачать с нашего сайта www.lcard.ru из раздела “Библиотека файлов”. Там из подраздела “ПО для внешних модулей” следует выбрать архив e440v##.exe, где ## означает номер версии программного обеспечения (на момент написания данного руководства этот архив имеет имя  e440v20.exe).

Кроме того, при желании можно воспользоваться достаточно широкими возможностями, которые предоставляет законченный программный продукт L-GRAPH, для решения ряда общих задач сбора, сохранения и визуализации полученной аналоговой информации. L-GRAPH входит в состав 32-разрядной библиотеки и устанавливается посредством инсталляционной программы DLL\Lcomp\Lcomp.exe с прилагаемого к модулю компакт-диска. Также дистрибутив программы можно скачать с нашего сайта www.lcard.ru из раздела “Библиотека файлов” (архив lcomp.exe). Данная утилита работает с модулем E-440 как в 16ти канальном дифференциальном, так и в 32x канальном с общей землёй режиме подключения входных сигналов. Она позволяет, в частности, осуществлять непрерывную регистрацию аналоговой информации в реальном масштабе времени (при этом время ввода ограничено только ёмкостью Вашего диска). Кратко говоря, программа L-GRAPH реализует:

- 4х канальный осциллоскоп;

- 4х канальный спектроскоп;

- многоканальный сбор данных в файл (до 32х каналов);

- визуализация полученных данных (до 32х каналов).

## Общие сведения

### Подключение модуля E-440 к компьютеру

Собственно сама процедура аппаратного подключения модуля E-440 к Вашему компьютеру достаточно тривиальна: необходимо просто соединить USB разъём P5 модуля (см. "Руководство пользователя", § 2.1.14. “Внешний вид модуля E-440”) с любым свободным USB-портом компьютера при помощи кабеля, входящего в комплект штатной поставки. При этом подразумевается, что на компьютере уже установлена операционная система способная корректно поддерживать функционирование USB шины: Windows’98\2000\XP. Причем спецификацией USB предусматривается как ‘горячее’ подключение или отключение устройств к/от шины USB, так и включение компьютера с уже подключенными устройствами USB.

Шина USB предоставляет пользователям реальную возможность работать с периферийными устройствами в режиме Plug&Play. Это означает, что стандартом USB предусмотрено подключение устройства к работающему компьютеру, автоматическое его распознавание немедленно после подключения и последующая загрузка операционной системой соответствующих данному устройству драйверов.

Т.о. при самом первом подсоединении модуля E-440 к Вашему компьютеру (с помощью прилагаемого стандартного кабеля USB) операционная система должна запросить файлы драйвера для впервые подключаемого устройства. Тогда ей необходимо указать inf-файл с нашего CD-ROM: \DRV\Ldevusb.inf. При этом операционная система сама скопирует файл драйвера в нужное ей место и сделает необходимые записи в своём реестре. После чего операционная система должна произвести так называемую операцию нумерации (enumeration, ‘переписи’), т.е., грубо говоря, проинициализировать подключенное устройство. Такая процедура нумерации устройств, подключенных к шине USB, осуществляется динамически по мере их подключения или отключения без какого-либо вмешательства пользователя или клиентского программного обеспечения. Во время выполнения процесса нумерации индикатор USB (красный светодиод расположенный рядом с разъёмом USB модуля, см. "Руководство пользователя", § 2.1.14. “Внешний вид модуля E-440”) должен непрерывно мигать, а по окончании оной перманентно загореться красным цветом. Это будет говорить о том, что подключенное устройство корректно опознано операционной системой и полностью готово к дальнейшей работе. Дополнительно проконтролировать правильность распознавания операционной системой подключенного модуля можно в “Device Manager” (“Диспетчер устройств”). Там в разделе “Universal Serial Bus Controllers” (“Контроллеры универсальной последовательной шины USB”) должно появиться устройство “E-440 Board”, как это, например, отображено на рисунке ниже:

При дальнейшей работе с модулем E-440 операционная система уже будет знать, где находятся драйвера для данного типа устройства, и будет подгружать их автоматически по мере необходимости.

Кроме того, рекомендуется скопировать файл штатной DLL библиотеки (Lusbapi.dll) в директорию %SystemRoot%\system32. Это полезно потому, что Windows’98/2000/XP при необходимости автоматически производит поиск файлов в указанной директории. Хотя, в принципе, штатная DLL библиотека может находиться в директории Вашего приложения или в одной из директорий, указанных в переменной окружения PATH.

### DLL библиотека для работы с модулем E-440

Штатная DLL библиотека для модуля E-440 написана с использованием широко распространенного и весьма доступного языка программирования Borland С++ 5.02. Общий вид проекта DLL библиотеки в среде разработки Borland С++ 5.02 представлен на рисунке ниже:

Собственно, сама библиотека содержит всего две экспортируемые функции, одна из которых CreateInstance() возвращает указатель на интерфейс модуля E-440. В дальнейшем, используя этот указатель, можно осуществлять доступ ко всем интерфейсным функциям DLL библиотеки (см. исходные тексты примеров). !!!Внимание!!! Все интерфейсные функции (кроме ReadData() и WriteData()), строго говоря, не обеспечивают “потокобезопасную” работу DLL библиотеки. Поэтому, во избежание недоразумений, в многопоточных приложениях пользователь должен сам организовывать, если необходимо, корректную синхронизацию вызовов интерфейсных функций в различных потоках (используя, например, критические участки, мьютексы и т.д.).

В сам файл библиотеки Lusbapi.dll включена информация о текущей версии DLL. Для получения в Вашем приложении сведений о данной версии можно использовать вторую из экспортируемых функций из штатной библиотеки: GetDllVersion(). Кроме того, оперативно выявить текущую версию библиотеки можно, используя штатные возможности Windows. Например, в Windows Explorer щелкните правой кнопкой мышки над файлом DLL библиотеки Lusbapi.dll. Во всплывшем на экране монитора меню следует выбрать опцию ‘Properties’, после чего на появившейся панели выбрать закладку ‘Version’. На этой закладке в строчке ‘File version’ можно без труда прочитать номер версии DLL библиотеки (две старшие цифры). Выглядит это примерно так:

Исходные тексты самой DLL библиотеки Вы можете найти на нашем CD–ROM’е в директории \DLL. Тексты законченных примеров применения интерфейсных функций из штатнгой DLL библиотеки для различных сред разработки приложений можно найти в следующих директориях:

- \Examples\BC5 – для среды Borland C++ 5.02;

- \Examples\BCB5 – для среды Borland C++ Builder 5.0;

- \Examples\D6 – для среды Delphi 6.0;

- \Examples\MSVC6 – для среды MS Visual C++ 6.0.

Например, для получения возможности вызова интерфейсных функций в Вашем проекте на Borland С++ Вам необходимо следующее:

- создать файл проектов (например, для Borland С++ 5.02, test.ide);

- добавить в него файл LUSBAPI.LIB;

- создать и добавить в проект Ваш файл с будущей программой (например, test.cpp);

- включить в начало вашего файла заголовочный файл #include "LUSBAPI.H", содержащий описание интерфейса модуля E-440;

- в принципе, с помощью функции GetDllVersion(), желательно сравнить версию используемой DLL библиотеки с версией текущего программного обеспечения;

- вызвать функцию CreateInstance() для получения указателя на интерфейс модуля;

- в общем-то, ВСЕ! Теперь Вы можете писать свою программу и в любом месте, используя полученный указатель, вызывать соответствующие интерфейсные функции из штатной DLL библиотеки Lusbapi.dll.

Поклонникам диалекта Microsoft Visual C++ можно порекомендовать два способа подключения штатной DLL библиотеки к своему приложению:

- Динамическая загрузка DLL на этапе выполнения приложения (см. исходные тексты примера из директории \Examples\MSVC6\DynLoad)

- Для статической компоновки штатной DLL предварительно необходимо провести полную перекомпоновку библиотеки в среде разработки Microsoft Visual C++ с использованием исходных текстов из директории \DLL.

### Загрузка управляющей программы

Предположим, что Вы уже успешно подключили модуль к компьютеру и подали на его входы сигналы. При работе с модулем следует учитывать то, что он имеет характерную особенность, отличающюю его от простых устройств ввода-вывода: на нем установлен современный цифровой сигнальный процессор ADSP-2185M фирмы Analog Devices, Inc. (более подробную информацию на эти DSP можно найти на сайте www.analog.com), который необходимо предварительно запрограммировать, т. е. загрузить в него управляющую программу (драйвер, LBIOS). В состав штатного программного обеспечения входит законченная управляющая программа, состоящая из одного бинарного файла DSP\E440.bio. Данный файл содержит как выполняемый код управляющей программы, так и сегмент данных для сигнального процессора. В штатной DLL библиотеке для загрузки LBIOS в сигнальный процессор модуля имеется специальная интерфейсная функция LOAD_LBIOS(), которая аккуратно выполняет процедуру загрузку модуля. Только ПОСЛЕ загрузки LBIOS’а Вы можете полностью управлять модулем, т.е. переводить его в различные режимы работы с АЦП, ЦАП и т. д. Законченные примеры применения интерфейсных функций штатной DLL библиотеки для целей загрузки модуля E-440 можно найти, например, в директориях \Examples\BCB5\LoadLBios и \Examples\D6\LoadLBios.

### Возможные проблемы при работе со штатным ПО

- Перед началом работы со штатным ПО модуля E-440 во избежания непредсказаумого его поведения ОЧЕНЬ рекомендуется установить драйвера для чипсета используемой материнской платы компьютера. В особенности это касается чипсетов не от Intel: VIA, SIS, ALI и т.д. Обычно эти драйвера можно найти на CD-ROM, который поставляется вместе с материнской платой. Также их можно скачать из Интернета.

- Компьютеры, у которых материнская плата создана с применением чипсета от SIS (Silicon Integrated System Corporation) или ATI Mobility Radeon, не совсем корректно работают под Windows’98\2000\XP при запросах с большим кол-вом данных в интерфейстных функциях ReadData() или WriteData(). Например, при вызове функции ReadData() с параметром NumberOfWordsToRead = 1024*1024 операционная система Windows вполне может, что называется, 'наглухо' зависнуть вплоть до появления BSOD (Blue Screen Of Death). Решение данной проблемы лежит в русле уменьшения значения NumberOfWordsToRead. Причём величина NumberOfWordsToRead, при которой всё начинает нормально работать, зависит от конкретного экземпляра компьютера. Так что просто попробуйте поиграться с величиной параметра NumberOfWordsToRead.

## Используемые термины и форматы данных

### Термины

| Название | Смысл |
| --- | --- |
| AdcRate | Частота работы АЦП в кГц |
| ChannelRate | Частота работы аналогового канала в кГц |
| InterKadrDelay | Межкадровая задержка в млс |
| DacRate | Частота работы ЦАП в кГц |
| Buffer | Указатель на целочисленный массив для данных |
| Npoints | Число отсчетов ввода |
| AdcChannel | Логический номер аналогового канала АЦП |
| ControlTable | Управляющая таблица, содержащая целочисленный массив с логическими номерами каналов для последовательного циклического ввода данных с АЦП |
| ControlTableLength | Длина управляющей таблицы |
| Address | Адрес ячейки в памяти программ или данных DSP модуля |

### Форматы данных

#### Формат слова данных с АЦП

Данные, считанные с 14ти битного АЦП модуля E-440, представляются в формате знакового целого двухбайтного числа от -8192 до 8191. Точностные пределы кодов АЦП, соответствующие выбранному входному диапазону, приведены в следующей таблице:

- Соответствие кода АЦП напряжению на аналоговом входе

| Модуль | Усиление | Код | Напряжение, В | Точность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-440 | 1; 4; 16; 64 | +8000 | +MAX | 2÷3 |
|  |  | 0 | 0 | 0.25; 0.3; 0.5; 1.0 |
|  |  | -8000 | -MAX | 2÷3 |

где MAX - значение установленного входного диапазона для аналогового канала АЦП (возможные диапазоны для модуля см. в Таблице 6).

Вышеуказанные точностные значения приведены для случая, когда LBIOS модуля не корректирует поступаемые с АЦП данные с помощью калибровочных коэффициентов (например, хранящихся в ППЗУ самого модуля; см. § 1.3.3. “Формат пользовательского ППЗУ”). Для случая, когда LBIOS‘у модуля позволено производить такую корректировку входного сигнала, соответствующие точностные параметры АЦП приведены ниже (при температуре 25С):

- Соответствие кода АЦП напряжению на аналоговом входе при разрешенной корректировке входных данных

| Модуль | Усиление | Код | Напряжение, В | Точность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-440 | 1; 4; 16; 64 | +8000 | +MAX | 0.05; 0.075; 0.1; 0.15 |
|  |  | 0 | 0 |  |
|  |  | -8000 | -MAX |  |

где MAX – значение установленного диапазона для входного аналогового канала АЦП (возможные диапазоны для данного модуля см. в Таблице 6).

#### Формат слова данных для ЦАП

Формат 16ти битного слова данных, передаваемого из PC в модуль для последующей выдачи на ЦАП, приведен в следующей таблице:

- Формат слова данных ЦАП

| Модуль | Номер бита | Назначение |
| --- | --- | --- |
| E-440 | 0÷11 | 12ти битный код ЦАП |
|  | 12 | Выбор номера канала ЦАП: - ‘0’ – первый канал; - ‘1’ – второй канал. |
|  | 13÷15 | Не используются |

Собственно код, выдаваемый модулем на 12ти битный ЦАП, связан с устанавливаемым на внешнем разъеме напряжением в соответствии со следующей таблицей

- Соответствие кода ЦАП напряжению на внешнем аналоговом разъеме

| Модуль | Код | Напряжение |
| --- | --- | --- |
| E-440 | +2047 | +5.0 Вольт |
|  | 0 | 0 Вольт |
|  | -2048 | -5.0 Вольт |

#### Логический номер канала АЦП

На модуле E-440 для управления работой входного аналогового каскада определяется такой параметр, как 8ми битный логический номер канала АЦП (фактически управляющее слово для АЦП). Именно массив логических номеров каналов АЦП, образующих управляющую таблицу ControlTable, задает циклическую последовательность работы АЦП при вводе данных. В состав логического номера канала входят несколько важных параметров, задающих различные режимы функционирования АЦП модуля:

- физический номер аналогового канала;

- управление включением режима калибровки нуля, т.е. при этом вход каскада с программируемым коэффициентом усиления (PGA) просто заземляется;

- тип подключения входных каскадов - 16 дифференциальных входных аналоговых каналов или 32 входных канала с общей землёй;

- коэффициент усиления, т.е. для каждого канала можно установить свой индивидуальный коэффициент усиления.

- Формат логического номера канала.

| Номер бита | Обозначение | Функциональное назначение |
| --- | --- | --- |
| 0 | MA0 | 0ой бит номера канала |
| 1 | MA1 | 1 ый бит номера канала |
| 2 | MA2 | 2 ой бит номера канала |
| 3 | MA3 | 3 ий бит номера канала |
| 4 | MA4 | Калибровка нуля/4 ый бит номера канала |
| 5 | MA5 | 16 диф./32 общ. |
| 6 | GS0 | 0 ой бит коэффициента усиления |
| 7 | GS1 | 1 ый бит коэффициента усиления |

Если MA5=0 и MA4=0, то MA0MA3 – номер выбранной дифференциальной пары входов.

Если MA5=0 и MA4=1, то калибровка нуля, т.е. измерение собственного напряжения смещения нуля.

Если MA5=1, то MA0MA4 – номер выбранного входа с общей землей (Х1–>Вход1,
Х2–> Вход2, …, Y1–> Вход17,…, Y16–> Вход32).

Например, логический номер для модуля E-440 равный 0х2 означает дифференциальный режим работы 3его канала с единичным усилением, 0х82 – с усилением равным 16. Если же этот логический номер равен 0х10 или 0х14, то вход каскада PGA просто заземлен (именно PGA, а не входы указанных каналов коммутатора).

- Коэффициент усиления (биты GS0 и GS1)

| Модуль | Бит GS1 | Бит GS0 | Усиление | Диапазон, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-440 | 0 | 0 | 1 | 10.0 |
|  | 0 | 1 | 4 | 2.5 |
|  | 1 | 0 | 16 | 0.625 |
|  | 1 | 1 | 64 | 0.15625 |

Например, для коэффициента усиления 16 диапазон напряжения входного аналогового сигнала будет 0.625 В.

### Формат пользовательского ППЗУ

На модуле E-440 установлено пользовательское ППЗУ емкостью 64 Слова16 бит. Формат данного ППЗУ представлен на следующем рисунке:

Как видно из рисунка, в первых 32х словах (64 байта) находится служебная область ППЗУ модуля. Порядок расположения в ППЗУ данной информации соответствует структуре MODULE_DESCR_E440 (см. § 1.5.1.3. “Структура MODULE_DESCR_E440”). Для чтения этой информации можно использовать специальную интерфейсную функцию GET_MODULE_DESCR(). Формат расположения служебной информации о модуле (первые 20 ячеек ППЗУ) имеет следующий вид:

- серийный номер модуля (9 байт);

- название модуля (7 байт);

- ревизия модуля (1 байт);

- тип установленного на модуле DSP (5 байт);

- флажок присутствия ЦАП на модуле (1 байт);

- частота установленного на модуле кварца в Гц (4 байта);

- зарезервировано (13 байт);

В следующих 8 словах (16 байт) хранятся коэффициенты, используемые при корректировке LBIOS’ом данных, получаемых с АЦП. Данные коэффициенты записываются в ППЗУ при наладке модуля в ЗАО “Л-Кард". Благодаря этому на модуле отсутствуют подстроечные резисторы, что сильно улучшает шумовые характеристики модуля и увеличивает их надежность. Формат калибровочных коэффициентов предназначен специально для работы с LBIOS. Коэффициенты хранятся в виде чисел типа WORD языка C++ (2 байта) и имеют следующий порядок:

- 20 ячейка – корректировка смещения нуля при усилении ‘1’;

- 21 ячейка – корректировка смещения нуля при усилении ‘4’;

- 22 ячейка – корректировка смещения нуля при усилении ‘16’;

- 23 ячейка – корректировка смещения нуля при усилении ‘64’;

- 24 ячейка – корректировка масштаба при усилении ‘1’;

- 25 ячейка – корректировка масштаба при усилении ‘4’;

- 26 ячейка – корректировка масштаба при усилении ‘16’;

- 27 ячейка – корректировка масштаба при усилении ‘64’;

В ячейках 2831 (8 байт) хранятся коэффициенты, используемые для корректировки кода, выводимого на ЦАП’ы. Данные коэффициенты записываются в ППЗУ при наладке модуля в ЗАО “Л-Кард". Преобразование кода, выдаваемого на ЦАП, производится следующим образом:

RealDacValue=(DacValue+Offset/10000.)*Scale/10000.,

где RealDacValue – реальный код, выдаваемый на ЦАП; DacValue – код, который желательно установить на выходе ЦАП; Offset – значение корректировки нуля, которое хранится в ППЗУ; Scale – значение корректировки масштаба, которое также хранится в ППЗУ.

Например, для установки на ЦАП нулевого выходного напряжения надо вывести код:

(0.+Offset/10000.)*Scale/10000.

Коэффициенты хранятся в виде чисел типа WORD языка C++ (2 байта) и имеют следующий порядок:

- 28 ячейка – корректировка смещения нуля первого ЦАП’а;

- 29 ячейка – корректировка смещения нуля второго ЦАП’а;

- 30 ячейка – корректировка масштаба первого ЦАП’а;

- 31 ячейка – корректировка масштаба второго ЦАП’а;

В пользовательскую область ППЗУ, начиная с 32ой ячейки, Вы можете записывать и считывать любую свою информацию с помощью соответствующих интерфейсных функций WRITE_FLASH_WORD() и READ_FLASH_WORD().

### Формат кадра отсчетов

Под кадром подразумевается последовательность отсчетов с логических каналов, начиная от ControlTable[0] до ControlTable[ControlTableLength–1], где ControlTable - управляющая таблица (массив логических каналов), хранящаяся в DSP модуля, а ControlTableLength определяет размер (длину) этой таблицы. Загрузить нужную Вам управляющую таблицу в сигнальный процессор модуля можно с помощью интерфейсной функции FILL_ADC_PARS() (см. § 1.5.4.3. “Установка параметров работы АЦП”). Временные параметры кадра для ControlTableLength=5 приведены на следующем рисунке:

где Tk – временной интервал между соседними кадрами (фактически частота опроса фиксированного логического номера канала ChannelRate), tмкз=InterKadrDelay – временной интервал между последним отсчетом текущего кадра и первым отсчетом следующего, 
tАЦП – интервал запуска АЦП или межканальная задержка. Тогда 1/tАЦП=AdcRate – частота работы АЦП или оцифровки данных, а величина tмкз не может принимать значения меньшие, чем tАЦП. Если размер кадра, т.е. число отсчетов с АЦП в кадре, равен ControlTableLength, то все эти временные параметры можно связать следующей формулой:

Tk = 1/ChannelRate = (ControlTableLength–1) * tАЦП + tмкз,

или

Tk = 1/ChannelRate = (ControlTableLength–1)/AdcRate + InterKadrDelay.

Временные параметры AdcRate и InterKadrDelay используются в интерфейсной функции FILL_ADC_PARS() при задании необходимого режима работы АЦП.

## Общие принципы работы с модулем E-440

### Общий подход к работе с интерфейсными функциями

Целью штатной DLL библиотеки Lusbapi.dll, поставляемой с модулем E-440, является предоставление достаточно наглядного и удобного программного интерфейса при работе с данным устройством. Библиотека содержит в себе определенный набор функций, с помощью которых Вы можете реализовывать многие стандартные алгоритмы ввода/вывода данных в/из модуля.

Перед началом работы с DLL библиотекой в пользовательской программе Вы должны сделать следующие объявление:

ILE440 *pE440;	// указатель на интерфейс модуля E-440

MODULE_DESCR_E440 md;	// структура информации в ППЗУ модуля

Первым делом с помощью функции GetDllVersion() следует проверить версии используемой DLL библиотеки и текущего программного обеспечения.

Если версии совпадают, то в Вашем приложении необходимо получить указатель на интерфейс модуля, вызвав функцию CreateInstance(). В дальнейшем для доступа ко всем интерфейсным функциям модуля необходимо применять именно этот указатель (см. пример ниже).

После этого, используя уже полученный указатель на интерфейс модуля, Вам следует проинициализировать доступ к виртуальному слоту, к которому подключён модуль, применяя для этого интерфейсную функцию OpenLDevice() (в версии библиотеки 1.0 – InitLDevice()). Если ошибки нет, то, в общем случае, какое-то устройство подключено к выбранному виртуальному слоту и можно переходить к этапу его идентификации.

Таким образом, следует проверить с помощью интерфейсной функции GetModuleName() название устройства, подключенного к выбранному виртуальному слоту, т.к. к нему, в принципе, может быть присоединено какое-нибудь другое, помимо E-440, изделие ЗАО “Л-Кард”, рассчитанное на работу с USB шиной. Если все в порядке и подключенное устройство – это модуль 
E-440, то можно переходить к следующей стадии работы.

Важной особенностью модуля E-440 является то, что на нем установлен мощный современный цифровой сигнальный процессор (DSP – Digital Signal Processor) с фиксированной точкой ADSP-2185M фирмы Analog Devices, Inc.. Для того, чтобы его “оживить”, т.е. заставить работать по требуемому Вам алгоритму, во внутреннюю память DSP надо записать (загрузить) либо фирменную управляющую программу, которая входит в комплект штатной поставки (файл DSP\E440.BIO), либо Вашу собственную. Задачей DSP является управление всей установленной на модуле периферией (АЦП, ЦАП, цифровые линии и т.д.), а также сбор и, при необходимости, первичная обработка получаемых данных. Во внутренней памяти DSP расположены программно организованные FIFO буфера АЦП и ЦАП, а также переменные LBIOS (см. Приложение B). О низкоуровневом взаимодействии компьютера с модулем E-440, с одной стороны, и DSP с периферией, с другой, см. Раздел 2 “НИЗКОУРОВНЕВОЕ ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ 
E-440”

Т.о., необходимо загрузить в сигнальный процессор модуля управляющую программу (LBIOS). Для этого можно воспользоваться интерфейсной функцией LOAD_LBIOS(). В случае успешного выполнения данной функции, нужно проверить работоспособность загруженного LBIOS с помощью интерфейсной функции MODULE_TEST(). Если и эта функция выполнена без ошибки, то это означает, что LBIOS успешно загружен и модуль полностью готов к работе.

Далее, начиная с версии 2.0 DLL библиотеки Lusbapi.dll, рекомендуется проверять номер текущей версии загруженного в модуль драйвера LBIOS. Сделать это несложно с помощью дополнительно введенной интерфейсной функции GET_LBIOS_VERSION().

На следующем этапе Вам следует прочитать служебную информацию, хранящуюся в ППЗУ модуля. Она требуется при работе с некоторыми интерфейсными функциями штатной DLL библиотеки. Интерфейсная функция GET_MODULE_DESCR() как раз и предназначена для этой цели. Если функция не вернула ошибку, то это означает, что информация из ППЗУ модуля успешно считана, и можно продолжать работу.

В общем-то, ВСЁ! Теперь можно спокойно управлять всей доступной периферией на модуле и самим DSP с помощью соответствующих интерфейсных функций штатной DLL библиотеки, т.е. задавать различные режимы работы АЦП (прием данных с АЦП, конфигурация FIFO буфера АЦП, синхронизация ввода данных с АЦП, частота оцифровки данных и т.д.) и ЦАП (конфигурация FIFO буфера ЦАП, частота выдачи данных на ЦАП и т.д.), обрабатывать входные и выходные цифровые линии, считывать и/или записывать необходимую информацию в/из пользовательского ППЗУ и т.д.

В качестве примера приведем исходный текст (вернее сказать ‘скелет’) очень простенькой консольной программы для работы с модулем E-440 (предполагается использование Lusbapi.dll версии не ниже 2.0):

#include <stdlib.h>

#include <stdio.h>

#include "Lusbapi.h"	// заголовочный файл штатной библиотеки

ILE440 *pE440;	// указатель на интерфейс модуля

MODULE_DESCR_E440 md;	// структура информации в ППЗУ модуля

char ModuleName[7];	// название модуля

DWORD LbiosVersion;	// текущий номер версии драйвера LBIOS

int main(void)

{

// проверим версию DLL библиотеки

if(GetDllVersion() != LC_CURRENT_VERSION)

{

printf("Неправильная версия Dll!");

return 1;

}

// получим указатель на интерфейс модуля

pE440 = static_cast<ILE440 *>(CreateInstance("e440"));

if(pE440 == NULL)

{

printf("Не могу получить указатель на интерфейс");

return 1;	//выйдем из программы с ошибкой

}

// попробуем обнаружить какой-нибудь модуль

// в нулевом виртуальном слоте

if(!pE440->OpenLDevice(0))

{

printf("Не могу получить доступ к модулю!");

return 1;	//выйдем из программы с ошибкой

}

// прочитаем название модуля в нулевом виртуальном слоте

if(!pE440->GetModuleName(ModuleName))

{

printf("Не могу прочитать название модуля!\n");

return 1;	//выйдем из программы с ошибкой

}

// проверим: этот модуль - 'E-440'?

if(strcmp(ModuleName, "E440"))

{

printf(" В нулевом виртуальном слоте не 'E-440'\n");

return 1;	//выйдем из программы с ошибкой

}

// теперь можно попробовать загрузить из соответствующего ресурса 	// библиотеки Lusbapi.dll (версия 2.0) код драйвера LBIOS

if(!pE440->LOAD_LBIOS())

{

printf("Не выполнена функция LOAD_LBIOS()!");

return 1;	//выйдем из программы с ошибкой

}

// проверим работоспособность загруженного LBIOS

if(!pE440->MODULE_TEST())

{

printf("Не выполнена функция MODULE_TEST()!");

return 1;	//выйдем из программы с ошибкой

}

// получим версию загруженного LBIOSа (Lusbapi.dll версии 2.0)

if(!pE440->GET_LBIOS_VERSION(&LbiosVersion))

{

printf("Не выполнена функция GET_LBIOS_VERSION()!");

return 1;	//выйдем из программы с ошибкой

}

// теперь проверим версию загруженного LBIOS

if(LbiosVersion != LC_CURRENT_VERSION)

{

printf(" Ошибка версии драйвера LBIOS!");

return 1;	//выйдем из программы с ошибкой

}

// попробуем прочитать информацию, хранящуюся в ППЗУ модуля

md.size = sizeof(MODULE_DESCR_E440);

if(!pE440->GET_MODULE_DESCR(&md))

{

printf("Не выполнена функция GET_MODULE_DESCR ()!");

return 1;	//выйдем из программы с ошибкой

}

printf("Модуль E-440 (серийный номер %s) полностью готов к\

работе!", md.SerialNumber);

// далее можно располагать функции для непосредственного

// управления модулем!

. . . . . .

// завершим работу с модулем

if(!pE440->ReleaseLDevice())

{

printf("Не выполнена функция ReleaseLDevice()!");

return 1;	//выйдем из программы с ошибкой

}

// выйдем из программы

return 0;

}

### Общая структура LBIOS

На модуле E-440 устанавливается так называемый цифровой сигнальный процессор (Digital Signal Processor – DSP) с фиксированной точкой ADSP-2185M фирмы Analog Devices, Inc. Основное его назначение – это управление различного рода периферийными устройствами, установленными на модуле, а также, возможно, выполнение необходимой предварительной обработки данных. Одно из главных преимуществ применения на модуле именно цифрового сигнального процессора заключается в том, что достаточно гибко чисто программным образом можно изменять в довольно широких пределах алгоритмы работы модуля с периферийными устройствами (достаточно лишь овладеть достаточно несложным языком ассемблера DSP). Так, в штатном драйвере LBIOS (исходные тексты которого можно найти в директории DSP\ на прилагаемом к данному модулю CD-ROM’е) реализуются наиболее широко используемые алгоритмы работы с АЦП, ЦАП, входными/выходными ТТЛ линиями и т.д.

В принципе, для написания пользовательских программ достаточно знать, что установленный на модуле DSP обладает двумя независимыми типами памяти, а именно:

- 24х битная память программ (Program Memory – PM), в которой хранятся коды инструкций управляющей программы (драйвера LBIOS), а также, возможно, данные;

- 16ти битная память данных (Data Memory – DM), в которой могут находиться только данные.

Для доступа к содержимому ячеек DSP каждого типа памяти существуют штатные интерфейсные функции (см. § 1.5.3. “Функции для доступа к памяти DSP модуля”). Карты распределения памяти обоих типов для различных типов сигнальных процессоров, а также взаимное расположение составных частей штатного LBIOS, подробно показаны в Приложении B. Как видно из указанного приложения, LBIOS состоит из

- двух областей в PM с исполняемыми кодами инструкций и переменными LBIOS;

- двумя областями в DM под циклические FIFO буфера АЦП и ЦАП.

Исполняемый код LBIOS написан с учетом возможности взаимодействия данного драйвера с Вашей пользовательской программой в РС по так называемому принципу команд (подробнее cм. § 2.1. “Структурная схема модуля E-440”).

Адреса предопределенных переменных в PM DSP модуля, задающих важные параметры функционирования штатного LBIOS, а также их краткие толкования, приведены в Таблице 7.

В LBIOS программно организовано два циклических FIFO буфера: для приема данных с АЦП и для выдачи данных на ЦАП. Передача данных из FIFO буфера АЦП в РС производится порциями по Длина_FIFO_Буфера_АЦП/2 отсчетов мере их поступления с АЦП. Т.о., фактически чисто программным образом реализован так называемый двойной FIFO буфер. Т.е. при поступлении из PC команды на запуск АЦП, драйвер LBIOS ожидает накопления данных в первой половинке FIFO буфера АЦП. После того как первая половинка буфера полностью заполнится готовыми данными с АЦП, дается команда на их передачу в PC (в тоже время не прекращается сбор данных во вторую половинку FIFO буфера). После накопления данных во второй половинке FIFO буфера опять дается команда на их передачу в PC и продолжается сбор данных уже в первую половинку. И так до бесконечности по циклу, пока не придет команда из PC на останов работы АЦП. Все то же самое применимо и для алгоритма работы ЦАП.

Драйвер LBIOS написан таким образом, что можно независимо управлять работой АЦП, ЦАП и ТТЛ линиями.

## Описание штатной DLL библиотеки

В настоящем разделе приведены достаточно подробные описания переменных, структур и интерфейсных функций, входящих в состав штатной DLL библиотеки для модуля E-440.

### Переменные и структуры

#### Структура ADC_PARS_E440

Структура ADC_PARS_E440 описана в файле Lusbapi.h и представлена ниже:

struct ADC_PARS_E440

{

WORD size;	// размер данной структуры в байтах

bool AdcEnabled;	// состояние работы АЦП (при чтении)

bool CorrectionEnabled;	// управление корректировкой данных

WORD InputMode;	// режим ввода данных с АЦП

WORD SynchroAdType	// тип аналоговой синхронизации

WORD SynchroAdMode;	// режим аналоговой синхронизации

WORD SynchroAdChannel;	// канал АЦП при аналоговой синхронизации

WORD SynchroAdPorog;	// порог срабатывания АЦП при аналоговой

// синхронизации

WORD ChannelsQuantity;	// число активных каналов (размер кадра)

WORD ControlTable[128];	// управляющая таблица с активными каналами

double AdcRate;	// частота работы АЦП в кГц

double InterKadrDelay;	// межкадровая задержка в мс

double ChannelRate;	// частота одного канала кГц (период кадра)

WORD AdcFifoBaseAddress;	// базовый адрес FIFO буфера АЦП в DSP модуля

WORD AdcFifoLength;	// длина FIFO буфера АЦП в DSP модуля

WORD CalibrKoefAdc[8];	// корректировочные коэф. для АЦП

};

Перед началом работы с АЦП необходимо заполнить поля данной структуры и передать ее в модуль с помощью интерфейсной функции FILL_ADC_PARS() (в описании этой функции подробно прокомментированы значения полей данной структур). При этом в качестве корректировочных коэффициентов для получаемых с АЦП отсчетов можно использовать соответствующую информацию из ППЗУ модуля (см. § 1.5.1.3. “Структура MODULE_DESCR_E440”). Также при необходимости можно считать из модуля текущие параметры функционирования АЦП, используя GET_CUR_ADC_PARS().

#### Структура DAC_PARS_E440

Структура DAC_PARS_E440 описана в файле Lusbapi.h и представлена ниже:

struct DAC_PARS_E440

{

WORD size;	// размер данной структуры в байтах

bool DacEnabled;	// состояние работы ЦАП (при чтении)

double DacRate;	// частота работы ЦАП в кГц

WORD DacFifoBaseAddress;	// базовый адрес FIFO буфера ЦАП в DSP модуля

WORD DacFifoLength;	// длина FIFO буфера ЦАП в DSP модуля

};

Перед началом работы с ЦАП необходимо заполнить поля данной структуры и передать ее в модуль с помощью интерфейсной функции FILL_DAC_PARS(). Также при необходимости можно считать из модуля текущие параметры функционирования ЦАП, используя GET_CUR_DAC_PARS().

#### Структура MODULE_DESCR_E440

Структура MODULE_DESCR_E440 описана в файле Lusbapi.h и представлена ниже:

struct MODULE_DESCR_E440

{

char SerialNumber[9];	// серийный номер модуля (8 символов)

char Name[7];	// название модуля – “E440”

char Revision;	// ревизия модуля: ‘A’ или ‘B’

char Dsp_Type[5];	// тип установленного на модуле DSP:

// строка “2184” для ADSP-2184,

// строка “2185” для ADSP-2185,

// строка “2186” для ADSP-2186,

char IsDacPresented;	// флажок наличия ЦАП на модуле:

// 0 – ЦАП отсутствует,

// 1 - ЦАП присутствует,

long QuartzFrequency;	// тактовая частота входного клока DSP,

// равная 24 000 000 Гц.

char Reserved[13];	// зарезервировано

WORD CalibrKoefAdc[8];	// корректировочные коэф. для АЦП

WORD CalibrKoefDac[4];	// корректировочные коэф. для ЦАП

};

Данная структура используется в интерфейсных функциях, которые работают со служебной областью пользовательского ППЗУ: SAVE_MODULE_DESCR() и GET_MODULE_DESCR(). Подробности конфигурации этого ППЗУ см. § 1.3.3 “Формат пользовательского ППЗУ”.

#### Переменные LBIOS

Любой программист при желании может напрямую работать с памятью DSP модуля (и программ, и данных), используя соответствующие интерфейсные функции, которые обеспечивают доступ, как к отдельным ячейкам памяти, так и к целым массивам. Эта возможность позволяет программисту работать с модулем, непосредственно обращаясь к соответствующим ячейкам либо памяти программ, либо памяти данных DSP. Карта распределения, как памяти программ, так и памяти данных для ADSP-2185M, который установлен на модуле, приведена в Приложении B.

Ниже в Таблице 7 приводятся предопределенные адреса переменных штатного LBIOS, расположенных в памяти программ DSP, и их краткие описания. Собственно сами переменные LBIOS являются 16ти битными и располагаются в старших 16ти битах 24х битного слова памяти программ DSP (при этом младшие 8 из этих 24х бит не используются). Программист может напрямую обращаться к переменным штатного LBIOS, чтобы при необходимости считать и/или изменить их содержимое с помощью интерфейсных функций GET_LBIOS_WORD() и PUT_LBIOS_WORD() (см. § 1.5.3 “Функции для доступа к памяти DSP модуля”).

- Адреса управляющих переменных LBIOS

| Название переменной | Адрес Hex | Назначение переменной |
| --- | --- | --- |
| L_READY_E440 | 0x31 | После загрузки показывает готовность модуля к дальнейшей работе |
| L_TMODE1_E440 | 0x32 | Тестовая переменная. После загрузки драйвера (LBIOS) по этому адресу должно читаться число 0x5555. |
| L_TMODE2_E440 | 0x33 | Тестовая переменная. После загрузки драйвера (LBIOS) по этому адресу должно читаться число 0xAAAA. |
| L_TEST_LOAD_E440 | 0x34 | Тестовая переменная. |
| L_COMMAND_E440 | 0x35 | Переменная, при помощи которой драйверу передается номер команды, которую он должен выполнить. Краткое описание номеров команд приведено ниже в Таблице 8. |
| L_DAC_SCLK_DIV_E440 | 0x37 | Текущий делитель для SCLK0. Используется при работе с ЦАП. |
| L_DAC_RATE_E440 | 0x38 | Переменная, задающая код частоты вывода данных на ЦАП. |
| L_ADC_RATE_E440 | 0x39 | Переменная, задающая код частоты работы АЦП. |
| L_ADC_ENABLED_E440 | 0x3A | Переменная, показывающая текущее состояние АЦП (работает или нет). |
| L_ADC_FIFO_BASE_ ADDRESS_E440 | 0x3B | Текущий базовый адрес FIFO буфера АЦП, который всегда должен быть равен 0x0. |
| L_CUR_ADC_FIFO_ LENGTH_E440 | 0x3C | Текущая длина FIFO буфера АЦП. По умолчанию L_CUR_ADC_FIFO_LENGTH_E440 = 0x3000. |
| L_ADC_FIFO_ LENGTH_E440 | 0x3E | Требуемая длина FIFO буфера АЦП. По умолчанию L_ADC_FIFO_LENGTH_E440 = 0x3000. |
| L_CORRECTION_ ENABLED_E440 | 0x3F | Переменная запрещающая (0)/ разрешающая (1) корректировку данных аналоговых каналов при помощи калибровочных коэффициентов. По умолчанию L_CORRECTION_ENABLED = 0х0. |
| L_ADC_SAMPLE_E440 | 0x41 | Данная переменная используется при однократном вводе с АЦП, храня оцифрованное значение. |
| L_ADC_CHANNEL_E440 | 0x42 | Данная переменная используется при однократном вводе с АЦП, задавая логический номер канала. |
| L_INPUT_MODE_E440 | 0x43 | Переменная, задающая тип синхронизации при вводе данных с АЦП (аналоговая, цифровая или ее отсутствие). |
| L_SYNCHRO_AD_ CHANNEL_E440 | 0x46 | При аналоговой синхронизации задает логический номер канала, по которому происходит синхронизация. |
| L_SYNCHRO_AD_ POROG_E440 | 0x47 | При аналоговой синхронизации задает порог срабатывания в кодах АЦП. |
| L_SYNCHRO_AD_ MODE_E440 | 0x48 | Переменная, задающая режим аналоговой синхронизации. |
| L_SYNCHRO_TYPE_E440 | 0x49 | При аналоговой синхронизации задает тип срабатывания по уровню (0х0) либо по переходу (0х1). |
| L_CONTROL_TABLE_ LENGHT_E440 | 0x4B | Размер управляющей таблицы (максимум 128 логических каналов). По умолчанию – 0x8. |
| L_FIRST_SAMPLE_ DELAY_E440 | 0x4C | Переменная, задающая код задержки для первого отсчета при старте АЦП |
| L_INTER_KADR_ DELAY_E440 | 0x4D | Переменная, задающая код межкадровой задержки при вводе данных с АЦП. |
| L_DAC_SAMPLE_E440 | 0x50 | Переменная, задающая значение для однократного вывода на ЦАП |
| L_DAC_ENABLED_E440 | 0x51 | Переменная, показывающая текущее состояние ЦАП (работает или нет). |
| L_DAC_FIFO_BASE_ ADDRESS_E440 | 0x52 | Текущий базовый адрес FIFO буфера ЦАП, который всегда должен быть равен 0x3000. |
| L_CUR_DAC_FIFO_ LENGTH_E440 | 0x54 | Текущая длина FIFO буфера ЦАП. По умолчанию L_CUR_DAC_FIFO_LENGTH_E440 = 0xFC0. |
| L_DAC_FIFO_ LENGTH_E440 | 0x55 | Требуемая длина FIFO буфера ЦАП. По умолчанию L_DAC_FIFO_LENGTH_E440 = 0xFC0. |
| L_FLASH_ENABLED_E440 | 0x56 | Флаг разрешения(1)/запрещения(0) записи в ППЗУ модуля |
| L_FLASH_ADDRESS_E440 | 0x57 | Номер ячейки ППЗУ (от 0 до 63) |
| L_FLASH_DATA_E440 | 0x58 | Данные в/из ППЗУ |
| L_ENABLE_TTL_OUT_E440 | 0x59 | Данная переменная разрешает (0х1) либо запрещает (0х0) использование выходных цифровых линий (перевод их в третье состояние) |
| L_TTL_OUT_E440 | 0x5A | Слово (16 бит), в котором по-битово хранятся значения 16ти выходных цифровых линий для их выставления по команде C_TTL_OUT_E440 (см. Таблицу 8). |
| L_TTL_IN_E440 | 0x5B | Слово (16 бит), в котором после выполнения команды C_TTL_IN_E440 (см. Таблицу 8) по-битово хранятся значения 16ти входных цифровых линий. |
| L_SCALE_E440 | 0x60 | Массив с 4мя калибровочными коэффициентами, используемый для корректировки масштаба данных с АЦП. По умолчанию – { 0x8000, 0x8000, 0x8000, 0x8000} |
| L_ZERO_E440 | 0x64 | Массив с 4мя калибровочными коэффициентами, используемый для корректировки смещения нуля данных с АЦП. По умолчанию – { 0x0, 0x0, 0x0, 0x0} |
| L_CONTROL_TABLE_E440 | 0x80 | Управляющая таблица, содержащая последовательность логических номеров каналов (максимум 128 элементов). В соответствии с ней DSP производит последовательный циклический сбор данных с АЦП. Размер этой таблицы задается переменной L_CONTROL_TABLE_LENGHT_E440 (см. выше). По умолчанию – { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} |

#### Номера команд LBIOS

Фирменный LBIOS для модуля E-440 работает по принципу команд, т.е. драйверу в модуль передается номер команды, которую он должен выполнить. Список доступных номеров команд для штатного LBIOS (версия 2.0) приведен ниже в таблице.

- Номера команд штатного LBIOS.

| Название команды | Номер команды | Назначение | Используемые переменные |
| --- | --- | --- | --- |
| C_TEST_E440 | 0 | Проверка загрузки модуля и его работоспособности. | L_TEST_LOAD_E440 |
| C_ENABLE_FLASH_WRITE_E440 | 1 | Разрешение процедуры записи в пользовательское ППЗУ | L_FLASH_ENABLED_ E440 |
| C_READ_FLASH_ WORD_E440 | 2 | Чтение слова из ППЗУ | L_FLASH_ADDRESS_ E440, L_FLASH_DATA_E440 |
| C_WRITE_FLASH_ WORD_E440 | 3 | Запись слова в ППЗУ | L_FLASH_ADDRESS_ E440, L_FLASH_DATA_E440 |
| C_START_ADC_E440 | 4 | Разрешение работы АЦП | -------- |
| C_STOP_ADC_E440 | 5 | Запрещение работы АЦП | -------- |
| C_ADC_KADR_E440 | 6 | Получение кадра отсчетов с АЦП | -------- |
| C_ADC_ SAMPLE_E440 | 7 | Однократный ввод отсчета с АЦП для заданного канала | L_ADC_ SAMPLE_E440, L_ADC_ CHANNEL_E440 |
| C_START_DAC_E440 | 8 | Разрешение работы ЦАП | -------- |
| C_STOP_DAC_E440 | 9 | Запрещение работы ЦАП | -------- |
| C_DAC_ SAMPLE_E440 | 10 | Однократный вывод отсчета на ЦАП | L_DAC_SAMPLE_E440 |
| C_ENABLE_TTL_ OUT_E440 | 11 | Разрешение выходных цифровых линий | L_ENABLE_TTL_ OUT_E440 |
| C_TTL_IN_E440 | 12 | Считывание состояния 16ти внешних цифровых входных линий. | L_TTL_IN_E440 |
| C_TTL_OUT_E440 | 13 | Управление 16тью внешними цифровыми выходными линиями. | L_TTL_OUT_E440 |

### Функции общего характера

#### Получение версии DLL библиотеки

Формат: LPVOID GetDllVersion(void)

Назначение: Данная функция является одной из двух экспортируемых из штатной DLL функцией и возвращает версию используемой DLL библиотеки. Рекомендованную последовательность вызовов интерфейсных функций см. § 1.4.1. “Общий подход к работе с интерфейсными функциями”.

Передаваемые параметры: нет.

Возвращаемое значение: номер версии DLL библиотеки.

#### Получение указателя на интерфейс модуля

Формат: LPVOID CreateInstance(char *DeviceName)

Назначение: Данная функция должна обязательно вызываться в начале каждой пользовательской программы, работающей с модулями E-440. Она является одной из двух экспортируемых из штатной DLL функцией и возвращает указатель на интерфейс для устройства с названием DeviceName. Все последующие интерфейсные функции штатной DLL библиотеки вызываются именно через этот возвращаемый указатель. Рекомендованную последовательность вызовов интерфейсных функций см. § 1.4.1. “Общий подход к работе с интерфейсными функциями”.

Передаваемые параметры: - DeviceName – строка с названием устройства (для данного модуля это – “E440”).

Возвращаемое значение: В случае успеха — указатель на интерфейс, иначе — NULL.

#### Функция завершения работы с модулем

Формат: bool ReleaseLDevice(void)

Назначение: Данная интерфейсная функция реализует корректное высвобождение интерфейсного указателя, проинициализированного с помощью интерфейсной функции CreateInstance(). Используется для аккуратного завершения сеанса работы с модулем (если предварительно удачно выполнилась функция CreateInstance()). !!!Внимание!!! Данная функция должна обязательно вызываться в Вашем приложении перед непосредственным выходом из него во избежания утечки ресурсов компьютера. Рекомендованную последовательность вызовов интерфейсных функций см. § 1.4.1. “Общий подход к работе с интерфейсными функциями”.

Передаваемые параметры: нет.

Возвращаемое значение: true – функция успешно выполнена; false– функция не выполнена.

#### Инициализация доступа к модулю

Формат: bool InitLDevice(WORD VirtualSlot) (версия 1.0) bool OpenLDevice(WORD VirtualSlot) (с версии 2.0)

Назначение: С программной точки зрения, не вдаваясь в излишние тонкости, подсоединенный к компьютеру модуль E-440 можно рассматривать как устройство, подключённое к некоему виртуальному слоту с сугубо индивидуальным номером. Основное же назначение данной интерфейсной функции – определить, находится ли хоть какое-нибудь устройство в заданном виртуальном слоте. Если функция OpenLDevice() успешно выполнилась для заданного виртуального слота, то далее следует убедиться, что к этому слоту подключён именно модуль E-440 (функция GetModuleName()). И если это так – можно переходить непосредственно к загрузке модуля и его последующему управлению с помощью соответствующих интерфейсных функций библиотеки Lusbapi.dll. InitLDevice() является устаревшим названием данной функции, хотя библиотекой по-прежнему поддерживается (кроме Delphi). Рекомендованную последовательность вызовов интерфейсных функций см. § 1.4.1. “Общий подход к работе с интерфейсными функциями”.

Передаваемые параметры: - VirtualSlot – номер виртуального слота, к которому, как предполагается, подключен модуль E-440.

Возвращаемое значение: true – устройство находится в выбранном виртуальном слоте и можно попробовать определить его название с помощью интерфейсной функции GetModuleName() (см. ниже); false – никакого устройства в выбранном виртуальном слоте нет (может, стоит попробовать другой номер виртуального слота).

#### Освобождение виртуального слота

Формат: bool CloseLDevice (void)

Назначение: Данная интерфейсная функция прерывает, если необходимо, всякое взаимодействие с текущим виртуальным слотом, т.е. выполняет его освобождение (и связанных с ним ресурсов компьютера). После её применения всякий доступ к модулю E-440 становится невозможным. Для возобновления нормального доступа к устройству необходимо вновь воспользоваться интерфейсной функцией OpenLDevice(). Таким образом, эта функция, по своей сути, противоположна интерфейсной функции OpenLDevice(). Фактически данная функция используется в таких интерфейсных функциях как OpenLDevice() и ReleaseLDevice().

Передаваемые параметры: нет.

Возвращаемое значение: true – функция успешно выполнена; false– функция не выполнена.

#### Получение названия модуля

Формат: bool GetModuleName(char *ModuleName)

Назначение: Так как интерфейсная функция OpenLDevice() определяет только наличие какого-нибудь устройства USB в выбранном виртуальном слоте, то, очевидно, необходимо каким-то образом это устройство идентифицировать. В принципе, к данному виртуальному слоту может быть подключено какое-нибудь другое (помимо модуля E-440) изделие ЗАО “Л-Кард”, рассчитанное на работу с шиной USB. Данная интерфейсная функция позволяет получить название подключенного к слоту модуля. Массив под название модуля ModuleName (не менее 6 символов плюс признак конца строки ‘\0’, т.е. нулевой байт) должен быть заранее определен. Рекомендованную последовательность вызовов интерфейсных функций см. § 1.4.1. “Общий подход к работе с интерфейсными функциями”.

Передаваемые параметры: - ModuleName – возвращается строка, не менее 6 символов, с названием модуля (в нашем случае это должна быть строка “E440”).

Возвращаемое значение: true – функция успешно выполнена; false– функция не выполнена.

#### Загрузка LBIOS

Формат: bool LOAD_LBIOS(PCHAR FileName) (версия 1.0) bool LOAD_LBIOS(PCHAR FileName = NULL) (с версии 2.0)

Назначение: Данная интерфейсная функция выполняет операцию загрузки драйвера (штатного LBIOS или Вашего) в DSP модуля. Файл FileName с кодом драйвера должен находиться в текущей директории Вашего приложения. С версии 2.0 в DLL библиотеке появилась дополнительная возможность загружать LBIOS, содержимое которого хранится в самом теле библиотеки в виде соответствующего ресурса. Для этого достаточно параметр FileName задать в виде NULL. NULL является также значением по умолчанию для параметра FileName. Рекомендованную последовательность вызовов интерфейсных функций см. § 1.4.1. “Общий подход к работе с интерфейсными функциями”.

Передаваемые параметры: - FileName – строка с названием файла, содержащим код загружаемой управляющей программы. Например, для штатного LBIOS это строка “E440.BIO”. Начиная с версии 2.0, если данный параметр задан как NULL, то загрузка модуля будет осуществляться тем LBIOS’ом, который находится в виде ресурса в теле штатной DLL библиотеки.

Возвращаемое значение: true – функция успешно выполнена; false– функция не выполнена.

#### Проверка загрузки модуля

Формат: bool MODULE_TEST(void)

Назначение: Данная интерфейсная функция проверяет правильность загрузки модуля и его работоспособность. !!!Внимание!!! Данная функция работает надлежащим образом только после выполнения интерфейсной функции LOAD_LBIOS(). Рекомендованную последовательность вызовов интерфейсных функций см. § 1.4.1. “Общий подход к работе с интерфейсными функциями”.

Передаваемые параметры: нет

Возвращаемое значение: true – LBIOS успешно загружен и функционирует надлежащим образом, false – произошла ошибка загрузки или функционирования LBIOS.

#### Получение версии LBIOS

Формат: bool GET_LBIOS_VERSION(DWORD *LbiosVersion)

Назначение: С версии 2.0 в DLL библиотеке Lusbapi.dll появилась новая интерфейсная функция, которая позволяет выявлять номер текущей версии уже загруженного в модуль драйвера DSP (он же LBIOS). В случае успешного выполнения этой функции в переменной LbiosVersion возвращается текущий номер версии LBIOS, который должен обязательно совпадать с текущим номером версии используемой в данный момент времени DLL библиотеки Lusbapi.dll (т.е. фактически с предопределенной в файле Lusbapi.h константой LC_CURRENT_VERSION). !!!Внимание!!! Данная функция работает надлежащим образом только после выполнения интерфейсных функций LOAD_LBIOS() и MODULE_TEST(). Рекомендованную последовательность вызовов интерфейсных функций см. § 1.4.1. “Общий подход к работе с интерфейсными функциями”.

Передаваемые параметры: - LbiosVersion – в переменной возвращается текущий номер версии загруженного в модуль драйвера LBIOS

Возвращаемое значение: true – функция успешно выполнена; false– функция не выполнена.

#### Сброс DSP на модуле

Формат: bool DSP_RESET(void)

Назначение: Данная интерфейсная функция производит сброс (RESET) DSP модуля. Используется при перезагрузке LBIOS или для полной остановки работы DSP. Необходимо помнить, что после выполнения данной функции работа DSP модуля полностью останавливается и для приведения его снова в рабочее состояние требуется перезагрузить LBIOS (например, с помощью функции LOAD_LBIOS()).

Передаваемые параметры: нет

Возвращаемое значение: true – функция успешно выполнена; false– функция не выполнена.

#### Передача номера команд в драйвер LBIOS

Формат: bool SEND_COMMAND(WORD Command)

Назначение: Данная интерфейсная функция записывает в предопределенную переменную L_COMMAND_E440 номер команды и вызывает командное прерывание IRQE в DSP модуля. В ответ на это прерывание LBIOS выполняет действия, строго соответствующие номеру переданной команды. !!!Внимание!!! Данная функция работает надлежащим образом только после выполнения интерфейсных функции LOAD_LBIOS() и MODULE_TEST(). Рекомендованную последовательность вызовов интерфейсных функций см. § 1.4.1. “Общий подход к работе с интерфейсными функциями”.

Передаваемые параметры: - Command – номер команды, передаваемый в драйвер DSP.

Возвращаемое значение: true – функция успешно выполнена; false– функция не выполнена.

#### Получение дескриптора устройства

Формат: HANDLE GetModuleHandle(void)

Назначение: Данная функция позволяет получить дескриптор (handle) используемого модуля E-440.

Передаваемые параметры: нет

Возвращаемое значение: В случае успеха – дескриптор модуля E-440; в противном случае – INVALID_HANDLE_VALUE.

#### Получение описания ошибок выполнения функций

Формат: int GetLastErrorString(LPTSTR lpBuffer, DWORD nSize)

Назначение: Если в процессе работы с DLL библиотекой Lusbapi.dll какая-нибудь интерфейсная функция штатной библиотеки вернула ошибку, то только непосредственно после этого с помощью вызова данной интерфейсной функции можно получить краткое толкование произошедшего сбоя. !!!Внимание!!! Данная интерфейсная функция не выполняет классификацию ошибок для интерфейсных функций ReadData() и WriteData(). Т.к. эти функции фактически являются слепком со стандартных Windows API функций ReadData() и WriteData(). Для выявления ошибок их выполнения следует пользоваться классификацией ошибок, присущей системе Windows.

Передаваемые параметры: - lpBuffer – указатель на строку, в которой функция вернет описание ошибки; - nSize – длина строки (рекомендуется 128 символов).

Возвращаемое значение: В случае успеха – кол-во скопированных в буфер символов; в противном случае – ноль.

### Функции для доступа к памяти DSP модуля

Интерфейсные функции данного раздела обеспечивают доступ, как к отдельным ячейкам, так и к целым массивам памяти DSP модуля. Эта возможность позволяет программисту работать с модулем напрямую, непосредственно обращаясь к соответствующим ячейкам памяти. При этом для работы с этими функциями, в принципе, совсем не требуется загруженного в модуль драйвера LBIOS.

#### Чтение слова из памяти данных DSP

Формат: bool GET_DM_WORD(WORD Address, SHORT *Data)

Назначение: Данная функция считывает значение слова, находящееся по адресу Address в памяти данных DSP модуля.

Передаваемые параметры: - Address – адрес ячейки в памяти данных DSP, значение которой необходимо считать; - Data – указатель на переменную, куда функция положит считанное 16ти битное слово.

Возвращаемое значение: true – функция успешно выполнена; false– функция не выполнена.

#### Чтение слова из памяти программ DSP

Формат: bool GET_PM_WORD(WORD Address, long *Data)

Назначение: Данная функция считывает значение слова, находящееся по адресу Address в памяти программ DSP модуля.

Передаваемые параметры: - Address – адрес ячейки в памяти программ DSP, значение которой необходимо считать; - Data – указатель на переменную, куда функция положит считанное 24х битное слово.

Возвращаемое значение: true – функция успешно выполнена; false– функция не выполнена.

#### Запись слова в память данных DSP

Формат: bool PUT_DM_WORD(WORD Address, SHORT Data)

Назначение: Данная функция записывает значение Data в ячейку с адресом Address в памяти данных DSP модуля.

Передаваемые параметры: - Address – адрес ячейки в памяти данных DSP, куда необходимо записать значение Data; - Data – значение записываемого 16ти битного слова.

Возвращаемое значение: true – функция успешно выполнена; false– функция не выполнена.

#### Запись слова в память программ DSP

Формат: bool PUT_PM_WORD(WORD Address, long Data)

Назначение: Данная функция записывает значение Data в ячейку с адресом Address в памяти программ DSP модуля.

Передаваемые параметры: - Address – адрес ячейки в памяти программ DSP, куда записывается значение Data; - Data – значение записываемого 24х битного слова.

Возвращаемое значение: true – функция успешно выполнена; false– функция не выполнена.

#### Чтение массива слов из памяти данных DSP

Формат: bool GET_DM_ARRAY(WORD BaseAddress, WORD NPoints, SHORT *Buffer)

Назначение: Данная функция считывает массив слов длиной NPoints в буфер Buffer, начиная с адреса ячейки BaseAddress в памяти данных DSP модуля. Буфер Buffer надлежащей длины необходимо заранее определить.

Передаваемые параметры: - BaseAddress – стартовый адрес в памяти данных DSP, начиная с которого производится чтение массива; - NPoints – длина считываемого массива; - Buffer – указатель на буфер, в который передаются считываемые значения.

Возвращаемое значение: true – функция успешно выполнена; false– функция не выполнена.

#### Чтение массива слов из памяти программ DSP

Формат: bool GET_PM_ARRAY(WORD BaseAddress, WORD NPoints, long *Buffer)

Назначение: Данная функция считывает массив слов длиной NPoints в буфер Buffer, начиная с адреса ячейки BaseAddress в памяти программ DSP модуля. Буфер Buffer надлежащей длины необходимо заранее определить. При использовании этой функции следует помнить, что одно слово памяти программ DSP является 24х битным.

Передаваемые параметры: - BaseAddress – стартовый адрес в памяти программ DSP, начиная с которого производится чтение массива; - NPoints – число считываемых 24х битных слов; - Buffer – указатель на буфер, в который передаются считываемые значения.

Возвращаемое значение: true – функция успешно выполнена; false– функция не выполнена.

#### Запись массива слов в память данных DSP

Формат: bool PUT_DM_ARRAY(WORD BaseAddress, WORD Npoints, SHORT *Buffer)

Назначение: Данная функция записывает массив слов длиной NPoints из буфера Buffer в память данных DSP модуля, начиная с адреса BaseAddress.

Передаваемые параметры: - BaseAddress – стартовый адрес в памяти данных DSP, начиная с которого производится запись массива; - NPoints – длина записываемого массива; - Buffer – указатель на буфер, из которого идет запись.

Возвращаемое значение: true – функция успешно выполнена; false– функция не выполнена.

#### Запись массива слов в память программ DSP

Формат: bool PUT_PM_ARRAY(WORD BaseAddress, WORD NPoints, long *Buffer)

Назначение: Данная функция записывает массив слов длиной NPoints из буфера Buffer в память программ DSP модуля, начиная с адреса BaseAddress. При использовании этой функции следует помнить, что одно слово памяти программ DSP является 24х битным.

Передаваемые параметры: - BaseAddress – стартовый адрес в памяти программ DSP, начиная с которого производится запись массива; - NPoints – число записываемых 24х битных слов; - Buffer – указатель на буфер, из которого идет запись.

Возвращаемое значение: true – функция успешно выполнена; false– функция не выполнена.

#### Чтение переменной LBIOS

Формат: bool GET_LBIOS_WORD(WORD Address, SHORT *Data)

Назначение: Данная функция осуществляет аккуратное считывание 16ти битной переменной штатного LBIOS, расположенной по адресу Address в 24х битной памяти программ DSP модуля (см. § 1.5.1.4. “Переменные LBIOS”).

Передаваемые параметры: - Address – адрес ячейки переменной LBIOS в памяти программ DSP, значение которой необходимо считать; - Data – указатель на переменную, куда функция положит считанное 16ти битное значение переменной штатного LBIOS.

Возвращаемое значение: true – функция успешно выполнена; false– функция не выполнена.

#### Запись переменной LBIOS

Формат: bool PUT_LBIOS_WORD(WORD Address, SHORT Data)

Назначение: Данная функция осуществляет аккуратную запись 16ти битного значения Data в переменную штатного LBIOS, расположенную по адресу Address в 24х битной памяти программ DSP модуля (см. § 1.5.1.4. “Переменные LBIOS”).

Передаваемые параметры: - Address – адрес ячейки переменной LBIOS в памяти программ DSP, куда необходимо записать значение Data; - Data – значение записываемого 16ти битного значения переменной штатного LBIOS.

Возвращаемое значение: true – функция успешно выполнена; false– функция не выполнена.

### Функции для работы с АЦП

Интерфейсные функции штатной DLL библиотеки позволяют реализовывать разнообразные алгоритмы работы с АЦП (независимо от состояния ЦАП). Вообще-то модуль, с точки зрения состояния АЦП, может находиться как бы в двух режимах:

- режим “покоя”;

- потоковый (перманентный) сбор данных с АЦП.

Функция START_ADC() позволяет переводить модуль во второе из этих состояний, а STOP_ADC()  в первое. Прежде чем запустить АЦП, необходимо передать в модуль требуемые параметры работы АЦП: тип синхронизации, частота работы АЦП, длина и базовый адрес FIFO буфера АЦП, управляющую таблицу и т.д. Эту операцию можно выполнить с помощью интерфейсной функции FILL_ADC_PARS(). Получаемые с АЦП данные модуль складывает в двойной циклический FIFO буфер АЦП, который расположен в памяти данных DSP модуля (см. § 1.4.2. “Общая структура LBIOS”). Для извлечения из модуля полученных с АЦП данных следует пользоваться функцией ReadData(). При одновременной работе АЦП и ЦАП необходимо помнить, что максимально возможная пропускная способность шины USB для данного модуля не более 500 кСлов/с. Примеры корректного применения интерфейсных функций для работы с АЦП можно найти в директориях \Example\BC5\ReadData, \Example\BC5\ReadWrite и \Example\BCB5\Synchro.

#### Разрешение работы АЦП

Формат: bool START_ADC(void)

Назначение: Данная функция запускает модуль на перманентный сбор данных с АЦП, расмещая полученные отсчёты в циклическом FIFO буфере АЦП. Параметры работы АЦП предварительно передаются в модуль с помощью интерфейсной функции FILL_ADC_PARS(). Извлечение из модуля уже собранных с АЦП данных можно осуществлять с помощью интерфейсной функции ReadData().

Передаваемые параметры: нет

Возвращаемое значение: true – функция успешно выполнена; false– функция не выполнена.

#### Запрещение работы АЦП

Формат: bool STOP_ADC(void)

Назначение: Данная функция запрещает модулю осуществлять сбор данных с АЦП

Передаваемые параметры: нет

Возвращаемое значение: true – функция успешно выполнена; false– функция не выполнена.

#### Установка параметров работы АЦП

Формат: bool FILL_ADC_PARS(ADC_PARS_E440 *am)

Назначение: Данная функция передает в модуль в виде структуры ADC_PARS_E440 всю необходимую информацию, которая используется при сборе данных с АЦП. Собственно использование модулем именно этой переданной информацией начинается только после выполнения интерфейсной функции START_ADC(). Формат структуры ADC_PARS_E440 приведен в § 1.5.1.1. “Структура ADC_PARS_E440”, а назначение отдельных ее полей описано ниже. Поле am->CorrectionEnabled позволяет модулю по желанию пользователя осуществлять корректировку получаемых с АЦП данных. Т.о. в этом случае из модуля в PC будут поступать уже откорректированные данный с АЦП. Если am->CorrectionEnabled равно true, то корректировка разрешена, если false – нет. При использовании корректировки сами корректировочные коэффициенты должны находиться в поле am->CalibrKoefAdc (см. ниже). Поле am->InputMode определяет следующие режимы ввода данных с АЦП: - am->InputMode=0  отсутствие какой-либо синхронизации ввода; - am->InputMode=1  цифровая синхронизация начала (старта) сбора; - am->InputMode=2  покадровая цифровая синхронизация; - am->InputMode=3  аналоговая синхронизация по логическому каналу АЦП. При цифровой синхронизации начала (старта) сбора модуль начинает осуществлять ввод данных с АЦП только после прихода отрицательного перепада (_) ТТЛ-совместимого одиночного импульса на вход TRIG аналогового разъема DRB-37M. Длительность этого синхроимпульса должна быть не менее 50 нс. При покадровой цифровой синхронизации после прихода синхроимпульса (см. выше) модуль собирает отсчеты только одного кадра. После окончания сбора кадра ожидается приход следующего импульса синхронизации и т.д. При аналоговой синхронизации модуль начинает собирать данные с АЦП только после выполнения определенных соотношений между полученным значением отсчета с заданного аналогового синхроканала и заданным пороговым значением (см. ниже). Для задания вышеописанных режимов синхронизации ввода данных можно также использовать предопределенные константы: NO_SYNC_E440, TTL_START_SYNC_E440, TTL_KADR_SYNC_E440, ANALOG_SYNC_E440. Поля am->SynchroAdType, am->SynchroAdMode, am->SynchroAdChannel, am->SynchroAdPorog используются исключительно при аналоговой синхронизации ввода данных. При этом различные моменты старта аналоговой синхронизации приведены на следующем рисунке: Если, например, задана аналоговая синхронизация по переходу (am->SynchroAdType0) ‘снизу-вверх’ (am->SynchroAdMode=0) при пороговом значении (в кодах АЦП) равном am->SynchroAdPorog=Uпорог, то модуль начнет собирать данные только после наступления момента времени t1, т.е. тогда, когда уровень входного сигнала на логическом канале синхронизации am->SynchroAdChannel пересечет пороговую линию в направлении снизу вверх. Аналогично если задан переход ‘сверху-вниз’ (am->SynchroAdMode0), то старт начало сбора наступит в момент времени t2, когда уровень входного сигнала на синхроканале пересечет пороговую линию в направлении сверху вниз. Если же аналоговая синхронизация задается по уровню (am->SynchroAdType=0), то сбор модулем данных начнется, когда уровень входного сигнала на синхроканале окажется либо выше (am->SynchroAdMode=0), либо ниже (am->SynchroAdMode0) пороговой линии Uпорог. Все вышесказанное относительно синхронизации ввода данных можно вкратце свести к следующему: - поле am->InputMode может принимать следующие значения: - am->InputMode=0 — отсутствие какой-либо синхронизации ввода данных с АЦП (остальные параметры синхронизации не используются); - am->InputMode=1 — цифровая синхронизация начала (старта) сбора (остальные параметры синхронизации не используются); - am->InputMode=2 — покадровая цифровая синхронизация ввода данных с АЦП (остальные параметры синхронизации не используются); - am->InputMod=3 — аналоговая синхронизация по выбранному логическому каналу АЦП; - поле am->SynchroAdType может принимать следующие значения: - am->SynchroAdType=0 — аналоговая синхронизация по уровню, - am->SynchroAdType0 — аналоговая синхронизация по переходу; - поле am->SynchroAdMode может принимать следующие значения: - am->SynchroAdMode=0: - аналоговая синхронизация по уровню — ‘выше’, - аналоговая синхронизация по переходу — ‘снизу-вверх’, - am->SynchroAdMode0: - аналоговая синхронизация по уровню — ‘ниже’, - аналоговая синхронизация по переходу — ‘сверху-вниз’; - поле am->SynchroAdChannel – логический номер синхроканала АЦП для аналоговой синхронизации; - поле am->SynchroAdPorog – пороговое значение (в кодах АЦП) для аналоговой синхронизации; Поле am->ChannelsQuantity определяет количество активных логических каналов АЦП для сбора данных с АЦП (не более 128). Поле am->ControlTable[] задает управляющую таблицу (массив) логических каналов, количество которых равно ChannelsQuantity. Эта таблица используется модулем при работе с АЦП для задания циклической последовательности отсчетов с входных аналоговых каналов. При вызове данной интерфейсной функции в полях am->AdcRate и am->InterKadrDelay должны находиться такие важные параметры функционирования модуля, как частота оцифровки данных AdcRate (частота работы АЦП, обратная величина межканальной задержки) и межкадровая задержка InterKadrDelay. При этом поле am->AdcRate задаётся в кГц, а am->InterKadrDelay – в мс. После выполнения этой функции в этих полях находятся реально установленные значения величин межканальной и межкадровой задержек, максимально близкие к изначально задаваемым. Это происходит вследствие того, что реальные значения AdcRate и InterKadrDelay не являются непрерывными величинами, а принадлежат некоему дискретному ряду. Так, в общем виде, частота работы АЦП определяется по следующей формуле: AdcRate=Fclockout/(2*(N+1)), где Fclockout – тактовая частота, установленного на модуле DSP, равная 48000 кГц, N – целое число. Поэтому данная функция просто вычисляет ближайшую к задаваемой дискретную величину AdcRate, передает ее в модуль (в виде целого числа N), а также возвращает Вам ее значение в поле am->AdcRate. Все то же самое верно и для межкадровой задержки, с той лишь разницей, что она задается в единицах 1/AdcRate (причем уже откорректированной AdcRate). При этом минимальное значение AdcRate составляет 0.366 кГц, максимальное – 400 кГц. Например, если задать am->AdcRate = 0, то FILL_ADC_PARS() установит и возвратит минимально возможную величину для данной переменной, т.е. 0.366 кГц. Аналогично: если задать am->InterKadrDelay = 0, то данная функция установит и возвратит минимально возможную межкадровую задержку, т.е. 1/am->AdcRate. Поле am->ChannelRate является выходным для данной функции и в нем возвращается частота опроса ChannelRate (в кГц) фиксированного канала из управляющей таблицы (фактически это период кадра). Эта частота рассчитывается, исходя из величины am->ChannelsQuantity, а также уже скорректированных am->AdcRate и am->InterKadrDelay. Дополнительно про соотношения между упомянутыми выше величинами am->ChannelsQuantity, am->AdcRate,am->InterKadrDelay и am->ChannelRate см. § 1.3.4. “Формат кадра отсчетов”. Поле am->AdcFifoBaseAddress задает базовый адрес FIFO буфера АЦП в DSP модуля. Для данного модуля он всегда равен 0x0. Поле am->AdcFifoLength задает длину FIFO буфера АЦП в DSP модуля. Для данного модуля эта величина может находиться в диапазоне от 0x40 (64) до 0x3000 (12288), а также быть обязательно кратной 0x40(64). Если пререданное в функцию значение не удовлетворяет указанным требованиям, то выполняется необходимая корректировка и по завершении даной функции в поле dm->AdcFifoLength будет находиться реально установленное значение длины FIFO буфера АЦП. Передача данных из FIFO буфера АЦП модуля в РС производится порциями по am->AdcFifoLength/2 отсчетов (по мере их готовности). Поле am->CalibrKoefAdc[] содержит корректировочные коэффициенты для получаемых с АЦП данных. Управление корректировкой данных осуществляется с помощью поля am->CorrectionEnabled. В качестве этих коэффициентов можно использовать либо Ваши собственные, либо штатные, которые хранятся в ППЗУ модуля (см. § 1.3.3. “Формат пользовательского ППЗУ” и § 1.5.1.3. “Структура MODULE_DESCR_E440”).

Передаваемые параметры: - am – адрес структуры типа ADC_PARS_E440 с параметрами функционирования АЦП.

Возвращаемое значение: true – функция успешно выполнена; false– функция не выполнена.

#### Получение текущих параметров работы АЦП

Формат: bool GET_CUR_ADC_PARS(ADC_PARS_E440 *am)

Назначение: Данная функция считывает из модуля всю текущую информацию, которая используется при сборе данных с АЦП.

Передаваемые параметры: - am – адрес структуры типа ADC_PARS_E440 с полученными из модуля текущими параметрами функционирования АЦП.

Возвращаемое значение: true – функция успешно выполнена; false– функция не выполнена.

#### Получение массива данных с АЦП

Формат: bool ReadData(SHORT *Buffer, DWORD *NumberOfWordsToRead, LPDWORD NumberOfBytesRead, LPOVERLAPPED Overlapped)

Назначение: Данная функция обеспечивает асинхронный режим получения очередных NumberOfWordsToRead отсчетов из FIFO буфера АЦП, расположенного в памяти данных DSP модуля. Величина NumberOfWordsToRead должна быть в диапазоне от 32 до (1024*1024), а также быть кратной 32. В противном случае интерфейсная функция сама подкорректирует величину переменной NumberOfWordsToRead и по возвращении из ReadData() в ней будет находиться истинное значение количества полученных с АЦП отсчетов. Поскольку данная функция осуществляет именно асинхронный режим приёма информации, ReadData() может вполне законно завершиться перед тем, как прекратится собственно сама операция чтения всего заказанного массива данных. При этом функция ReadData() должна вернуть false, а NumberOfBytesRead может быть равно нулю. В этом случае следующим шагом необходимо вызвать Windows API функцию GetLastError() и убедиться, что она вернула ERROR_IO_PENDING. Это будет означать, что все в порядке и собственно операция чтения данных из модуля продолжает успешно выполняться. Окончание же сей асинхронной операции необходимо впоследствии отслеживать с помощью соответствующих Windows API функций (WaitForSingleObject() или GetOverlappedResult()), использующих обнаружение события, предварительно указанного в структуре Overlapped. Подробнее см. хелп на Windows API функцию ReadFile(), а также, например, исходные тексты прилагаемой к модулю законченной программы в директории \Examples\BC5\ReadData или \Examples\BCB5\Synchro. Данные в массиве Buffer, который следует заранее определить, будут находиться в по-кадровом виде (сначала первые отсчеты целого кадра, потом вторые и т.д.). При этом под кадром подразумевается совокупность отсчетов с логических каналов, значения которых хранятся в управляющей таблице модуля. !!!ВНИМАНИЕ!!! Для того чтобы эта функция корректно функционировала, строго необходимо, чтобы предварительно работа АЦП была разрешена с помощью интерфейсной функции START_ADC().

Передаваемые параметры: - Buffer – указатель на массив, в который складываются принимаемые из модуля данные; - NumberOfWordsToRead – количество отсчетов (минимум – 32, максимум –1024*1024), которые необходимо получить из модуля и положить в Buffer; - NumberOfBytesRead – количество реально полученных байтов; - Overlapped – указатель на OVERLAPPED структуру (см. исходники примеров).

Возвращаемое значение: true – функция успешно выполнена; false – функция не выполнена (см. замечания в ‘Назначении’ к этой функции).

#### Ввод кадра отсчетов с АЦП

Формат: bool ADC_KADR(SHORT *Data)

Назначение: С версии 2.0 в DLL библиотеке Lusbapi.dll появилась дополнительнпя интерфейсная функция, которая позволяет осуществлять ввод кадра отсчетов с АЦП модуля. Эта функция удобна для осуществления асинхронного ввода целого кадра данных с требуемых входных аналоговых каналов. Такие параметры сбора кадра, как разрешение корректировки данных с АЦП, количество опрашиваемых каналов, частота работы АЦП и т.д., должны предварительно быть заданы с помощью штатной интерфейсной функции FILL_ADC_PARS() (при этом информация о синхронизации ввода данных никак не используется, т.е. просто игнорируется). Массив Data необходимой длины для получаемых с модуля данных следует заранее определить. Более подробно смотри исходные тексты примера из директории \Example\BC5\AdcKadr.

Передаваемые параметры: - Data – указатель на массив, в который складываются получаемые с АЦП модуля данные.

Возвращаемое значение: true – функция успешно выполнена; false– функция не выполнена.

#### Однократный ввод с АЦП

Формат: bool ADC_SAMPLE(SHORT *AdcSample, WORD AdcChannel)

Назначение: Данная функция устанавливает заданный логический канал и осуществляет его однократное аналого-цифровое преобразование. Эта функция удобна для осуществления асинхронного ввода данных с требуемого входного аналогового канала (см. § 1.3.2.3. “Логический номер канала АЦП”). Предварительно, с помощью штатной интерфейсной функции FILL_ADC_PARS(), можно разрешить корректировку данных с заданного канала АЦП. Более подробно смотри исходные тексты примера из директории \Example\BC5\AdcSample.

Передаваемые параметры: - AdcSample – результат преобразования по заданному логическому каналу АЦП AdcChannel; - AdcChannel – требуемый логический номер канала АЦП.

Возвращаемое значение: true – функция успешно выполнена; false– функция не выполнена.

### Функции для работы с ЦАП

Интерфейсные функции штатной DLL библиотеки позволяют реализовывать разнообразные алгоритмы работы с ЦАП (независимо от состояния АЦП). Вообще-то модуль, с точки зрения работы с ЦАП, может находиться как бы в двух состояниях:

- режим “покоя”;

- потоковая (перманентная) выдача данных на ЦАП.

Функция START_DAC() позволяет переводить модуль во второе из этих состояний, а STOP_DAC()  в первое. Перед запуском ЦАП предварительно необходимо передать в модуль требуемые параметры его работы: частота работы, длина и базовый адрес FIFO буфера ЦАП. Эту операцию можно выполнить с помощью интерфейсной функции FILL_DAC_PARS(). Данные для выдачи на ЦАП берутся из FIFO буфера ЦАП, который расположен в памяти данных DSP модуля (см. § 1.4.2. “Общая структура LBIOS”). Поэтому очень важно, прежде чем запустить ЦАП, проинициализировать этот буфер требуемыми данными (например, с помощью интерфейсной функции PUT_DM_ARRAY()). О формате данных передаваемых в FIFO буфер ЦАП смотри § 1.3.2.2. “Формат слова данных для ЦАП”).  Для ‘подкачки’ же в модуль новых данных уже в процессе работы ЦАП (т.е. после его запуска) следует пользоваться функцией WriteData().  При одновременной работе АЦП и ЦАП необходимо помнить, что максимально возможная пропускная способность шины USB для данного модуля не более 500 кСлов/с. Примеры корректного применения интерфейсных функций для работы с ЦАП можно найти в директориях \Examples\BC5\WriteData и \Examples\BC5\ReadWrite.

#### Разрешение работы ЦАП

Формат: bool START_DAC(void)

Назначение: Данная функция запускает модуль на перманентную (непрерывную) выдачу данных на ЦАП. При этом данные из FIFO буфера ЦАП начинают последовательно, с заданной частотой, выводится на ЦАП. Параметры работы ЦАП предварительно передаются в модуль с помощью интерфейсной функции FILL_DAC_PARS(). Также предварительно перед запуском ЦАП следует проинициализировать FIFO буфер ЦАП необходимыми начальными значениями с помощью, например, интерфейсной функции PUT_DM_ARRAY(). Подробности о начальной инициализации FIFO буфера ЦАП и формате данных для ЦАП см. в прилагаемых к модулю примерах, а также см. § 1.3.2.2. “Формат слова данных для ЦАП”). ‘Подкачку’ же в модуль новых данных (уже в ходе работы ЦАП) для FIFO буфера ЦАП можно осуществлять с помощью интерфейсной функции WriteData().

Передаваемые параметры: нет

Возвращаемое значение: true – функция успешно выполнена; false– функция не выполнена.

#### Запрещение работы ЦАП

Формат: bool STOP_DAC(void)

Назначение: Данная функция запрещает модулю выводить данные на ЦАП.

Передаваемые параметры: нет

Возвращаемое значение: true – функция выполнена; false– функция не выполнена.

#### Установка параметров работы ЦАП

Формат: bool FILL_DAC_PARS(DAC_PARS_E440 *dm)

Назначение: Данная функция передает в модуль в виде структуры DAC_PARS_E440 все необходимые для работы ЦАП параметры. Собственно использование модулем этой информации при работе с ЦАП начинается только после выполнения интерфейсной функции START_DAC(). Формат структуры DAC_PARS_E440 приведен в § 1.5.1.2. “Структура DAC_PARS_E440”, а назначение отдельных ее полей описано ниже. Поле dm->DacRate задает частоту работы ЦАП DacRate в кГц. После выполнения данной интерфейсной функции в данном поле находится реально установленное значение частоты вывода данных на ЦАП. Это происходит вследствие того, что реальные значения DacRate не являются непрерывной величиной, а принадлежат некоему дискретному ряду. Так, в общем виде, частота работы ЦАП определяется по следующей формуле: DacRate=Fclockout/(12*(N+1)), где Fclockout – тактовая частота установленного на модуле DSP равная 48000 кГц, N – целое число. Поэтому данная функция просто вычисляет ближайшую к задаваемой дискретную величину DacRate, передает ее в модуль (в виде целого числа N), а также возвращает Вам ее значение в поле dm->DacRate. Минимальное значение DacRate равно 0.061 кГц, максимальное – 125 кГц. Данный параметр DacRate задается в кГц. Поле dm->DacFifoBaseAddress задает базовый адрес FIFO буфера ЦАП в DSP модуля. Для данного модуля он всегда равен 0x3000. Поле dm->DacFifoLength задает длину FIFO буфера ЦАП в DSP модуля. Для данного модуля эта величина может находиться в диапазоне от 0x40 (64) до 0xFC0 (4032), а также также быть обязательно кратной 0x40(64). Если пререданное в функцию значение не удовлетворяет указанным требованиям, то выполняется необходимая корректировка и по завершении даной функции в поле dm->DacFifoLength будет находиться реально установленное значение длины FIFO буфера ЦАП. Передача (‘подкачка’) новых данных из РС в FIFO буфер ЦАП модуля производится порциями по dm->DacFifoLength/2 отсчетов (по мере их необходимости).

Передаваемые параметры: - dm – адрес структуры типа DAC_PARS_E440 с параметрами функционирования ЦАП.

Возвращаемое значение: true – функция успешно выполнена; false– функция не выполнена.

#### Получение текущих параметров работы ЦАП

Формат: bool GET_CUR_DAC_PARS(DAC_PARS_E440 *dm)

Назначение: Данная функция считывает из модуля всю текущую информацию, которая используется в процессе потоковой выдачи данных на ЦАП.

Передаваемые параметры: - dm – адрес структуры DAC_PARS_E440 с полученными из модуля текущими параметрами функционирования ЦАП.

Возвращаемое значение: true – функция успешно выполнена; false– функция не выполнена.

#### Передача массива данных в ЦАП

Формат: bool WriteData(WORD *Buffer, DWORD *NumberOfWordsToWrite, LPDWORD NumberOfBytesWritten, LPOVERLAPPED Overlapped)

Назначение: Данная функция обеспечивает асинхронный режим передачи NumberOfWordsToWrite отсчетов из массива Buffer в FIFO буфер ЦАП модуля с целью дальнейшего их вывода на собственно ЦАП. Эта функция предназначена только для передачи новых порций данных в FIFO буфер ЦАП в процессе его работы. О структуре данных для ЦАП см. § 1.3.2.2. “Формат слова данных для ЦАП”. Величина NumberOfWordsToWrite должна быть в диапазоне от 32 до (1024*1024), а также быть кратна 32. В противном случае интерфейсная функция сама подкорректирует величину переменной NumberOfWordsToWrite, и по возвращении из WriteData() в ней будет находиться истинное значение количества передаваемых в модуль отсчетов. Поскольку данная функция осуществляет именно асинхронный режим передачи информации, WriteData() может вполне законно завершиться перед тем, как прекратится собственно сама операция записи в модуль всего заданного массива данных. При этом функция WriteData() может вернуть false, а NumberOfBytesWritten может быть равно нулю. В этом случае следующим шагом необходимо вызвать Windows API функцию GetLastError() и убедиться, что она вернула ERROR_IO_PENDING. Это будет означать, что все в порядке и собственно операция записи данных в модуль продолжает успешно выполняться. Окончание же этой асинхронной операции необходимо впоследствии отслеживать с помощью соответствующих Windows API функций (WaitForSingleObject() или GetOverlappedResult()), использующих обнаружение события, предварительно указанного в структуре Overlapped. Подробнее см. хелп на Windows API функцию WriteFile(), а также исходные тексты прилагаемых к модулю законченных программ в директориях \Example\BC5\WriteData и \Example\BC5\ReadWrite. !!!ВНИМАНИЕ!!! Для того, чтобы эта функция корректно функционировала, строго необходимо, чтобы предварительно работа ЦАП была разрешена с помощью интерфейсной функции START_DAC().

Передаваемые параметры: - Buffer – указатель на массив, из которого берутся передаваемые в модуль данные для FIFO буфера ЦАП; - NumberOfWordsToWrite – количество отсчетов (минимум – 32, максимум – 1024*1024), которые необходимо передать в модуль; - NumberOfBytesWritten – количество реально переданных байтов; - Overlapped – указатель на OVERLAPPED структуру (см. исходники примеров).

Возвращаемое значение: true – функция успешно выполнена; false – функция не выполнена (см. замечания в ‘Назначение’ к этой функции).

#### Однократный вывод на ЦАП

Формат: bool DAC_SAMPLE(WORD DacData, WORD DacChannel)

Назначение: Данная функция позволяет однократно устанавливать на указанном канале ЦАП DacChannel напряжение в соответствии со значением DacData (в кодах ЦАП). О соответствии кода ЦАП величине устанавливаемого на выходе модуля аналогового напряжения см. § 1.3.2.2. “Формат слова данных для ЦАП”

Передаваемые параметры: - DacChannel – требуемый номер канала ЦАП (0 или 1). - DacData – устанавливаемое значение напряжения в кодах ЦАП (от –2048 до 2047).

Возвращаемое значение: true – функция успешно выполнена; false– функция не выполнена.

### Функции для работы с внешними цифровыми линиями

Дополнительную информацию о внешнем цифровом разъёме DRB-37F можно найти в "Руководство пользователя", § 3.3.16. “Внешний разъём для подключения цифровых сигналов”.

#### Разрешение выходных цифровых линий

Формат: bool ENABLE_TTL_OUT(bool EnableTtlOut)

Назначение: Данная интерфейсная функция позволяет осуществлять управление доступностью всех выходных линий внешнего цифрового разъёма DRB-37F, т.е. даёт возможность перевода их в третье (высокоимпедансное) состояние и обратно. Непосредственно после подачи на модуль питания выходные цифровые линии находятся в третьем состоянии.

Передаваемые параметры: - EnableTtlOut – флажок, позволяющий (true) либо запрещающий (false) использование цифровых выходных линий.

Возвращаемое значение: true – функция успешно выполнена; false– функция не выполнена.

#### Чтение внешних цифровых линий

Формат: bool TTL_IN(WORD *TtlIn)

Назначение: Данная интерфейсная функция осуществляет чтение состояния 16ти входных цифровых ТТЛ линий модуля с внешнего цифрового разъёма DRB-37F.

Передаваемые параметры: - TtlIn – переменная, содержащая побитовое состояние входных цифровых линий модуля.

Возвращаемое значение: true – функция успешно выполнена; false– функция не выполнена.

#### Вывод на внешние цифровые линии

Формат: bool TTL_OUT(WORD TtlOut)

Назначение: Данная интерфейсная функция осуществляет установку 16ти выходных ТТЛ линий модуля на внешнем цифровом разъёме DRB-37F в соответствии с битами передаваемого параметра TtlOut. Работа с цифровыми выходами предварительно должна быть разрешена с помощью интерфейсной функции ENABLE_TTL_OUT().

Передаваемые параметры: - TtlOut – переменная, содержащая побитовое состояние устанавливаемых выходных цифровых линий модуля.

Возвращаемое значение: true – функция успешно выполнена; false– функция не выполнена.

### Функции для работы с пользовательским ППЗУ

На модуле E-440 установлено последовательное пользовательское ППЗУ емкостью 64 ячейки16 бит. Первые 32 ячейки данного ППЗУ используются под хранения служебной информации: название модуля, тип DSP, серийный номер, коэффициенты для корректировки отсчётов АЦП и ЦАП и т.д. А оставшеся 32 ячейки предназначены для целей пользователя.

#### Разрешение/запрещение записи в ППЗУ

Формат: bool ENABLE_FLASH_WRITE(bool EnableFlashWrite)

Назначение: Данная интерфейсная функция разрешает (true) либо запрещает (false) режим записи в пользовательское ППЗУ модуля с помощью штатной интерфейсной функции WRITE_FLASH_WORD(). Следует помнить, что после завершения Вами всех требуемых операций записи информации в ППЗУ, строго необходимо запретить с помощью данной интерфейсной функции режим записи.

Передаваемые параметры: - EnableFlashWrite – переменная может принимать следующие значения: - если true, то режим записи в ППЗУ разрешен, - если false, то режим записи в ППЗУ запрещен.

Возвращаемое значение: true – функция успешно выполнена; false– функция не выполнена.

#### Запись слова в ППЗУ

Формат: bool WRITE_FLASH_WORD(WORD FlashAddress, SHORT FlashWord)

Назначение: Данная интерфейсная функция выполняет запись 16ти битного слова FlashWord в ячейку пользовательского ППЗУ с номером FlashAddress. Перед началом операции записи в ППЗУ необходимо разрешить её с помощью интерфейсной функции ENABLE_FLASH_WRITE(). После окончания цикла записи всей требуемой информации строго необходимо запретить режим записи в ППЗУ с помощью той же функции ENABLE_FLASH_WRITE(). Т.к. в первых 32 ячейках ППЗУ находится служебная информация, которая используется штатной DLL в процессе работы с модулем, то для пользователя доступны адреса ячеек только с 32 по 63.

Передаваемые параметры: - FlashAddress – номер ячейки, куда будет записано слово FlashWord; - FlashWord – слово, значение которого должно быть записано в ППЗУ.

Возвращаемое значение: true – функция успешно выполнена; false– функция не выполнена.

#### Чтение слова из ППЗУ

Формат: bool READ_FLASH_WORD(WORD FlashAddress, SHORT *FlashWord)

Назначение: Данная интерфейсная функция возвращает значения слова, находящегося в ячейке пользовательского ППЗУ с номером FlashAddress.

Передаваемые параметры: - FlashAddress – номер ячейки, откуда будет считано слово; - FlashWord – считанное значение.

Возвращаемое значение: true – функция успешно выполнена; false– функция не выполнена.

#### Чтение служебной информации из ППЗУ

Формат: bool GET_MODULE_DESCR(MODULE_DESCR_E440 *md)

Назначение: Данная интерфейсная функция осуществляет чтение информации из служебной области пользовательского ППЗУ в структуру типа MODULE_DESCR_E440 (см. § 1.5.1.3 “Структура MODULE_DESCR_E440”). Эта информация требуется при работе с некоторыми интерфейсными функциями штатной DLL библиотеки. Поэтому данную функцию, во избежания непредсказуемого поведения Ваших приложений, следует обязательно вызывать непосредственно после загрузки в модуль драйвера LBIOS и проверки его работоспособности (см. § 1.4.1. “Общий подход к работе с интерфейсными функциями”)

Передаваемые параметры: - md – указатель на структуру типа MODULE_DESCR_E440, в которую заносится вся служебная информация из ППЗУ модуля.

Возвращаемое значение: true – функция успешно выполнена; false– функция не выполнена.

#### Запись служебной информации в ППЗУ

Формат: bool SAVE_MODULE_DESCR(MODULE_DESCR_E440 *md)

Назначение: Данная интерфейсная функция позволяет сохранять всю служебную информацию из структуры типа MODULE_DESCR_E440 в пользовательском ППЗУ модуля(см. § 1.5.1.3. “Структура MODULE_DESCR_E440”). !!!Внимание!!! Применять данную функцию нужно только в случае крайней необходимости. Например, когда по тем или иным обстоятельствам испортилось содержимое служебной информации в пользовательском ППЗУ.

Передаваемые параметры: - md – указатель на структуру типа MODULE_DESCR_E440, из которой информация заносится в служебную область ППЗУ модуля.

Возвращаемое значение: true – функция успешно выполнена; false– функция не выполнена.

# НИЗКОУРОВНЕВОЕ ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ E-440

## Структурная схема модуля E-440

Как видно из приведенной выше структурной схемы, функционально модуль E-440 как бы состоит из двух частей. Одна из них полностью отвечает за USB-интерфейс модуля с компьютером РС (хост-компьютер) и включает в себя микросхему USB интерфейса PDIUSBD12 (фирмы Philips Semiconductors) и микроконтроллер AVR AT90S8515 (фирмы Atmel Corporation). В ППЗУ микроконтроллера при наладке модуля в ЗАО “Л-Кард" зашивается специальный программный драйвер, всецело отвечающий за корректную работу E-440 с шиной USB и взаимодействие с цифровым сигнальным процессором (DSP). Другая часть находится под полным функциональным контролем цифрового сигнального процессора. Именно с помощью него можно достаточно гибко, чисто программном образом, эффективно управлять фактически всей периферией на модуле, т.е. обеспечивать надлежащее функционирование цепей коммутации и усиления входных аналоговых сигналов, управлять работой АЦП LTC1416 (фирмы Linear Technology Corporation) и ЦАП AD7249 (фирмы Analog Devices, Inc.), контролировать состояния входных и выходных цифровых линий и т.д. Как уже сказано, на данном модуле установлен современный высокопроизводительный цифровой сигнальный процессор фирмы Analog Devices, Inc. ADSP-2185M, работающий на тактовой частоте Fclockout=48000.0 кГц. Внутренняя архитектура данного сигнального процессора специальным образом оптимизирована для реализации таких алгоритмов обработки информации, как цифровая фильтрация, спектральный анализ и т.д. Сам процессор имеет достаточно большую внутреннюю оперативную память программ (16 КСлов) и внутреннюю память данных (16 КСлов). Наличие на модуле E-440 такого мощного современного DSP обеспечивает Вам, при необходимости и определенном усердии, возможность самостоятельного применения чрезвычайно гибких специализированных методов (алгоритмов) управления всей доступной периферией. Также можно переносить часть достаточно сложных операций по обработке информации на сам модуль (например, выполнять Быстрое Преобразование Фурье).

На модуле E-440 также устанавливается микросхема последовательного электрически стираемого программируемого ПЗУ (Serial EEPROM) типа 93C46, с организацией памяти 64 слов по 16 бит. В ней при наладке в ЗАО “Л-Кард" прописывается служебная информация, корректировочные коэффициенты для АЦП и ЦАП, а также предусматривается область для пользовательских нужд. Подробнее о формате данных в ППЗУ см. § 1.3.3 “Формат пользовательского ППЗУ”.

Применение на модуле E-440 микросхемы программируемой логической матрицы (ПЛМ) EPM3128A (фирмы Altera Corporation) позволяет разместить в ней практически всю логическую часть устройства, обеспечивая функциональное взаимодействие основных составных сегментов модуля. Кроме того, использование ПЛМ существенно упрощает процедуру разработки и монтажа изделия, а также максимально способствует достижению минимальных габаритных размеров модуля.

## Организация USB интерфейса

### Общие сведения о USB

USB (Universal Serial Bus — универсальная последовательная шина, которая является на сегодняшний день широко распространенным промышленным стандартом расширения архитектуры персонального компьютера. В своё время разработка данного стандарта была инициирована весьма авторитетными компьютерными фирмами – Intel, DEC, IBM, NorthenTelecom и Compaq. Версия первого утвержденного варианта стандарта USB (спецификация 1.0) появилась по компьютерным мерка довольно давно – 15 января 1996 года. Следующая спецификация 1.1 была принята 23 сентября 1998 года. И, наконец, действующая на настоящий момент спецификация 2.0 – 27 апреля 2000 года. Собственно, сами эти спецификации можно совершенно свободно скачать с сайта www.usb.org. Таким образом, согласно спецификации шина USB может с легкостью использоваться для подключения к компьютеру самых различных устройств, а именно: клавиатур, мышей, джойстиков, модемов, принтеров, сканеров, приводов CD-ROM, аудиоустройств (например, микрофонов и колонок), цифровых фото- и видеокамер, а также множества другой мультимедийной периферии. Т.о. мы видим, что для взаимодействия с компьютером данный стандарт может с успехом применяться для самого широкого и разнообразного спектра периферийных устройств.

Все преимущества применения именно шины USB можно описывать довольно долго (очень много интересного можно найти в Интернете). Немного осветим всего лишь один важный аспект применения рассматриваемой шины USB. При подключении не USB-устройств к компьютеру (например, в процессе его модернизации) пользователям, как правило, все ещё приходится ‘сражаться’ с малопонятными настройками и элементами архитектуры РС, включая запросы прерываний (IRQ), каналы прямого доступа к памяти DMA и адреса портов ввода-вывода. Да и с подсоединением кабелей к разъемам, которых на задней стенке системного блока полным-полно, у многих возникают затруднения. Все эти и другие сложности с подключением к персональному компьютеру необходимых пользователю дополнительных устройств не радуют и самих производителей, поскольку противоречат самым современным требованиям к простоте использования и инсталляции внешней периферии. В том числе, исходя и из этих требований, группа лидирующих в компьютерной индустрии компаний создала и активно продвигает на рынок стандарт, получивший название универсальной последовательной шины, т.е. USB. Также одно из главных преимуществ шины USB состоит как раз в поддержке так называемого "горячего" подключения и отключения к РС периферийных устройств. Это означает, что пользователи могут подсоединить к компьютеру новое устройство и начать с ним работать, не выключая и не перезагружая систему.

Интерфейс USB позволяет осуществлять обмен информацией между хост-компьютером и множеством различных одновременно доступных периферийных устройств, обеспечивая при этом возможность работы на трёх различных скоростях :

- низкая скорость (Low Speed – LS) – 1,5 Мбит/с (спецификация USB 1.1);

- полная скорость (Full Speed – FS) – 12 Мбит/с (спецификация USB 1.1);

- высокая скорость (High Speed – HS) – 480 Мбит/с (спецификация USB 2.0).

Фактически интерфейс соединяет между собой хост-контроллер USB и периферийные устройства. Хост-контроллер USB находится внутри персонального компьютера (в сущности, он является программно-аппаратной подсистемой персонального компьютера) и полностью конролирует работу всего интерфейса, т.е. все передачи данных по интерфейсу инициируются именно хост-контроллером. Для того чтобы к одному порту USB можно было подключать более одного устройства, применяются хабы (hub – устройство, обеспечивающее подключение к интерфейсу других устройств). Корневой хаб (root hub) находится внутри компьютера и подключен непосредственно к хосту. В интерфейсе USB используется специальный термин "функция" – это логически законченное устройство, выполняющее какую-либо специфическую функцию (в нашем случае это и есть модуль E-440).

Всего в интерфейсе USB может быть использовано четыре типа пересылок информации, а именно:

- управляющая пересылка (control transfer). Используется для конфигурации устройства, а также для других специфических для конкретного устройства целей.

- потоковая пересылка (bulk transfer). Используется для передачи относительно большого объема информации. Характеризуется гарантированной безошибочной передачей данных между хост-контроллером и устройством посредством обнаружения ошибок в процессе передачи и повторного запроса информации.

- пересылка с прерыванием (interrupt transfer). Используется для передачи относительно небольшого объема информации, для которого особенно важна своевременная его пересылка. Имеет ограниченную длительность и повышенный приоритет относительно других типов пересылок.

- изохронная пересылка (isochronous transfer), также называется потоковой пересылкой реального времени. Информация, передаваемая в такой пересылке, требует реального масштаба времени при ее создании, пересылке и приеме.

В модуле E-440 из всего этого набора используются только управляющие и потоковые пересылки.

Спецификация USB определяет набор стандартных операций, которые должны поддерживать абсолютно все USB-устройства. Эти стандартные операции гарантируют некоторую согласованность в базовом поведении устройств, когда они подключаются к шине. Кроме того, разработчики USB-периферии при желании могут определять дополнительные операции USB-устройств, чтобы адекватно реализовывать необходимые алгоритмы их функционирования.

### Интерфейс AVR с USB шиной

В связи с тем, что в интерфейсе USB реализован довольно сложный протокол обмена информацией, в устройстве сопряжения с интерфейсом USB необходимо применять микропроцессорный блок, обеспечивающий полную поддержку протокола. В качестве такового на модуле E-440 используется согласованная связка микросхем USB интерфейса PDIUSBD12 (фирмы Philips Semiconductors) и микроконтроллера AVR AT90S8515 (фирмы Atmel Corporation). При наладке модуля E-440 в ЗАО “Л-Кард" в ППЗУ микроконтроллера AVR зашивается специально разработанный драйвер, одна из основных задач которого — обеспечить корректный интерфейс модуля с хост-компьютером. В данном описании мы не будем глубоко вдаваться в технические подробности реализации USB интерфейса, а только в общем виде обрисуем заложенные в драйвер особенности, которые совершенно необходимы для надлежащего программирования модуля при создании своего приложения в РС.

Итак, помимо набора стандартных запросов, которые поступают с хост-компьютера и должны пониматься всеми без исключения USB-устройствами, в модуле E-440 организован целый ряд специализированных запросов (‘Vendor Request’) для целей реализации требуемых алгоритмов функционирования модуля. Также как и для всех стандартных запросов, для посылки запроса такого рода используется управляющая пересылка. Каждый специализированный запрос имеет свой уникальный номер и по мере поступления в AVR обрабатывается соответствующим образом, т.е. AVR выполняет действия, однозначно предопределенные номером запроса. Например, в ответ на поступление V_RESET_DSP_E440 запроса, микроконтроллер AVR просто осуществляет сброс DSP модуля. С программной точки зрения посылка из хост-компьютера требуемого запроса типа ‘Vendor Request’ в модуль E-440 осуществляется с помощью обычной Windows API функции DeviceIoControl() (подробнее см. хелп на эту функцию и исходные тексты штатной DLL библиотеки в директории \DLL). Далее мы попробуем чуть-чуть подробнее затронуть описание форматов функции DeviceIoControl() и запросов типа ‘Vendor Request’ применительно к конкретной реализации модуля E-440.

#### Функция DeviceIoControl()

Стандартная Windows API функция DeviceIoControl() является одной из самых ключевых функций в деле организации взаимодействия Вашего приложения в РС с модулем E-440. Вот как эта функция объявлена в Windows (см. хелп на эту функцию):

BOOL DeviceIoControl(

HANDLE hDevice,	// handle to device of interest

DWORD dwIoControlCode,	// control code of operation to perform

LPVOID lpInBuffer,	// pointer to buffer to supply input data

DWORD nInBufferSize,	// size of input buffer (in bytes)

LPVOID lpOutBuffer,	// pointer to buffer to receive output data

DWORD nOutBufferSize,	// size of output buffer (in bytes)

LPDWORD lpBytesReturned,	// pointer to variable to receive output byte count

LPOVERLAPPED lpOverlapped	// pointer to overlapped structure for asynchronous

// operation

);

Из описания данной функции следует, что её следует применять для передачи управляющих кодов dwIoControlCode непосредственно в драйвер с дескриптором (идентификатором) hDevice. Управляющие коды dwIoControlCode определяют действия драйвера, которые он должен выполнить. Для модуля E-440 в драйвере предусмотрены три управляющих кода (см. файл DLL\bulkioct.h), мнемоники которых приведены ниже:

- DIOC_SEND_COMMAND. Данный код предписывает драйверу выполнить соответствующую управляющую пересылку, т.е. посылку в модуль запроса типа ‘Vendor Request’ с требуемым номером.

- DIOC_RESET_PIPE1. Данный код предписывает драйверу выполнить инициализацию (сброс) канала, обеспечивающего потоковые пересылки для записи данных в модуль (Reset Write Pipe).

- DIOC_RESET_PIPE3. Данный код предписывает драйверу выполнить инициализацию (сброс) канала, обеспечивающего потоковые пересылки для чтения данных из модуля (Reset Read Pipe).

При этом переменные lpInBuffer, nInBufferSize, lpOutBuffer, nOutBufferSize, задающие параметры требуемой управляющей пересылки, имеют смысл только при управляющем коде DIOC_SEND_COMMAND, при остальных кодах они должны быть равны NULL. Собственно сам запрос ‘Vendor Request’ может состоять как бы из двух различных фаз (стадий), а именно: сначала организуется пересылка Setup packet, а затем (если необходимо) Data stage (подробное изложение формата запроса управляющей пересылки можно найти в § 9.3 “USB Device Requests“ спецификации 1.1 шины USB). Т.о. фаза Setup packet всегда присутствует в запросе, в то время как Data stage фаза вполне законно может и отсутствовать (в зависимости от требований). Стадия Setup packet состоит из пересылки по шине USB строго структуризированных восьми байтов информации, в которых передаются такие важные параметры как номер запроса, тип запроса (в рассматриваемом случае это всегда Vendor Request), направление передачи данных в фазе Data stage, количество байт необходимых переслать в фазе Data stage (если этот параметр равен нулю, то считается, что фаза Data stage полностью отсутствует, т.е. нет потребности в дополнительной передачи данных) и т.д. Массив lpInBuffer состоящий из четырех элементов типа WORD (параметр nInBufferSize) как раз предназначен для организации посылки Setup packet с требуемыми параметрами. Массив lpOutBuffer длиной nOutBufferSize байт, если это необходимо, используется для организации передачи данных в фазе Data stage. Подробности этих параметров будут рассмотрены ниже при описании доступных штатной DLL библиотеке номеров запросов типа ‘Vendor Request’.

Переменная lpBytesReturned задает обычный счетчик полученных байтов (если оные передаются из драйвера).

Так как функция DeviceIoControl() всегда выполняется в синхронном режиме, переменная lpOverlapped всегда должна быть установлена в NULL.

#### Запрос V_RESET_DSP_E440

Запрос типа ‘Vendor Request’ с номером V_RESET_DSP_E440 (см. файл E440.h) предназначен для выполнения процедуры сброса цифрового сигнального процессора, установленного на модуле. Т.е. при поступлении запроса с данным номером микроконтроллер AVR осуществляет аппаратный сброс DSP. С программной точки зрения пересылка указанного запроса выполняется очень просто и выглядит это примерно так:

WORD InBuf[4];	// буфер под параметры Setup packet

DWORD cbRet=0;	// байтовый счетчик полученных байтов

InBuf[0] = 0;	// направление передачи данных в фазе Data stage;

// в данном запросе не используется, т.к. этой стадии не будет

InBuf[1] = V_RESET_DSP_E440;	// номер запроса

InBuf[2] = 0x0;	// дополнительный параметр (в данном запросе не используется)

InBuf[3] = 0x0;	// дополнительный параметр (в данном запросе не используется)

DeviceIoControl(hDevice,

DIOC_SEND_COMMAND,

&InBuf,

sizeof(InBuf),

NULL, 	// в данном запросе фазы Data stage не будет

0,	// в данном запросе фазы Data stage не будет

&cbRet,

NULL);

#### Запрос V_PUT_ARRAY_E440

Запрос типа ‘Vendor Request’ с номером V_PUT_ARRAY_E440 (см. файл E440.h) предназначен для выполнения процедуры записи массива слов в память цифрового сигнального процессора, установленного на модуле. Т.е. при поступлении запроса с данным номером микроконтроллер AVR осуществляет процедуру записи поступающей информации по каналу IDMA DSP в память сигнального процессора (чуть подробнее о IDMA DSP см. § 2.4.1 “Общие сведения”). С программной точки зрения пересылка указанного запроса выполняется достаточно просто и выглядит следующим образом:

WORD InBuf[4];	// буфер под параметры Setup packet

DWORD cbRet=0;	// байтовый счетчик полученных байтов

InBuf[0] = 0;	// будет передача данных в модуль в фазе Data stage;

InBuf[1] = V_PUT_ARRAY_E440;	// номер запроса

InBuf[2] = BaseAddress;	// базовый адрес в памяти DSP, начиная с которого

// будет осуществляться запись массива данных

InBuf[3] = 0x0;	// дополнительный параметр (в данном запросе не используется)

DeviceIoControl(hDevice,

DIOC_SEND_COMMAND,

&InBuf,

sizeof(InBuf),

Data,	// массив с передаваемыми в фазе Data stage данными

NBytes,	// в фазе Data stage передается NBytes байтов данных

&cbRet,

NULL);

#### Запрос V_GET_ARRAY_E440

Запрос типа ‘Vendor Request’ с номером V_GET_ARRAY_E440 (см. файл E440.h) предназначен для выполнения процедуры чтения массива слов из памяти цифрового сигнального процессора, установленного на модуле. Т.е. при поступлении запроса с данным номером микроконтроллер AVR осуществляет процедуру чтения информации по каналу IDMA DSP из памяти сигнального процессора (чуть подробнее о IDMA DSP см. § 2.4.1 “Общие сведения”). С программной точки зрения пересылка указанного запроса выполняется достаточно просто и выглядит следующим образом:

WORD InBuf[4];	// буфер под параметры Setup packet

DWORD cbRet=0;	// байтовый счетчик полученных байтов

InBuf[0] = 1;	// будет приём данных из модуля в фазе Data stage;

InBuf[1] = V_GET_ARRAY_E440;	// номер запроса

InBuf[2] = BaseAddress;	// базовый адрес в памяти DSP, начиная с которого

// будет осуществляться чтение массива данных

InBuf[3] = 0x0;	// дополнительный параметр (в данном запросе не используется)

DeviceIoControl(hDevice,

DIOC_SEND_COMMAND,

&InBuf,

sizeof(InBuf),

Data,	// массив для получаемых в фазе Data stage данных

NBytes,	// в фазе Data stage передается NBytes байтов данных

&cbRet,

NULL);

#### Запрос V_START_ADC_E440

Запрос типа ‘Vendor Request’ с номером V_START_ADC_E440 (см. файл E440.h) предназначен для инициализации внутренних переменных и структур драйвера микроконтроллера AVR с целью подготовить их для дальнейшей работы AVR по каналу IDMA DSP с FIFO буфером АЦП (чуть подробнее о IDMA DSP см. § 2.4.1 “Общие сведения”). С программной точки зрения пересылка указанного запроса выполняется достаточно просто и выглядит примерно так:

WORD InBuf[4];	// буфер под параметры Setup packet

DWORD cbRet=0;	// байтовый счетчик полученных байтов

InBuf[0] = 0;	// направление передачи данных в фазе Data stage;

// в данном запросе не используется, т.к. этой стадии не будет

InBuf[1] = V_START_ADC_E440;	// номер запроса

InBuf[2] = 0x0 | DM_E440;	// базовый адрес FIFO буфера АЦП

InBuf[3] = AdcFifoLength/2.0;	// половина длины FIFO буфера АЦП

DeviceIoControl(hDevice,

DIOC_SEND_COMMAND,

&InBuf,

sizeof(InBuf),

NULL, 	// в данном запросе фазы Data stage не будет

0,	// в данном запросе фазы Data stage не будет

&cbRet,

NULL);

Разумеется, что сама по себе посылка только данного запроса не обеспечивает собственно запуска АЦП. Для этого необходимо выполнить еще два дополнительных шага:

- Осуществить посылку с помощью функции DeviceIoControl() в драйвер устройства ещё одного управляющего кода DIOC_RESET_PIPE3, т.е.:

DeviceIoControl(hDevice,

DIOC_RESET_PIPE3/* reset Read Pipe */,

NULL, NULL, NULL, NULL, &cbRet, NULL);

- Послать с помощью штатной интерфейсной функции SEND_COMMAND() в DSP модуля команду запуска АЦП

SEND_COMMAND(C_START_ADC_E440);

После этих нехитрых манипуляций можно быть уверенным, что запуск АЦП модуля успешно осуществлен. Впоследствии, если в этом есть необходимость, можно организовать передачу из модуля (точнее из FIFO буфера АЦП) в хост-компьютер уже собранной с АЦП аналоговой информации. В модуле E-440 за процедуру подобного рода отвечает потоковая пересылка данных из устройства в РС (подробнее см. § 2.2.2.11 “Потоковые пересылки”).

#### Запрос V_START_DAC_E440

Запрос типа ‘Vendor Request’ с номером V_START_DAC_E440 (см. файл E440.h) предназначен для инициализации внутренних переменных и структур драйвера микроконтроллера AVR с целью подготовить их для дальнейшей работы AVR по каналу IDMA DSP с FIFO буфером ЦAП (чуть подробнее о IDMA DSP см. § 2.4.1 “Общие сведения”). С программной точки зрения пересылка указанного запроса выполняется достаточно просто и выглядит примерно так:

WORD InBuf[4];	// буфер под параметры Setup packet

DWORD cbRet=0;	// байтовый счетчик полученных байтов

InBuf[0] = 0;	// направление передачи данных в фазе Data stage;

// в данном запросе не используется, т.к. этой стадии не будет

InBuf[1] = V_START_DAC_E440;	// номер запроса

InBuf[2] = 0x3000 | DM_E440;	// базовый адрес FIFO буфера ЦAП

InBuf[3] = DacFifoLength/2.0;	// половина длины FIFO буфера ЦAП

DeviceIoControl(hDevice,

DIOC_SEND_COMMAND,

&InBuf,

sizeof(InBuf),

NULL, 	// в данном запросе фазы Data stage не будет

0,	// в данном запросе фазы Data stage не будет

&cbRet,

NULL);

Разумеется, что сама по себе посылка только данного запроса не обеспечивает собственно запуска ЦАП. Для этого необходимо выполнить еще два дополнительных шага:

- Осуществить посылку с помощью функции DeviceIoControl() в драйвер устройства ещё одного управляющего кода DIOC_RESET_PIPE1, т.е.:

DeviceIoControl(hDevice,

DIOC_RESET_PIPE1/* reset Write Pipe */,

NULL, NULL, NULL, NULL, &cbRet, NULL);

- Послать с помощью штатной интерфейсной функции SEND_COMMAND() в DSP модуля команду запуска ЦАП

SEND_COMMAND(C_START_DAC_E440);

После этих нехитрых манипуляций можно быть уверенным, что запуск ЦАП модуля успешно осуществлен. Впоследствии, если в этом есть необходимость, можно организовать передачу в модуль (точнее в FIFO буфер ЦАП) дополнительных данных с целью их дальнейшего вывода на собственно сам ЦАП. В модуле E-440 за процедуру подобного рода отвечает потоковая пересылка данных в устройство (подробнее см. § 2.2.2.11 “Потоковые пересылки”).

#### Запрос V_COMMAND_IRQ_E440

Запрос типа ‘Vendor Request’ с номером V_COMMAND_IRQ_E440 (см. файл E440.h) предназначен для инициирования так называемого ‘командного’ прерывания IRQE в цифровом сигнальном процессоре, установленном на модуле. Т.е. при поступлении запроса с данным номером микроконтроллер AVR осуществляет аппаратное генерирование прерывания IRQE в DSP. С программной точки зрения пересылка указанного запроса выполняется очень просто и выглядит следующим образом:

WORD InBuf[4];	// буфер под параметры Setup packet

DWORD cbRet=0;	// байтовый счетчик полученных байтов

InBuf[0] = 0;	// направление передачи данных в фазе Data stage;

// в данном запросе не используется, т.к. этой стадии не будет

InBuf[1] = V_COMMAND_IRQ_E440;	// номер запроса

InBuf[2] = 0x0;	// дополнительный параметр (в данном запросе не используется)

InBuf[3] = 0x0;	// дополнительный параметр (в данном запросе не используется)

DeviceIoControl(hDevice,

DIOC_SEND_COMMAND,

&InBuf,

sizeof(InBuf),

NULL, 	// в данном запросе фазы Data stage не будет

0,	// в данном запросе фазы Data stage не будет

&cbRet,

NULL);

#### Запрос V_GO_SLEEP_E440

В данном модуле этот запрос не реализован .

#### Запрос V_WAKEUP_E440

В данном модуле этот запрос не реализован .

#### Запрос V_GET_MODULE_NAME_E440

Запрос типа ‘Vendor Request’ с номером V_GET_MODULE_NAME_E440 (см. файл E440.h) предназначен для получения названия опрашиваемого устройства. Т.е. при поступлении запроса с данным номером микроконтроллер AVR модуля осуществляет в фазе Data stage передачу по шине USB семибайтового массива данных, содержащего строку ‘E440’. С программной точки зрения пересылка указанного запроса выполняется очень просто и выглядит следующим образом:

WORD InBuf[4];	// буфер под параметры Setup packet

DWORD cbRet=0;	// байтовый счетчик полученных байтов

InBuf[0] = 1;	// будет приём данных из модуля в фазе Data stage;

InBuf[1] = V_GET_MODULE_NAME_E440;	// номер запроса

InBuf[2] = 0x0;	// дополнительный параметр (в данном запросе не используется)

InBuf[3] = 0x0;	// дополнительный параметр (в данном запросе не используется)

DeviceIoControl(hDevice,

DIOC_SEND_COMMAND,

&InBuf,

sizeof(InBuf),

ModuleName,	// массив для получаемых в фазе Data stage данных

7,	// в фазе Data stage передается 7 байтов данных

&cbRet,

NULL);

#### Потоковые пересылки

Пересылки такого рода на модуле E-440 используются исключительно для целей передачи массивов данных из FIFO буфера АЦП в хост-компьютер, а также из хост-компьютера в FIFO буфер ЦАП.

В общем виде принципы работы здесь достаточно проста. Допустим, пользователь осуществил запуск АЦП. Драйвер сигнального процессора LBIOS начинает располагать поступающие отсчеты с АЦП в так называемом FIFO буфере АЦП. По мере накопления определенной порции аналоговых данных DSP через посредство соответствующего прерывания (см. § 2.3. “Интерфейс AVR с DSP”), даёт знать микроконтроллеру AVR, что пора бы что-то делать с накопившейся информацией. В этой ситуации AVR проверяет, поступил ли запрос из хост-компьютера на потоковую передачу аналоговой информации в РС. Если да – AVR осуществляет такую операцию пересылки данных в РС из соответствующей половинки FIFO буфера АЦП, если нет – AVR терпеливо ждет поступления требуемого запроса. Пользователь из своего приложения в РС может легко организовать так необходимый ему для нормального сбора данных с АЦП запрос в модуль на потоковую пересылку (естественно только после того, как он обеспечил запуск АЦП с помощью интерфейсной функции START_ADC()). Для этих целей и служит штатная интерфейсная функция ReadData() (по сути это своего рода слепок с Windows API функции RadFile()). Т.е. данная функция обеспечивает формирование запроса на потоковую пересылку, передачу его в модуль и приём из модуля требуемого (заказанного) количества данных с аналоговых каналов.

Всё то же самое верно и для случая работы ЦАП. За тем исключением, что за формирование потоковой пересылки на передачу данных в модуль для FIFO буфер ЦАП предназначена штатная интерфейсная функция WriteData() (по сути это своего рода слепок с Windows API функции WriteFile()).

## Интерфейс AVR с DSP

Помимо ответственности за организацию и поддержание в надлежащем виде USB-интерфейса модуля E-440 с хост-компьютером, на микроконтроллер AVR ложится довольно непростая задача по корректному взаимодействию с цифровым сигнальным процессором, расположенным на модуле.

Драйвер микроконтроллера AVR написан таким образом, что разрешает пользователю из приложения в РС путём посылки в модуль соответствующих запросов USB (см. § 2.2. “Организация USB интерфейса”) задавать функциональное состояние модуля E-440. При этом аппаратно модуль реализован так, что вся периферия (АЦП, ЦАП, ТТЛ линии и .т.д.) находится исключительно под управлением цифрового сигнального процессора. Поэтому от AVR настоятельно требуется обладать возможностью оперативного вмешательства в любой момент времени в текущую работу драйвера DSP без остановки в его функционировании (кроме сброса DSP). С этой целью весь интерфейс микроконтроллера AVR с DSP реализован двояким образом:

- Набор выделенных цифровых линий, которые в штатном программном обеспечении (как в драйвере AVR, так и в LBIOS’е) используются следующим образом:

- По поступлении из хост-компьютера запроса V_RESET_DSP_E440 AVR выполняет полный аппаратный сброс DSP.

- По поступлении из хост-компьютера запроса V_COMMAND_IRQ_E440 AVR инициирует в DSP так называемое ‘командное’ прерывания IRQE, которое должно надлежащим образом отрабатываться соответствующим обработчиком прерывания в LBIOS’е.

- Две цифровые линии заведены с флагов PF1 и PF3 DSP (см. § 2.4.5. “Конфигурирование флагов DSP”) на внешние прерывания AVR, а именно входы INT0 и ANA_COMP (см. описание AVR AT90S8515). Штатное программное обеспечение DSP использует данные линии с целью извещения AVR о настоятельной необходимости обеспечить передачу требуемых данных либо в хост-компьютер (собранные данные из FIFO буфера АЦП), либо из хост-компьютера (новые данные для FIFO буфера ЦАП).

- Возможность доступа микроконтроллера AVR к любой ячейке памяти DSP обеспечивается через посредство такой полезной архитектурной особенности сигнального процессора, как наличие в микросхеме DSP канала IDMA (чуть подробнее о канале IDMA DSP см. § 2.4.1 “Общие сведения”). Именно эта отличительная черта архитектуры сигнального процессора даёт возможность пользователю из своего приложения при помощи организации посылок запросов типа V_PUT_ARRAY_E440 и V_GET_ARRAY_E440 считать или изменить по своему усмотрению содержимое любой области памяти DSP. Также именно благодаря этой архитектурной особенности сигнального процессора микроконтроллер AVR в произвольные моменты времени имеет возможность обращаться к содержимому любой области как в FIFO буфере АЦП, так и в FIFO буфере ЦАП, обеспечивая, таким образом, необходимые потоковые пересылки информации в/из хост-компьютера.

## Интерфейс DSP с периферией модуля

В данном разделе хотелось бы достаточно подробно осветить различные аспекты взаимодействия установленного на модуле E-440 цифрового сигнального процессора с периферией, а именно АЦП, ЦАП, цифровые линии, ППЗУ и т.д.

### Общие сведения

Основными функциональными обязанностями цифрового сигнального процессора ADSP-2185M, установленного на модуле E-440, являются управление и полный контроль над всей периферией устройства, а также, при необходимости, первичная обработка информации. DSP функционирует достаточно автономно, в том смысле, что даже и не “подозревает” о существовании микроконтроллера AVR, не говоря уже о наличии USB шины, все взаимодействие с которой взял на себя AVR (см. § 2.2. “Организация USB интерфейса”). Именно и только AVR, в соответствии с поступающими по USB с хост-компьютера запросами (командами), обеспечивает всё необходимое функциональное согласование Вашего приложения с сигнальным процессором модуля, заставляя его выполнять те или иные алгоритмы работы.

Можно сказать, что микроконтроллер AVR оперативно связан с DSP двумя различными способами (методами). Первый из них заключается во взаимном использовании трех отдельных цифровых линий. Так, AVR имеет возможность инициировать в DSP прерывание IRQE. В штатном lbios’е данный цифровой сигнал используется в качестве так называемого “командного прерывания” (см. ниже). DSP же, со своей стороны, может генерировать в AVR целых два прерывания INT0 и ANA_COMP (см. описание AVR AT90S8515). В штатном lbios’е данные прерывания используются для управления потоками данных с АЦП и на ЦАП соответственно.

Второй способ взаимодействия AVR с сигнальным процессором основывается на том факте, что DSP обладает такой архитектурной особенностью, как свой собственный контроллер ПДП (так называемый канал IDMA: Internal Direct Memory Access) для доступа к любой ячейке своей внутренней памяти (подробнее о работе IDMA см. книгу “ADSP-2100 Family User’s Manual (Includes ADSP-2171, ADSP-2181)”, § 11.3 “IDMA Port”, Analog Devices, Inc., Third Edition September 1995, которую можно без проблем скачать с сайта фирмы Analog Devices, Inc.: www.analog.com/library/dspManuals/ADSP-2100_fum_books.html). Микроконтроллер AVR способен по запросам (командам) из хост-компьютера осуществлять те или иные операции прямого доступа к памяти DSP. Таким образом, благодаря указанной возможности Ваше приложение в РС через посредство AVR может обращаться к любой ячейке памяти сигнального процессора, не прерывая при этом работу самого DSP. Это исключительно удобно при построении алгоритмов, работающих в реальном масштабе времени. Кроме возможности собственно прямого доступа к памяти, протокол работы с каналом IDMA DSP предусматривает также такую важную процедуру как начальная загрузка сигнального процессора управляющей программой (драйвером), которая и будет осуществлять требуемые алгоритмы обработки и ввода-вывода информации (подробности загрузки DSP см. “ADSP-2100 Family User’s Manual (Includes ADSP-2171, ADSP-2181)”, § 11.3.5 “Boot Loading Through the IDMA Port”, стр. 11-24, Analog Devices, Inc., Third Edition September 1995). Т.е. микроконтроллер AVR (по командам из хост-компьютера) способен осуществлять загрузку всей памяти сигнального процессора требуемым программным кодом.

Фирменный драйвер LBIOS работает по принципу команд, и для реализации такой возможности используется прерывание IRQE сигнального процессора (“командное прерывание”). Сначала в соответствующую ячейку памяти программ DSP (предопределенная константа L_COMMAND_E440, см. § 1.5.1.4 “Переменные LBIOS”) заносится номер команды (см. § 1.5.1.5 “Номера команд LBIOS”), которую драйвер LBIOS впоследствии должен выполнить. Затем в DSP инициируется командное прерывание IRQE, в ответ на которое обработчик данного прерывания, содержащийся в самом LBIOS, выполняет соответствующие данной команде действия. Названия штатных команд для DSP говорят сами, для чего каждое из них предназначено, а более полное понимание их функционирования можно при желании проследить по исходным текстам LBIOS (см. директорию \DSP).

Цифровой сигнальный процессор получает данных с АЦП, контролирует цепи коммутатора входных сигналов, коэффициенты усиления программируемого усилителя, частоту запуска АЦП и, при необходимости, синхронизирует ввод данных с АЦП либо по сигналу с цифровой линии TRIG внешнего разъёма DRB-37M, либо по выбранному аналоговому каналу. Также DSP обеспечивает управление микросхемой двухканального ЦАП через посредство своего последовательного порта (SPORT0). Функциональное состояние внешних цифровых линий на разъеме 
DRB-37M определяется DSP с помощью простых операций чтения/записи нулевой ячейки своего пространства ввода/вывода (I/O Memory Space), а также с помощью флага PF0 управляет доступностью выходных линий. И, наконец, сигнальный процессор обеспечивает взаимодействие с микросхемой ППЗУ, предоставляя полный доступ к любой его ячейке.

В штатном пакете программного обеспечения, прилагаемого к модулю E-440, поставляются все исходные тексты драйвера LBIOS, написанные на языке ассемблер цифрового сигнального процессора. Их можно найти в директории \DSP. Исходники достаточно подробно прокомментированы и могут быть с успехом использованы в качестве законченного примера программирования данного модуля при модификации штатного или создании собственного драйвера устройства.

### Создание управляющей программы

У пользователя, как правило, не появляется необходимость в написании своих собственных управляющих программ для данного модуля, т.к. все наиболее часто требуемые алгоритмы работы уже реализованы в фирменном драйвере, находящимся в файле E440.bio. Если у Вас все-таки возникла необходимость в создании собственной управляющей программы (например, для реализации какого-либо специализированного алгоритма действия DSP), то для этого придется освоить достаточно несложный язык ассемблера для сигнального процессора. В качестве готового примера программирования модуля на таком языке можно использовать исходные тексты фирменного драйвера, хранящиеся в файлах DSP\E440.DSP и DSP\*.H.

Процесс формирования собственной управляющей программы для DSP потребует от Вас приложения определенных усилий:

- Вам необходимо будет изучить достаточно несложную архитектуру процессоров семейства ADSP-218x, а также освоить довольно простой язык программирования (ассемблер DSP). Всю подробную информацию об этом можно найти в оригинальной книге “ADSP-2100 Family User’s Manual (Includes ADSP-2171, ADSP-2181)”, Analog Devices, Inc., Third Edition, September 1995 (которую можно без проблем скачать с сайта фирмы Analog Devices, Inc.: www.analog.com/library/dspManuals/ADSP-2100_fum_books.html) или в русском переводе “Руководство пользователя по сигнальным микропроцессорам семейства ADSP-2100”, под редакцией А.Д.Викторова, Санкт-Петербург, 1997 (нечто похожее на эту книжку можно найти по следующей ссылке: vadis7.chat.ru/book.htm). Оба эти издания можно приобрести в ЗАО “Л-Кард". Описание и примеры программ для DSP с исходными текстами приводятся в двухтомном справочнике “Digital Signal Processing Applications Using the ADSP-2100 Family”, Analog Devices, Inc., который можно найти у официальных российских дистрибьюторов компании Analog Devices, Inc. (например, фирмы Autex Ltd. или Argussoft Co.). Много полезного в дополнение к указанной документации можно обнаружить также на сайте www.analog.com.

- Процессоры семейства ADSP-218х поддерживаются полным набором программных средств отладки. Этот набор включает в себя несколько программ: построитель системы (bld21.exe), ассемблер (asm21.exe), линкер или редактор связей (ld21.exe) и т.д. Все эти программы очень подробно описываются в оригинальной книге “ADSP-2100 Family Assembler Tools & Simulator Manual”, Analog Devices, Inc., Second Edition, November 1994, которую можно найти у официальных российских дистрибьюторов компании Analog Devices, Inc. (например, фирмы Autex Ltd. или Argussoft Co.). Сам пакет разработчика программ для сигнальных процессоров семейства ADSP-21xx, содержащий все вышеуказанные средства отладки (кроме bld21.exe), можно приобрести в ЗАО “Л-Кард". В качестве архитектурного файла нужно использовать E440.ACH.

- Итак, если у Вас не возникло проблем с первыми двумя этапами, то теперь можно приступать к собственно написанию Вашей управляющей программы. Для начала надо создать соответствующие файлы с исходным кодами Вашей программы на языке ассемблер DSP. Затем эти файлы необходимо оттранслировать (asm21.exe) и скомпоновать с помощью редактора связей (ld21.exe), формируя, таким образом, выполняемую программу типа .EXE, так называемый файл отображения в памяти (memory image file). !!! Не путать с обычной исполняемой DOS/Windows программой типа .EXE!!! Формат сформированного файла отображения в памяти очень подробно описан в “ADSP-2100 Family Assembler Tools & Simulator Manual”, Appendix B “File Format”, B.2 “Memory Image File (.EXE)”, Analog Devices, Inc., Second Edition, November 1994. Именно в этом файле содержатся все коды инструкций Вашей программы с соответствующими адресами их расположения в памяти программ DSP, а также инициализирующие значения Ваших переменных и адреса их нахождения в памяти данных. Зная всю эту, информацию нужно просто аккуратно загрузить ее в память DSP по надлежащим адресам. Для упрощения процедуры загрузки полученный файл отображения в память *.EXE преобразуется с помощью утилиты DSP\BIN3PCI.EXE в файл *.BIO (подробности см. Приложение С).

Вообще-то, всю эту последовательность создания файла *.BIO можно проследить по содержанию файлу DSP\E440.BAT. Созданный таким образом файл с управляющей программой *.BIO затем используется, например, в штатной функции загрузки сигнального процессора LOAD_LBIOS() (см. § 1.5.2.7. “Загрузка LBIOS”).

При желании, для создания собственного драйвера сигнального процессора для модуля E-440 можно воспользоваться такой продвинутой интегрированной средой разработки как VisualDSP++ (на сегодняшний день доступна версия 4.0). Подробности смотри на сайте www.analog.com.

### Загрузка управляющей программы в DSP

Перед началом работы с устройством E-440 необходимо его “оживить”, т.е. загрузить в DSP модуля либо фирменный драйвер, находящийся в файле E440.bio, либо Вашу собственную управляющую программу. Только после выполнения такой процедуры модуль будет корректно работать с функциями штатной или Вашей (если создадите) библиотеки. Формат файла E440.bio, содержащего все коды инструкций управляющей программы, а также переменных LBIOS, подробно описан в Приложении С. Эти коды инструкций драйвера LBIOS и начальные значения его переменных необходимо расположить по соответствующим адресам памяти программ сигнального процессора и запустить управляющую программу на выполнение (в штатном драйвере память данных DSP изначально пуста и, следовательно, в неё ничего загружать не надо). Все это и называется загрузка управляющей программы в DSP или просто загрузка DSP.

Сама процедура начальной загрузки управляющей программы во внутреннюю память DSP модуля достаточно проста и хорошо описана в “ADSP-2100 Family User’s Manual (Includes ADSP-2171, ADSP-2181)”, § 11.3.5 “Boot Loading Through the IDMA Port”, стр. 11-24, Analog Devices, Inc., Third Edition September 1995. Она предполагает выполнение следующих несложных шагов:

- произведите сброс (RESET) DSP на данном модуле, например, с помощью интерфейсной функции DSP_RESET() (см.§ 1.5.2.10. “Сброс DSP на модуле”);

- заполните требуемой информацией память программ и/или данных DSP, кроме ячейки памяти программ с адресом 0х0000 (или короче PM(0х0000)), для чего можно, например, воспользоваться соответствующими интерфейсными функциями PUT_DM_ARRAY() (см. § 1.5.3.7. “Запись массива слов в память данных DSP”) или PUT_PM_ARRAY() (см. § 1.5.3.8. “Запись массива слов в память программ DSP”).

- запишите данные в ячейку памяти программ по адресу PM(0x0000) для старта Вашей управляющей программы (при этом ее выполнение начнется с инструкции, находящейся в PM(0x0000)).

Внимание!!! Необходимо обязательно убедиться, что Вы загрузили всю нужную информацию в память DSP до записи данных по адресу PM(0x0000).

В общем-то, ВСЁ! Теперь можно спокойно приступать к управлению модулем с помощью интерфейсных функций штатной или Вашей библиотеки.

### Порты управления

В качестве интерфейса цифрового сигнального процессора с некоторой частью периферии модуля (а конкретнее АЦП и цифровые линии) используются так называемые порты управления, которые отображены на пространство ввода-вывода DSP (I/O Memory Space). Подробное описание I/O Memory Space можно найти, например, в оригинальной книге “ADSP-2100 Family User’s Manual (Includes ADSP-2171, ADSP-2181)”, § 10.6.4 “ADSP-2181 I/O Memory Space”, стр. 10-32, Analog Devices, Inc., Third Edition September 1995.

На модуле аппаратно организованы четыре порта управления (см. Таблицу 9). При взаимодействии с ними дешифрируется только младший бит адреса при обращении к ячейке пространства ввода-вывода DSP (следовательно, адреса портов можно устанавливать кратным двум). Цифровой сигнальный процессор рассматривает все свое пространство ввода-вывода (всего 2048 ячеек), как 4 области по 512 ячеек и обладает возможностью устанавливать для каждого такого сегмента индивидуальное количество тактов ожидания (waitstates) для обращения к нему. За конфигурацию тактов ожидания для I/O Memory Space отвечает служебный регистр сигнального процессора Waitstate Control Register, расположенный по адресу DM(0x3FFE). Таким образом, часть портов управления можно расположить в одной области пространства ввода-вывода, а часть – в другой и т.д. Это позволяет, установив задержку на одну область, не замедлить доступ к портам в другой. В штатном LBIOS’е четыре порта управления расположены в первой области пространства ввода-вывода и для любой операции обращения к ним устанавливается один дополнительный такт ожидания. В штатном LBIOS’е это выглядит так:

{ Константа для обозначения адреса регистра Waitstate Control Register	}

const Dm_Wait_Reg = 0x3FFE;

. . . . .

{ Set 1 Waitstate for I/O Memory Space	}

AR = 0x0001;	{ 0000 0000 0000 0001	}

DM(Dm_Wait_Reg) = AR;	{ 0x3FFE – Waitstate Control Register	}

Краткое описание используемых портов управления приведено в нижеследующей таблице.

- Порты управления DSP

| Название порта | Доступ | Назначение | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| TTL_IN | Чтение | Чтение состояния 16ти входных цифровых линий на внешнем разъёме DRB-37F. | xxx0H |
| TTL_OUT | Запись | Установка 16ти выходных цифровых линий на внешнем разъёме DRB-37F. | хxx0H |
| READ_ADC | Чтение | Чтение данных из АЦП | хxx1H |
| SET_ADC_CHANNEL | Запись | Управление входным коммутатором и коэффициентом усиления канала АЦП | хxx1H |

### Конфигурирование флагов DSP

Микросхемы цифровых сигнальных процессоров типа ADSP-2185M имеют в своём составе восемь дополнительных неспециализированных выводов, так называемых флагов, обозначаемых обычно PF0÷PF7. Данные флаги, при желании, могут быть индивидуально запрограммированы как на вход, так и на выход. На микросхеме указанного типа сигнального процессора выводы этих флагов обладают совмещенными функциями. Так, флаг PF6 совмещен с входом прерывания IRQL1, а флаг PF7  с IRQ2 и т.д. (все необходимые подробности можно найти в техническом описании (datasheet) данного DSP на сайте www.analog.com). Все флаги и краткое описание их назначения для модуля E-440 приведены в следующей таблице:

- Флаги сигнального процессора.

| Название флага | Направ-ление | Назначение |
| --- | --- | --- |
| PF0 | Выход | При PF0=1 переводятся в третье (высокоимпедансное) состояние все 16ть выходных цифровых линий на внешнем разъёме DRB-37F модуля. |
| PF1 | Выход | Прерывание в AVR. В штатном LBIOS’е используется для инициализации передачи данных, полученных с АЦП, в хост-компьютер. Т.е., когда DSP собрал соответствующую половину FIFO буфера АЦП, следует ’дернуть’ этим флажком вверх-вниз. При этом сгенерится прерывание в AVR, обработчик которого начнет передачу этих готовых данных в хост-компьютер. Нормальное состояние – 0. |
| PF2 | ------- | Не используется. |
| PF3 | Выход | Прерывание в AVR. В штатном LBIOS’е используется для инициализации передачи данных, полученных с хост-компьютера, в соответствующую половинку FIFO буфера ЦАП. Т.е., когда DSP отослал очередную половинку FIFO буфера, следует ‘дернуть’ этим флажком вверх-вниз. При этом сгенерится прерывание в AVR, обработчик которого начнет передачу новых данных из хост-компьютера в память DSP. Нормальное состояние – 0. |
| PF4/IRQE | Вход | Командное прерывание для DSP. |
| PF5 | Выход | Прямая запись в выходной регистр номера/усиления канала. |
| PF6 | ------- | Не используется. |
| PF7/IRQ2 | Вход | Прерывание от АЦП (конфигурируется для работы по фронту). |
| FL0 | Выход | FL0=1 выбор микросхемы пользовательского ППЗУ (Chip Select). |
| FL1 | Выход | Клоки пользовательского ППЗУ. |
| FL2 | Выход | Данные в пользовательское ППЗУ. |
| FI | Вход | Данные из пользовательского ППЗУ. |
| FO | Выход | Разрешение загрузки данных в ЦАП. Активный уровень  низкий |

Таким образом, флаги PFx необходимо запрограммировать на вход-выход надлежащим образом, т.е. флаги PF2, PF4, PF6 и PF7 как входные, а флаги PF0, PF1, PF3 и PF5 как выходные.

Программирование флагов осуществляется с помощью двух управляющих регистров DSP:

- регистр Programmable Flag & Composite Select Control, находящийся по адресу DM(0x3FE6) в памяти данных DSP, управляет направлением флага

- 1 → выход,

- 0 → вход;

- регистр Programmable Flag Data, расположенный по адресу DM(0x3FE5), используется для записи и считывания значений флагов.

Формат данных регистров приведен ниже и подробно описан в “ADSP-2100 Family User’s Manual (Includes ADSP-2171, ADSP-2181)”, § 9.5 “Flag Pins”, стр. 9-15, Analog Devices, Inc., Third Edition, September 1995.

Programmable Flag & Composite Select Control (DM(0x3FE6))

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PF7 | PF6 | PF5 | PF4 | PF3 | PF2 | PF1 | PF0 |

Тип PFx флага

1  выходной

0  входной

Programmable Flag Data (DM(0x3FE5))

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PF7 | PF6 | PF5 | PF4 | PF3 | PF2 | PF1 | PF0 |

PFx Data

Например, в штатном LBIOS'е для надлежащего программирования флагов FO, FLx и PFx написан следующий код:

{ Введем константы для обозначения адресов регистров DSP,	}

{ отвечающих за управление флагами PF0÷PF7	}

const Prog_Flag_Data = 0x3FE5;

const Prog_Flag_Comp_Sel_Ctrl = 0x3FE6;

. . . . .

{ установим флаг FO в низкое состояние - разрешение загрузки ЦАП	}

RESET FLAG_OUT;

{ установим флаги FLx в исходное низкое состояние	}

RESET FL0, RESET FL1, RESET FL2;

{ Флаг PF0 в 1 (переводим все линии TTL OUT на внешнем цифровом	}

{ разъёме в третье (высокоимпедансное) состояние)	}

{ Флаг PF5 в 0 (запись буферный регистр адреса/усиления канала)	}

AR=0x01;

DM(Prog_Flag_Data)=AR;

{ Отконфигурируем все флаги PFx:	}

{	PF0,PF1,PF3 и PF5 - выходные,	}

{	PF2,PF4,PF6 и PF7 - входные	}

AR=0x2B;	{ 0010 1011	}

DM(Prog_Flag_Comp_Sel_Ctrl)=AR;

### АЦП, коммутатор и программируемый усилитель

На модуле E-440 установлен 14ти битный АЦП LTC1416 с параллельным выходным портом производства фирмы Linear Technology Corporation. Все взаимодействие цифрового сигнального процессора с этим АЦП, а также коммутатором и программируемым усилителем осуществляется через посредство портов READ_ADC и SET_ADC_CHANNEL, прерывания IRQ2 (предварительно данное прерывание должно быть обязательно сконфигурировано на работу по фронту) и тактовых синхроимпульсов (клоков) SCLK1 последовательного порта SPORT1. Описание I/O Memory Space можно найти, например, в оригинальной книге “ADSP-2100 Family User’s Manual (Includes ADSP-2171, ADSP-2181)”, § 10.6.4 “ADSP-2181 I/O Memory Space”, стр. 10-32, Analog Devices, Inc., Third Edition September 1995. Конфигурирование внешних прерываний DSP подробно описано в той же книге в § 3.4.2 “Configuring Interrupt”, стр. 3-14 и § 9.5 “External INTERRUPTS”, стр. 9-14.

Как упоминалось выше, для обслуживания взаимодействия с АЦП предлагается использовать внешнее прерывание DSP IRQ2. Запрос на это прерывание устанавливается по спадающему фронту сигнала –BUSY, а в качестве задатчика сигнала запуска преобразования АЦП (–CONV) используются тактовые клоки SCLK1 последовательного порта SPORT1. Как правило, готовые данные с АЦП считываются в обработчике IRQ2 путем выполнения операции чтения из порта READ_ADC, т.е. первой ячейки пространства ввода-вывода IO(0х1). При заходе в данный обработчик прерывания первым делом необходимо записать в так называемый буферный регистр адреса/усиления очередное значение логического канала, потом считывать готовые данные с АЦП, а далее уже может следовать Ваш алгоритм обработки. Также очень важно, чтобы от момента прихода прерывания до чтения данных из порта READ_ADC проходило не более 1.4 мкс. Иначе могут быть получены уже не (N-1)ые, а Nые данные с АЦП (подробнее см. диаграммы сигналов для работы с АЦП на рисунке ниже).

Управление адресом (номером) канала и коэффициентом усиления сигнала происходит с помощью двух управляющих регистров:

- буферный регистр адреса/усиления канала;

- выходной регистр адреса/усиления канала.

Информация, находящаяся в выходном регистре, определяет адрес канала и коэффициент усиления для текущего преобразования АЦП. Формат этой информации полностью соответствует формату логического канала, описанному в § 1.3.2.3 “Логический номер канала АЦП” Данные из буферного регистра переписываются в выходной регистр по спадающему фронту сигнала –BUSY. Таким образом, данные адреса/усиления, записанные в буферный регистр при обработке прерывания от выборки N (см. рисунок ниже), будут действовать при преобразовании АЦП для выборки N+2. Запись информации в буферный и выходной регистры производится через операцию записи в порт SET_ADC_CHANNEL (т.е. в первую ячейку пространства ввода-вывода IO(0х1)), при надлежащем использовании состояния флага PF5. Порядок записи в выходной регистр аппаратно определен следующим образом:

- Сбросить флаг PF5 в ноль, т.е. PF5=0.

- Произвести операцию записи в порт SET_ADC_CHANNEL требуемого логического номера канала АЦП. Это фактически означает запись в буферный регистр адреса/усиления.

- Установить PF5 в единицу (PF5=1). При этом. информация из буферного регистра будет скопирована в выходной.

- Сбросить флаг PF5 в ноль, т.е. PF5=0.

- Произвести операцию записи в порт SET_ADC_CHANNEL следующего логического номера канала АЦП. Это опять же означает запись в буферный регистр адреса/усиления.

Таким образом, мы прописали необходимой информацией сразу оба буфера и буферный и выходной. При выполнении этой процедуры следует помнить о двух важных моментах, а именно:

- Запись в выходной регистр должен производиться за время не менее 2 мкс до запуска преобразования АЦП (необходимо время на установления аналогового тракта).

- Запрещена запись в выходной регистр во время активного сигнала, т.е. от момента I до момента II (см. ниже рисунок с диаграммами).

Временные диаграммы основных сигналов, используемых для работы с АЦП, приведены на следующем рисунке:

На приведенном рисунке через I обозначен момент времени:

- прихода Nого прерывания IRQ2, в обработчике которого необходимо считать готовые 
(N-1)ые данные с АЦП и записать в буферный регистр (N+2)ой логический канал;

- аппаратного копирования содержимого буферного регистра с (N+1)ым логическим каналом в выходной регистр;

В момент времени II аппаратно защелкиваются Nые данные с АЦП в порту READ_ADC.

Основные временные характеристики, показанные на рисунке с диаграммами, приведены в таблице ниже:

- Временные характеристики сигналов АЦП

| Обозначение | Длительность |  |  | Единицы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | min | typ | max |  |
| Tconv | 1.5 | 1.9 | 2.2 | мкс |
| t1 | 2.5 |  |  | мкс |
| t2 |  | 2.475 |  | мкс |
| t3 | 1.475 | 1.875 | 2.175 | мкс |
| t4 | 75 | 100 |  | нс |

Частота запуска преобразования АЦП на данном модуле фактически определяется частотой следования внутренних тактовых синхроимпульсов SCLK1 последовательного порта SPORT1. Для надлежащего конфигурирования порта SPORT1 используются соответствующие регистры сигнального процессора: SPORT1 Control Register и SPORT1 SCLKDIV, адреса которых в памяти данных определены как DM(0x3FF2) и DM(0x3FF1) соответственно. С помощью данных регистров Вы можете разрешить либо запретить генерацию синхроимпульсов, а также напрямую задавать период их следования, однозначно определяя частоту работы АЦП. Исходя из архитектуры сигнального процессора, частота запуска преобразования АЦП определяется по следующей формуле:

AdcRate = Fclockout/(2·(SCLKDIV1+1)),

где Fclockout – тактовая частота установленного на модуле DSP, равная 48000 кГц, SCLKDIV1 – коэффициент деления частоты Fclockout, который определяется содержимым регистра SPORT1 SCLKDIV. Очень подробное описание работы сериальных портов DSP можно найти в книге “ADSP-2100 Family User’s Manual (Includes ADSP-2171, ADSP-2181)”, Chapter 5 “Serial Ports”, стр. 5-1, Analog Devices, Inc., Third Edition, September 1995.

Теперь попробуем проиллюстрировать все выше сказанное примером:

{ Для начала отконфигурируем SPORT1	}

{ SPORT0 - disable, SPORT1 - disable, SPORT1 – not serial port 	}

AR=0x0000;

DM(Sys_Ctrl_Reg)=AR;	{ 0x3FFF - System Control Register		}

{ ******************************************************************	}

{ Set SPORT1 for start of ADC chip	}

{ Serial Clock Divide Modulus		}

AR = 99;	{ задаем частоту запуска АЦП (SCLK1)		}

DM(Sport1_Sclkdiv) = AR;	{ 0x3FF1 - Serial Clock Divide Modulus		}

{ Receive Frame Sync Divide Modulus 		}

AR = 0xF;	{ may be any number: - not used		}

DM(Sport1_Rfsdiv)=AR;	{ 0x3FF0-Receive Frame Sync Divide Modulus	}

{ Control word for SPORT1: SCLK1 – external (остановим АЦП)		}

{ high level, alternate external receive frame on each word(16 bit) - not used		}

{ high level, alternate external transmit frame on each word(16 bit) - not used		}

AR = 0x3C1F;	{ 0111 1100 0001 1111		}

DM(Sport1_Ctrl_Reg) = AR;	{ 0x3FF2 – SPORT1 Control Register		}

{ ****************************************************************** }

{ задержка на 2.0 мкс, чтобы оцифрился последний предыдущий отсчет		}

cntr=95;

DO DelayLoop UNTIL CE;

DelayLoop: NOP;

{ очистим все запросы на прерывания	}

IFC = 0xFF; NOP;

{ разрешим прерывания IRQ2	}

IMASK=0х200; NOP;

{ зададим усиление и номер канала для текущего и следующего отсчетов,}

{ предполагая наличия циклического буфера с управляющей таблицей	}

{ в памяти данных с указателем (I5, M5, L5)	}

{ PF5 в ноль – промежуточный (буферный) регистр		}

AR=DM(Prog_Flag_Data);

AR=CLRBIT 5 OF AR;

DM(Prog_Flag_Data)=AR;

{ запись первого канала в буферный регистр		}

AR=PM(I5, M5);

IO(SET_ADC_CHANNEL)=AR;

{ PF5 в единицу – копирование из буферного в выходной регистр	}

AR=DM(Prog_Flag_Data);

AR=SETBIT 5 OF AR;

DM(Prog_Flag_Data)=AR;

{ PF5 в ноль – опять промежуточный (буферный) регистр	}

AR=DM(Prog_Flag_Data);

AR=CLRBIT 5 OF AR;

DM(Prog_Flag_Data)=AR;

{ запись второго канала в буферный регистр		}

AR=PM(I5, M5);

IO(SET_ADC_CHANNEL)=AR;

{ задержка на 2.0 мкс, чтобы установился аналоговый тракт		}

cntr=95;

DO DelayLoop1 UNTIL CE;

DelayLoop1: NOP;

{ включим клоки SCLK1, запустив АЦП, т.е. сделаем SCLK1 внутренним		}

AR = 0x7C1F;	{ 0111 1100 0001 1111	}

DM(Sport1_Ctrl_Reg) = AR;	{ 0x3FF2 – SPORT1 Control Register	}

{ Все! Теперь можно ждать прихода прерываний IRQ2	}

{ Первое пришедшее прерывание IRQ2 будет содержать ‘левый’ отсчет с	}

{ АЦП и его не надо принимать в расчёт, а вот при последующих	}

{ прерываниях мы будем получать уже то, что надо 	}

{ Частота работы АЦП: AdcRate=48000.0/(2*(99+1))=240.0 кГц	}

. . . . .

{ Обработчик прерывания IRQ2 может содержать следующие строчки	}

AR=DM(I5, M5);	{ зададим усиление и номер канала для		}

IO(SET_ADC_CHANNEL)=AR;	{ следующего отсчета	}

. . . . .

AR=IO(READ_ADC); 	{ теперь в AR находится отсчет с АЦП	}

### Организация сбора данных с АЦП в LBIOS

В штатном LBIOS'е для работы с АЦП программно организован циклический двойной FIFO буфер АЦП достаточно большого размера (до 12288 слов), расположенный в памяти данных DSP. При этом всё базисное взаимодействие с АЦП (чтение готовых данных, их корректировка, размещение в буфере, установление очередного логического канала и т.д.) сосредоточено в обработчике прерывания IRQ2. Основной же программе остается только периодически (в фоновом режиме) отслеживать степень заполнения текущей половинки FIFO буфера готовыми данными с АЦП. Как только это событие произошло (т.е. текущая половинка буфера полностью заполнилась) DSP сигнализирует об этом факте в микроконтроллер AVR через посредство флага PF1. Это является признаком того, что данная половинка FIFO буфера полностью готова к передаче в хост-компьютер по шине USB. AVR, используя свою возможность работы с DSP по каналу IDMA, должен осуществить данную процедуру передачи, в то время как DSP продолжает непрерывный сбор данных с АЦП в другую половинку FIFO буфера. Для целей приёма данных посылаемых модулем в хост-компьютере можно, например, воспользоваться штатной интерфейсной функцией ReadData().

### Корректировка данных с АЦП

Помимо собственно сбора данных LBIOS может осуществлять (по желанию пользователя) первичную обработку получаемой информации, заключающуюся в корректировке отсчетов с АЦП. Управление корректировкой в штатном LBIOS’е осуществляется через посредство предопределенной переменной L_CORRECTION_ENABLED_E440. В качестве корректировочных коэффициентов можно использовать либо Ваши собственные, либо штатные, которые хранятся в ППЗУ модуля (см. § 1.3.3. “Формат пользовательского ППЗУ”). Штатные коэффициенты прошиваются в ППЗУ при наладке модуля в ЗАО “Л-Кард". Вся процедура первичной обработки располагается в обработчике прерывания IRQ2 и обеспечивает корректировку смещения и масштаба получаемых с АЦП данных. Обычная формула для корректировки выглядит следующим образом:

U = (V + A)·B,

где V – полученный отсчет с АЦП, A – кор. коэффициент смещения, B – кор. коэффициент масштаба, U – откорректированное значение отсчета с АЦП. В нашем случае коэффициент A это обычное знаковое целое 16ти битное число. Коэффициент B это беззнаковое дробное число по величине близкое к 1.0 (например, 0.956 или 1.17). Чтобы произвести процедуру умножения в DSP, коэффициент B приходится немного ‘причесать’ к виду, удобному для работы сигнального процессора. Для этого необходимо привести его к известному в DSP дробному формату 1.15 (подробнее о форматах см. книгу “ADSP-2100 Family User’s Manual (Includes ADSP-2171, ADSP-2181)”, Appendix C “Numeric Format”, стр. C-1, Analog Devices, Inc., Third Edition, September 1995.), используя следующую формулу:

B’ = 32768·B + 0.5,

где B’ – 16ти битное представление коэффициента B в дробном формате 1.15. Именно коэффициенты A и B’ хранятся в ППЗУ модуля и применяются в процедуре корректировки данных с АЦП. Необходимо также учитывать, что для каждого коэффициента усиления в ППЗУ модуля хранится соответствующая пара коэффициентов A и B’ (см. § 1.3.3. “Формат пользовательского ППЗУ”).

На языке DSP ассемблер операция корректировки выглядит примерно так:

{ чтение отсчета с АЦП	}

AR=IO(READ_ADC);

{ корректировка смещения; в регистре AY1 коэффициент A	}

AY1 = -4; AR=AR+AY1;

{ корректировка масштаба; в регистре MY1 коэффициент B’	}

MY1 = 32832; MR=AR*MY1(SU);

{ округление результата	}

MR=MR(RND);

{ теперь в регистре MR1 находится откорректированный отсчет с АЦП	}

### ЦАП

Взаимодействие с микросхемой двухканального 12ти битного ЦАП AD7249 (техническое описание (datasheet) можно найти на сайте www.analog.com), которая по Вашему желанию может быть установлена на модуле E-440, цифровой сигнальный процессор осуществляет с помощью своего последовательного порта SPORT0. Для этого LBIOS программирует SPORT0 надлежащим образом, а именно:

- длина слова (word length) – 16 бит;

- тактовые синхроимпульсы (serial clocks) – внутренние с периодом не менее 0.2 мкс;

- кадровая синхронизация приема каждого слова;

- внутренняя кадровая синхронизация приема;

- альтернативная кадровая синхронизация приема;

- кадровый сигнал приема активен по низкому уровню;

- кадровая синхронизация передачи каждого слова;

- внешняя кадровая синхронизация передачи;

- альтернативная кадровая синхронизация передачи;

- кадровый сигнал передачи активен по низкому уровню.

Выводы порта SPORT0 сигнального процессора для кадровой синхронизации приема и передачи (выводы RFS0 и TFS0 соответственно) аппаратно объединены. Таким образом, получается, что внутренне генерируемые сигналы кадровой синхронизации приема являются сигналами внешней кадровой синхронизации для передачи. Частоту же генерирования сигналов на выводе RFS0 можно программным способом изменять в достаточно широких пределах, устанавливая, таким образом, частоту вывода данных на ЦАП. Очень подробное описание конфигурирования сериальных портов DSP можно найти в “ADSP-2100 Family User’s Manual (Includes ADSP-2171, ADSP-2181)”, Chapter 5 “Serial Ports”, стр. 5-1, Analog Devices, Inc., Third Edition, September 1995.

В штатном LBIOS’е период тактовых синхроимпульсов SCLK0 установлен равным 250 нс с использованием для этого регистр делителя тактовой частоты SPORT0 SCLKDIV, который расположен в памяти данных по адресу DM(0x3FF5). Именно этот период определяет скорость последовательной передачи 16ти битного слова данных в ЦАП. Собственно частоту передачи этих слов данных в ЦАП (т.е. частоту работы ЦАП) задаёт другой регистр – SPORT0 RFSDIV, расположенный в памяти данных по адресу DM(0x3FF4). Итого для определения частоты вывода информации на ЦАП можно написать следующую формулу:

DacRate = Fclockout/(2·(SCLKDIV0+1)·(RFSDIV0+1)),

где Fclockout – тактовая частота установленного на модуле DSP равная 48000 кГц, SCLKDIV0 – коэффициент деления частоты Fclockout, который определяется содержимым регистра SPORT0 SCLKDIV (штатно равен 5), RFSDIV0 –задает периодичность следования внутренне генерируемых сигнальным процессором сигналов RFS0, и следовательно TFS0 (определяется содержимым регистра SPORT0 RFSDIV).

Формат 16ти битного слова данных, передаваемого по последовательному порту SPORT0 в микросхему ЦАП, приведен в следующей таблице:

| Номер бита | Назначение |
| --- | --- |
| 0÷11 | 12ти битный код ЦАП |
| 12 | Выбор номера канала ЦАП: - ‘0’ – первый канал; - ‘1’ – второй канал. |
| 13÷15 | Не используются |

Теперь, научившись корректно организовывать передачу требуемой информации в ЦАП, необходимо сделать еще один шаг и заставить его обновлять напряжение на своих выходах в нужный момент времени в соответствии с уже поступившими данными. За это отвечает флаг FO (линия LDAC микросхемы ЦАП). Т.е. последовательно переданная информация только защелкивается в соответствующих регистрах микросхемы ЦАП, а реальное обновление напряжения на его выходах наступает только при определенных состояниях флага FO. При этом возможны два варианта:

- Если в момент прихода сигнала TFS0 (линия SYNC микросхемы ЦАП) уровень флага FO низкий, то происходит автоматическое обновление выходных напряжений ЦАП сразу по получении последнего бита данных.

- Если в момент прихода сигнала TFS0 (линия SYNC микросхемы ЦАП) уровень флага FO высокий, то обновление выходных напряжений ЦАП происходит при переводе флага FO в низкое состояние в любой момент времени после окончания передачи данных.

В штатном LBIOS’е флаг FO раз и навсегда устанавливается в низкое состояние, т.е. реализуется первый вариант автоматической загрузки в ЦАП получаемой информации.

Приведем пример подготовки порта SPORT0 для управления ЦАП’ами:

{ Для начала отконфигурируем SPORT0 на передачу данных	}

{ SPORT0 - disable, SPORT1 - disable, SPORT1 – not serial port	}

AR=0x0;

DM(Sys_Ctrl_Reg)=AR;	{ 0x3FFF - System Control Register	}

{ *****************************************************************	}

{	Set SPORT0 for transmit digital codes in DAC	}

{	SCLK0 and Receive Frame - internal, word = 16 bits	}

{	Transmit Frame - external	}

{	Serial Clock Divide Modulus	}

AR=5;	{ SCLK0 – internal, T=250 ns	}

DM(Sport0_Sclkdiv) = AR;	{ 0x3FF5 - Serial Clock Divide Modulus	}

{Receive Frame Sync Divide Modulus	}

AR = 49;	{ Определяет частоту вывода отсчетов с ЦАП'а	}

DM(Sport0_Rfsdiv)=AR;	{0x3FF4-Receive Frame Sync Divide Modulus	}

{ Control word for SPORT0: SCLK0 - internal	}

{ low level, alternate internal receive frame on each word(16 bit)	}

{ low level, alternate external transmit frame on each word(16 bit)	}

AR = 0x7DCF;	{ 0111 1101 1100 1111	}

DM(Sport0_Ctrl_Reg) = AR;	{ 0x3FF6 - SPORT1 Control Register	}

{ ***************************************************************** }

{ SPORT0 - enable, SPORT1 - disable, SPORT1 – not serial port	}

AR = 0x1000;	{ 0001 1100 0000 0000	}

DM(Sys_Ctrl_Reg) = AR;	{ 0x3FFF - System Control Register	}

{ Мы установили частоту вывода данных на ЦАП равной	}

{ 48000/(2*(5+1)*(49+1))=80 Кгц	}

{ Теперь с этой частотой будут приходить прерывания SPORT0 Transmit,	}

{ обработчик которого каждый раз должен записывать в регистр 	}

{ передачи TX0 очередное значение, посылаемое в микросхему ЦАП	}

. . . . .

{ Мы же сейчас просто установим нулевой уровень на первом ЦАП’е	}

TX0=0x0;

. . . . .

{ А сейчас установим уровень 5.0 В (код 2047) на втором ЦАП’е	}

TX0=0x17FF;

### Организация работы с ЦАП в LBIOS

В штатном LBIOS'е работа порта SPORT0 при непрерывном выводе на ЦАП организована с использованием так называемого режима autobuffering (подробнее о данном режиме можно прочитать в книге “ADSP-2100 Family User’s Manual (Includes ADSP-2171, ADSP-2181)”, Chapter 5 “Serial Ports”, § 5.11 “AutoBuffering”, стр. 5-26, Analog Devices, Inc., Third Edition, September 1995.). Для этого в памяти данных сигнального процессора программно организован циклический двойной FIFO буфер ЦАП достаточно большого размера (до 4032 слов). Параметры этого буфера и разрешение использовать режим autobuffering передаются последовательному порту при его инициализации. При этом сразу после запуска ЦАП (фактически при разрешении последовательного порта) SPORT0 будет сам, в фоновом для основной программы режиме и без прерывания ее работы, передавать всю требуемую информацию из FIFO буфера на ЦАП с предварительно заданной частотой. Тогда задача основной программы резко упрощается и будет заключаться только в периодическом отслеживании количества переданных в ЦАП слов. По факту завершения вывода данных из очередной половинки FIFO буфера ЦАП DSP сигнализирует об этом в микроконтроллер AVR через посредство флага PF3. Это является признаком того, что вся информация на ЦАП из текущей половинки буфера уже успешно выведена и её можно перезаписывать новыми данными. Из хост–компьютера по шине USB должны поступать требуемые порции новых данных для последующего их вывода на ЦАП (для этого, например, можно воспользоваться штатной интерфейсной функцией WriteData()), и именно AVR (отвечающий за USB интерфейс) по мере необходимости осуществляет подгрузку вновь поступивших данных в надлежащую половинку FIFO буфера ЦАП (используя при этом свою возможность работы с DSP по каналу IDMA). При этом в процессе этой подгрузки собственно сам вывод на ЦАП продолжается из другой половинки FIFO буфера.

### Управление ТТЛ линиями

Управление цифровыми линиями внешнего разъёма DRB-37F на модуле E-440 осуществляется достаточно просто. Флаг PF0 позволяет контролировать нахождение всех 16ти выходных линий разъёма в третьем (высокоимпедансном) или рабочем состоянии. Любая операция записи какого-либо числа в порт TTL_OUT, т.е. по адресу 0x0 в пространстве ввода-вывода (I/O Memory Space) сигнального процессора, приводит к установке всех 16ти выходных линий на разъёме в состояние, соответствующее битам записываемого значения. Аналогично любая операция чтения из порта TTL_IN, т.е. по адресу 0x0 из пространства ввода-вывода (I/O Memory Space) сигнального процессора, позволяет получить состояние всех 16ти входных линий на цифровом разъёме DRB-37F. Подробности расположения выводов разъема и краткое описание их назначения см. "Руководство пользователя", § 3.3.16. “Внешний разъём для подключения цифровых сигналов”. Подробное описание I/O Memory Space можно найти, например, в оригинальной книге “ADSP-2100 Family User’s Manual (Includes ADSP-2171, ADSP-2181)”, § 10.6.4 “ADSP-2181 I/O Memory Space”, стр. 10-32, Analog Devices, Inc., Third Edition September 1995.

Теперь можно рассмотреть тривиальный пример работы с цифровыми линиями:

{ считаем входные цифровые линии	}

AR=IO(TTL_IN);

{ установим полученные состояния на выходных линиях	}

IO(TTL_OUT)=AR;

### ППЗУ

Как уже отмечалось во введении к данной главе, на модуле E-440 устанавливается микросхема электрически стираемого программируемого ПЗУ (Serial EEPROM) типа 93С46. Организация памяти данного устройства представлена форматом: 64 Слова16 бит. Очень подробные технические описания (datasheet) данного устройства можно найти в Интернете, например, по нижеприведенным ссылкам:

- www.microchip.com/1000/pline/memory/memdvice/micro/devices/93c46b/index.htm;

- www.atmel.com/atmel/products/prod162.htm.

На модуле E-440 все программное взаимодействие цифрового сигнального процессора и микросхемы ППЗУ 93С46 организовано по следующим линиям:

- Флаг FL0 DSP позволяет осуществлять выбор микросхемы ППЗУ. Данный флаг заведен на ножку Chip Select (CS) микросхемы 93С46.

- Флаг FL1 DSP используется в качестве тактовых синхроимпульсов (клоков, clocks) при обмене информацией между сигнальным процессором и ППЗУ. Данный флаг заведен на ножку Serial Data Clock (CLK) микросхемы 93С46.

- Флаг FL2 используется для последовательной передачи информации (команд, адресов ячеек и собственно данных) из сигнального процессора в ППЗУ. Данный флаг заведен на ножку Serial Data In (DI) микросхемы 93С46.

- Флаг FI используется для последовательного приёма данных из ППЗУ. Данный флаг заведен на ножку Serial Data Out (DO) микросхемы 93С46.

Всю дополнительную информацию, касающуюся работы с микросхемой ППЗУ типа 93С46, т.е. временные диаграммы, набор и формат команд управления, инструкции по работе с устройством и многое, многое другое, можно с лихвой обнаружить в упомянутых выше технических описаниях. А практическое воплощение взаимодействия DSP и микросхемы ППЗУ 93С46 при необходимости нетрудно найти в исходных текстах драйвера LBIOS (см. файл \DSP\flash.h)

### Внешняя синхронизация сигнального процессора

Для задач, которые требуют дополнительной синхронизации работы DSP с внешними устройствами, предусмотрено использование следующих ТТЛ совместимых выводов на внешних разъёмах модуля (см. "Руководство пользователя"):

- вывод TRIG на внешнем аналоговом разъёме DRB-37M, который подключен к линии прерывания IRQ1 цифрового сигнального процессора. В фирменном драйвере LBIOS это прерывание отконфигурировано для работы по фронту и используется для различных режимов цифровой синхронизации ввода данных с АЦП.

- вывод INT на цифровом разъёме DRB-37F, который подключен к линии прерывания IRQ0 цифрового сигнального процессора (прерывание может быть отконфигурировано для работы по уровню или по фронту). В фирменном драйвере LBIOS эта линия не используется.

Каждая из указанных линий прерывания может быть индивидуально сконфигурированы на работу, как по фронту, так и по уровню (за это отвечает системный регистр DSP под названием ICNTL). Если прерывание работает по фронту, то оно генерируется при отрицательном перепаде импульса (_) длительностью не менее 50 нс. В случае же конфигурации по уровню, соответствующая линия прерывания должна оставаться в активном низком уровне до тех пор, пока сигнальный процессор не начнет обслуживание данного прерывания. В обработчике прерывания соответствующую ему линию обязательно надо сбрасывать в высокое исходное состояние, чтобы это прерывание не обрабатывалось повторно.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ A

Межканальное прохождение для модуля E-440

В данном приложении приводятся типичные зависимости межканального прохождения для модуля E-440 на частоте входного синусоидального сигнала 10 кГц при различных частотах запуска АЦП и коэффициентах усиления.

## ПРИЛОЖЕНИЕ B

Структура памяти сигнального процессора ADSP-2185M

Карта распределения памяти программ и памяти данных для цифрового сигнального процессора ADSP-2185M и расположение в ней программных блоков драйвера LBIOS приведена на следующем рисунке:

## ПРИЛОЖЕНИЕ C

Утилита BIN3PCI.EXE и формат файла .BIO

Досовская утилита BIN3PCI.EXE предназначена исключительно для целей преобразования стандартного формата файла отображения в памяти (memory image file), сформированного редактором связей DSP ld21.exe, в формат .BIO, применяемый в ЗАО “Л-Кард" и являющийся более удобным для процесса загрузки цифрового сигнального процессора. Стандартный формат файла отображения в памяти (memory image file) в деталях описан в оригинальной книге “ADSP-2100 Family Assembler Tools & Simulator Manual”, Appendix B “File Format”, B.2 “Memory Image File (.EXE)”, Analog Devices, Inc., Second Edition, November 1994. Для выполнения процедуры преобразования формата, например файла отображения в памяти E440.exe в файл E440.bio, в командной строке необходимо набрать следующую строчку:

bin3pci E440.exe

Файл .BIO содержит в обычном бинарном виде массив слов типа WORD (в C++) в, формат которого представлен в нижеследующей таблице:

- Формат файла BIO

| Индекс | Назначение |
| --- | --- |
| 0 | Общее количество слов (NPM) типа WORD (в C++), которые надо грузить в память программ DSP, начиная с адреса PM(0х0) |
| 1 | Старшие 16 бит из 24ого битного слова памяти программ, загружаемого по адресу PM(0х0) |
| 2 | Младшие 8 бит из 24ого битного слова памяти программ, загружаемого по адресу PM(0х0) |
| 3 | Старшие 16 бит из 24ого битного слова памяти программ, загружаемого по адресу PM(0х1) |
| 4 | Младшие 8 бит из 24ого битного слова памяти программ, загружаемого по адресу PM(0х1) |
| . . . . . |  |
| NPM-1 | Старшие 16 бит из 24ого битного слова памяти программ, загружаемого по адресу PM((NPM–2)/2) |
| NPM | Младшие 8 бит из 24ого битного слова памяти программ, загружаемого по адресу PM((NPM–2)/2) |
| NPM+1 | Общее количество слов (NDM) типа WORD (в C++), которые надо грузить в память данных DSP, начиная с адреса DM(0х0) |
| NPM+2 | Первое 16ти битное слово, загружаемое по адресу DM(0х0) |
| NPM+3 | Второе 16ти битное слово, загружаемое по адресу DM(0х01) |
| . . . . . |  |
| NPM+NDM+1 | Последнее 16ти битное слово, загружаемое по адресу DM(0х0+(NDM–1)) |

Следует помнить, что штатно загрузка памяти данных для штатного LBIOS’а не происходит поскольку, он написан таким образом, что изначально память данных DSP не инициализирована.