Устройства для мобильных систем

E14-440

Внешний модуль АЦП/ЦАП/ТТЛ на шину USB 1.1

Руководство пользователя

Москва. 2005 г.

ЗАО «Л-КАРД»,

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 5, корп. 4, стр. 2.

тел. 	(095) 785-95-25

факс 	(095) 785-95-14

Адреса в Интернет:

WWW:	www.lcard.ru

FTP:	ftp.lcard.ru

E-Mail:

Общие вопросы:	lcard@lcard.ru

Отдел продаж:	sale@lcard.ru

Техническая поддержка:	support@lcard.ru

Отдел кадров:	job@lcard.ru

Представители в регионах:

Украина:	“ХОЛИТ Дэйта Системс, Лтд”	www.holit.com.ua	(044) 241-6754

Санкт-Петербург:	ЗАО “AВТЭКС Санкт-Петербург”	www.autex.spb.ru	(812) 567-7202

Новосибирск:	ООО “Сектор Т”	www.sector-t.ru	(3832) 22-76-20

Екатеринбург:	Группа Компаний АСК	www.ask.ru	(3432) 71-44-44

Казань:	ООО “Шатл”	shuttle@kai.ru	(8432) 38-16-00

Самара:	"АСУ-Самара"	prosoft-s@jiguli.ru	(8462) 98-29-01

E14-440. Внешний модуль АЦП/ЦАП/ТТЛ общего назначения на шину USB 1.1.

© Copyright 1989–2005, ЗАО “Л-Кард”. Все права защищены.

1.	Общая информация	5

1.1.	Введение	5

1.2.	Состав изделия	6

1.2.1.	Базовый комплект поставки	6

1.2.2.	Дополнительные услуги	6

1.2.3.	Штатное программное обеспечение	7

1.2.4.	Дополнительное программное обеспечение	7

1.2.5.	Дополнительное оборудование	8

1.3.	Общие технические параметры модуля E-440	9

1.3.6.	Аналого-цифровой преобразователь (АЦП)	9

1.3.7.	Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП)	10

1.3.8.	Цифровые входы и выходы	10

1.3.9.	Кабель USB	11

1.3.10.	Энергопотребление	12

1.3.11.	Условия окружающей среды	13

2.	Инсталляция и настройка	14

2.1.	Подготовка к работе	14

2.1.12.	Конфигурирование Setup компьютера	14

2.1.13.	Драйвера для материнской платы	14

2.1.14.	Внешний вид модуля E-440	14

2.2.	Порядок подключение модуля к компьютеру	15

2.3.	DLL библиотека и прочие компонент штатного ПО	16

3.	Подключение сигналов	17

3.1.	Общие сведения	17

3.2.	Многомодульные соединения	17

3.3.	Внешние разъёмы	17

3.3.15.	Внешний разъем для подключения аналоговых сигналов	17

3.3.16.	Внешний разъём для подключения цифровых сигналов	19

3.4.	О правильном использовании цепей Digital GND и AGND	20

3.5.	Схемы подключения аналоговых сигналов	21

3.6.	Характерные неисправности и методы их исправления	23

3.7.	Техническое сопровождение	23

ПРИЛОЖЕНИЕ A	24

Общая информация

В Н И М А Н И Е !!!!!

C 1 декабря 2004 г. изменилось название модуля.

Теперь официальным названием модуля является E14-440.

Тем не менее, в данном руководстве пользователя
при ссылке на модуль используется его старое название – E-440.

В Н И М А Н И Е !!!!!

Перед подключением к модулю каких-либо сигналов мы настоятельно рекомендуем Вам изучить § 3.5. “Схемы подключения аналоговых сигналов”, в котором описываются схемы подключения сигналов. Как показывает наш опыт, более 80% проблем, возникающих при эксплуатации модуля, связаны с неправильным подключением сигналов.

## Введение

Модуль E-440 является современным универсальным программно-аппаратным устройством для использования со стандартной последовательной шиной USB (Rev.1.1) и предназначен для построения многоканальных измерительных систем ввода, вывода и обработки аналоговой и цифровой информации в составе персональных IBM-совместимых компьютеров. Помимо того, что данный модуль можно рассматривать в качестве достаточно компактного и недорогого устройства многоканального сбора информации, он, в тоже время, представляет из себя законченную систему с собственным процессором, позволяющую искушенному пользователю реализовать свои собственные специализированные алгоритмы обработки сигналов на уровне программирования установленного на модуле современного цифрового сигнального процессора (DSP) фирмы Analog Devices, Inc. — ADSP-2185M.

Применение USB-интерфейса на модуле E-440 предоставляет конечному пользователю целый ряд существенных преимуществ. Так, при использовании стандартных устройств АЦП/ЦАП для персональных компьютеров, подключаемых через шину ISA либо PCI, в процессе решения некоторых задач возникает ряд неудобств, состоящих в необходимости установки платы внутрь компьютера, в конфигурировании Setup компьютера для корректной работы плат, в невозможности использования таких плат с портативными компьютерами типа NoteBook. К такого рода компьютерам стандартные платы АЦП/ЦАП могут подключаться только при помощи дополнительного специального устройства под названием Docking Station, довольно громоздкого агрегата, требующего к тому же отдельного внешнего сетевого электропитания. Одним из возможных вариантов решения таких проблем, когда необходимо иметь устройство, которое можно было бы быстро и удобно подключать к стандартным персональным компьютерам, к компьютерам типа NoteBook, к промышленным компьютерам, является использование внешних модулей, подключаемых к шине USB. На сегодняшний день все современные компьютеры, в том числе типа NoteBook, поддерживают данный тип шины. Кроме того, благодаря встроенным линиям питания, обеспечивающим ток до 500 мА, шина USB часто позволяет применять устройства без внешнего блока питания (модуль E-440 как раз не требует внешнего питания). Все подключаемые к шине USB устройства конфигурируются автоматически, т.е. реализован так называемый принцип Plug&Play, когда операционная система сама определяет тип подключенного устройства и загружает необходимый для данного устройства драйвер. При этом не возникает никаких вопросов о номере используемого прерывания, адресах портов, DMA и т.д. Кроме того, спецификация шины USB допускает "горячее" (т.е. "на лету", при включенном питании компьютера) подключение/отключение устройств.

Пусть Вас не пугает, что на модуле установлен цифровой сигнальный процессор: как правило, большинству пользователей не приходится знакомиться с DSP на уровне программирования сигнальных процессоров, поскольку в комплект поставки модулей входят законченные управляющие программы для процессора ADSP-2185M, позволяющие осуществлять ввод-вывод с аналоговых каналов в самых различных режимах. В поставляемых программах были реализованы наиболее часто используемые алгоритмы ввода-вывода, поэтому написание собственных программ для сигнального процессора потребуется только при решении сложных специализированных задач, когда возникает, например, необходимость в перенесении Ваших отлаженных алгоритмов с платформы PC на сигнальный процессор. Так, сигнальный процессор может обеспечить ввод аналоговой информации и анализ её в независимом от компьютера режиме с последующим сообщением о результатах анализа.

В том случае, если Вы приобрели модуль только для обеспечения стандартного качественного многоканального ввода аналоговых сигналов в компьютер, Вам не придется изучать язык ассемблер сигнального процессора. Скорее всего, Вам также не придется изучать низкоуровневое программирование модуля, поскольку к нему поставляется законченный набор штатных функции в виде DLL библиотеки, написанной на языке С++.

Таким образом, для работы в среде Windows’98/2000/XP в ЗАО “Л-Кард" созданы специальная DLL библиотека, а также соответствующий драйвер устройства, максимально упрощающие процесс управления модулем E-440, т.е. сбором аналоговых данных в реальном масштабе времени, вывод данных на ЦАП и т.д.

Модуль E-440 обладает следующими функциональными характеристиками:

- шина USB (Rev. 1.1);

- современный цифровой сигнальный процессор ADSP-2185M фирмы Analog Devices, Inc. с тактовой частотой работы 48 МГц;

- 16 дифференциальных каналов или 32 канала с общей землей для аналогового ввода с возможностью автоматической корректировки данных;

- максимальная частота работы 14ти битного АЦП  400 кГц;

- два входа для внешней цифровой синхронизации ввода аналоговых сигналов;

- порт цифрового ввода/вывода, имеющий 16 входных и 16 выходных линий;

- два канала аналогового вывода 12ти битного ЦАП с максимальной суммарной частотой 125 кГц (ЦАП устанавливается по требованию пользователя);

- максимальная пропускная способность по шине USB (Rev. 1.1)  не более 500 кСлов/с.

## Состав изделия

### Базовый комплект поставки

Изделие поставляется в следующей комплектации:

- Модуль E-440 (без ЦАП);

- Ответные части разъемов для подключения аналоговых и цифровых сигналов;

- Стандартный кабель USB длиной 1.3 м;

- Упаковочная коробка;

- Штатное программное обеспечение (CD-ROM);

- Руководство пользователя.

### Дополнительные услуги

Дополнительные услуги предусматривают:

- Установку микросхемы двухканального 12ти битного ЦАП.

### Штатное программное обеспечение

Весь пакет штатного программного обеспечения для работы с модулем E-440 в операционной среде Windows’98/2000/XP находится на прилагаемом к модулю CD-ROM’е в директории
\USB\E14-XXX\E14-440. Также весь штатный софт можно скачать с нашего сайта www.lcard.ru из раздела “Библиотека файлов”. Там из подраздела “ПО для внешних модулей” следует выбрать архив e440v##.exe, где ## означает номер версии программного обеспечения (на момент написания данного руководства этот архив имеет имя e440v20.exe). В базовый комплект программного обеспечения входят:

- Управляющий программный драйвер для цифрового сигнального процессора на языке ассемблер ADSP-218x, реализующий все заложенные в модуль аппаратные возможности.

- Драйвер устройства и DLL библиотека для управления модулем в операционной среде Windows’98/2000/XP.

- Примеры использования штатных библиотечных функций в различных средах программирования:

- Borland C++ 5.02 – в директории \USB\E14-XXX\E14-440\Examples\BC5;

- Borland C++ Builder 5.0 – в директории \USB\E14-XXX\E14-440\Examples\ BCB5;

- Delphi 6.0 – в директории \USB\E14-XXX\E14-440\Examples\D6;

- MS Visual C++ 6.0 – в директории \USB\E14-XXX\E14-440\Examples\MSVC6.

- LabView 6.01 – архив e440lv.exe на нашем сайте www.lcard.ru в разделе 
“Библиотека файлов”

### Дополнительное программное обеспечение

- Бесплатную поддержку модуля E-440 осуществляет такой законченный программный продукт как L-GRAPH, который был специально разработан для демонстрации большинства возможностей ряда изделий (в том числе модуля E-440) производства компании ЗАО “Л-Кард”. Фактически утилита L-GRAPH представляет собой многоканальный осциллоскоп–спектроскоп–регистратор-визуализатор с достаточно простым, интуитивно-понятным интерфейсом.
L-GRAPH входит в состав отдельной 32х-разрядной библиотеки и устанавливается посредством инсталляционной программы \DLL\Lcomp\Lcomp.exe с прилагаемого к модулю компакт-диска. Также дистрибутив с самой последней версией программы можно скачать с нашего сайта www.lcard.ru из раздела “Библиотека файлов” (архив lcomp.exe). Данная утилита работает с модулем E-440 как в 16ти канальном дифференциальном, так и в 32x канальном с общей землёй режиме подключения входных сигналов. Она позволяет, в частности, осуществлять непрерывную регистрацию аналоговой информации в реальном масштабе времени (при этом время ввода ограничено только ёмкостью Вашего диска). Кратко говоря, программа L-GRAPH реализует:

- 4х канальный осциллоскоп;

- 4х канальный спектроскоп;

- многоканальный сбор данных в файл (до 32х каналов);

- визуализация полученных данных (до 32х каналов).

- Коммерческая программа многоканального самописца–регистратора PowerGraph (есть демо-версия программы). Программа предназначена для регистрации, обработки и хранения аналоговых сигналов и позволяет использовать персональный компьютер в качестве ленточного самописца. Windows'98/2000/XP. Разработка, поставка и техническая поддержка – ООО «Интероптика-С», www.powergraph.ru. В состав поставляемого с модулем E-440 штатного комплекта ПО входит демонстрационная версия PowerGraph (см. директорию \P_graph на нашем CD-ROM).

- Коммерческий комплекс автоматизации экспериментальных и технологических установок ACTest. Данный комплекс предназначен для визуализации, регистрации, архивации и обработки данных в реальном времени. Windows'98/2000/XP. Разработка, поставка и техническая поддержка – ООО "Лаборатория автоматизированных систем", www.actech.ru. Комплекс ACTest не входит в состав поставляемого с модулем E-440 штатного ПО.

### Дополнительное оборудование

Под дополнительным оборудованием понимаются функционально независимые от E-440 аппаратные компоненты, поставляемые ЗАО “Л-Кард”. Используя эти компоненты, можно решать ряд специфических задач при работе с E-440, не приобретая оборудование у третьих фирм. Дополнительным оборудованием для работы с E-440 можно считать 37-контактную плату клеммников DB-37F-increaser, которая позволяет быстро и без использования паяльника коммутировать внешние аналоговые сигналы к разъему модуля E-440. Допустимое сечение проводов до 0.75 мм2. На плате клеммников имеются отверстия для механического крепления жгутов. Плату клеммников следует применять только при предварительных настройках системы и опытных подключениях. Штатная работа оборудования с заявленными метрологических характеристиками требует производить подключение внешних проводов сигнальных цепей путем их распайки на кабельные части разъёмов.

## Общие технические параметры модуля E-440

В данном разделе описаны технические параметры АЦП, ЦАП, цифровых линий и внешние условия работы и хранения модуля E-440.

### Аналого-цифровой преобразователь (АЦП)

На модуле установлена одна микросхема АЦП, на вход которой при помощи набора коммутаторов может быть подан усиленный сигнал с одного из 16 или 32 аналоговых каналов на внешнем разъёме. Типовые характеристики всего входного аналогового тракта приведены в нижеследующей таблице:

- Параметры аналогового тракта.

| Тип модуля | E-440 |
| --- | --- |
| Количество каналов | 16 дифференциальных или 32 с общей землей |
| Разрядность АЦП | 14 бит |
| Диапазоны входного сигнала | ±10 В; ±2.5 В; ±0.625 В; ±0.156 В |
| Напряжение синфазного сигнала | ±10 В (не зависит от диапазона) |
| Разрядность, рассчитанная по отношению сигнал/шум на заземленном входе PGA при частоте АЦП 400 кГц | Усиление = 1 13.8 бит Усиление = 4 13.8 бит Усиление = 16 13.5 бит Усиление = 64 13.0 бит |
| Разрядность, рассчитанная по отношению сигнал/(шум+гармоники) полученная при оцифровке синусоидального сигнала частотой 10 кГц с амплитудой 2.5 В при частоте запуска АЦП 400 кГц | Усиление = 4 13.2 бит |
| Время преобразования | 2.5 мкс |
| Входное сопротивление при одноканальном вводе | Не менее 1 МОм |
| Максимальная частота преобразования | 400 кГц |
| Защита входов | При включенном питании 30 В При выключенном питании 10 В |
| Интегральная нелинейность преобразования | макс. 1.5 МЗР |
| Дифференциальная нелинейность преобразования | Макс. –1 до +1.5 МЗР |
| Смещение нуля без калибровки | Макс 4 МЗР |
| Межканальное прохождение на частоте сигнала 10 кГц при коэффициенте усиления ‘1’ и макс. частоте запуска АЦП* | -78 дБ |

*  Типичные зависимости межканального прохождения в зависимости от частоты запуска АЦП при различных коэффициентах усиления приведены в Приложении A.

### Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП)

На модуле E-440 по желанию пользователя может быть дополнительно установлена микросхема двухканального 12ти битного ЦАП. Т.о. на внешнем аналоговом разъёме модуля появляются две выходных аналоговых линии. Характеристики микросхемы ЦАП приведены в таблице ниже:

- Параметры ЦАП.

| Количество каналов | 2т |
| --- | --- |
| Разрядность | 12 бит |
| Максимальная суммарная частота преобразования | 125 кГц |
| Время установления | 8 мкс |
| Макс. выходной ток | 2 мА |
| Выходной диапазон | 5В |

### Цифровые входы и выходы

На модуле имеются цифровые входные и выходные линии ТТЛ-совместимого уровня, которые могут быть использованы пользователем под свои конкретные задачи, например, для управления внешними устройствами и т.д. Параметры цифровых линий приведены ниже в таблице.

- Параметры цифровых линий.

| Входной порт | 16 бит КМОП, серия НСТ |
| --- | --- |
| Выходной порт | 16 бит КМОП, серия НСТ |
| Напряжение низкого уровня | мин 0 В, макс 0.4 В |
| Напряжение высокого уровня | мин 2.4 В, макс 5.0 В |
| Выходной ток низкого уровня (макс) | 6 мА |
| Выходной ток высокого уровня (макс) | 6 мА |
| Входной ток | 10 А |

### Кабель USB

Для решения достаточно большого круга задач вполне достаточно штатно поставляемого с модулем кабеля USB длиной ~1.3 м (тип A-B). Согласно спецификации USB для подключения периферийных устройств используется 4х жильный кабель: питание +5 В, сигнальные линии данных D+ и D-, общий провод (корпус). Общий структурный вид кабеля представлен ниже на рисунке:

Максимально разрешенная длина кабеля может составлять 5 м. При решении с помощью модуля E-440 ряда задач у пользователя вполне вероятно может возникнуть настоятельная необходимость в расположении собственно модуля на расстояниях от 1.3 м до 5 м (а может быть, и больше) от компьютера (при этом стандартно поставляемым кабелем с очевидностью воспользоваться уже не удастся ). В этих условиях перед пользователем естественно встает проблема приобретения дополнительных аксессуаров с целью преодоления ограничений подобного рода. В качестве таковых с успехом могут быть использованы следующие средства:

- кабель длиной до 5 м;

- активный удлинитель длиной до 5 м;

- активный разветвитель (hub).

Если нет необходимости располагать модуль E-440 на расстояниях свыше 5 м от РС, то самым разумным выглядит приобретение одного обычного кабеля USB соответствующей длины. При этом в процессе выбора подходящего кабеля USB строго необходимо учитывать следующие два основных условия:

- Сигнальные линии кабеля должны быть выполнены в виде экранированной витой пары с импедансом 90 Ом.

- Для надлежащей работы модуля (особенно на максимальных расстояниях от РС) также очень важен такой параметр как толщина (поперечное сечение, калибр) используемых силовых жил (т.е. для питания и корпуса) в применяемом кабеле USB. Т.е. поперечное сечение этих проводов должна строго соответствовать длине используемого кабеля. Упорядоченный набор толщин проводов задаётся так называемым American Ware Gauge стандартом или просто AWG. Короче, AWG - американский стандарт поперечного сечения проводов. Спецификация USB (Rev. 1.0) очень четко определяет соответствие длины кабеля в зависимости от калибра силовых проводов, что и отражено в нижеследующей таблице:

- Таблица зависимости длины кабеля USB от калибра силовых проводов

| Калибр силовых проводов, AWG |  | Максимальное погонное сопротивление, Ом/м | Длина кабеля, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 |  | 0.232 | 0.81 |  |
| 26 |  | 0.145 | 1.31 |  |
| 24 |  | 0.091 | 2.08 |  |
| 22 | 0.057 |  |  | 3.33 |
| 20 | 0.036 |  |  | 5.00 |

Например. если Вы выбрали для работы кабель длиной 5 м, то калибр силовых жил в нем должен соответствовать 20AWG.

Как правило, в маркировке кабеля USB (т.е. прямо на поверхности самого шнура) присутствует надпись с калибром (выраженным в AWG) отдельно для сигнальных линий и отдельно для силовых жил. В принципе это может выглядеть следующим образом:

‘28AWG/1PR  AND  20AWG/2C’

или так

‘2С/28AWG  AND  2C/20AWG’.

Здесь 28AWG – калибр сигнальных линий кабеля USB, а 20AWG – силовых жил.

Если же Вам настоятельно необходимо расположить модуль E-440 на расстояниях свыше 5 м от РС, то возможны два варианта развития событий.

Первый вариант – это дополнительное использование активных разветвителей (хабов). Тогда цепочка подключения модуля E-440 может выглядеть, например, так:

РС—>кабель 5 м—>активный хаб—>кабель 5 м—>модуль E-440.

Вот и получилось удаление устройства от компьютера порядка 10 м. Правда у активных хабов есть один маленький недостаток: они требуют для своей работы внешнего питания, что не всегда и не всем удобно.

Второй вариант – это использование активных USB удлинителей. Несмотря на слово ‘активный’ в названии, внешнего питания, в отличие от хабов, такие устройства не требуют. Тогда, последовательно соединяя несколько таких усилителей, можно добиться значительного удаления модуля от РС. Так, используя, например, активный удлинитель марки UAE016 длиной 5 м, можно без особых проблем построить следующую цепочку подключения модуля:

РС—>UAE016—>UAE016—>кабель 1.8 м—>модуль E-440.

Таким образом, легко и просто получилось почти 12 метров удаления прибора от компьютера. В ЗАО “Л-Кард” тестировался активный удлинитель только типа UAE016. Подробности о нём можно найти на сайте www.maxxtro.ru. К сожалению, указанный активный удлинитель типа UAE016 можно использовать только с портами шины USB 1.1 (с USB 2.0 он несовместим ).

### Энергопотребление

- Рабочий режим (ввод аналоговых сигналов, вывод на ЦАП, управление цифровыми линиями и т.п.). В данном состоянии модуль потребляет около 400 мА.

- Режим малого энергопотребления. В данном модуле этот режим не реализован.

### Условия окружающей среды

Модуль E-440 предназначен для использования в условиях закрытых помещений в соответствии с требованиями ГОСТ 22261 (группа 1). Модуль может располагаться в любом помещении, либо в полевых условиях (при условии того, что изделие не подвергается резким ударам и воздействию атмосферных осадков), обеспечивающих рабочие условия применения. Модуль не должен располагаться вблизи источников сильных электромагнитных помех, а также в помещениях, насыщенных взрывоопасными и едкими химическими соединениями.

Существует модификация модуля E-440 рассчитанная на работу в расширенном диапазоне температур.

- Нормальные условия

| - Температура окружающего воздуха | - +20±5ºС |
| --- | --- |
| - Относительная влажность воздуха | - 30÷80% |
| - Атмосферное давление | - 630÷800 мм рт.ст. |

- Рабочие условия

| - Температура окружающего воздуха | - +5…+40ºС |
| --- | --- |
| - Относительная влажность воздуха | - До 90% при t = +25ºС |

- Условия хранения

| - Температура окружающего воздуха | - +5…+40ºС |
| --- | --- |
| - Относительная влажность воздуха | - До 80% при t = +25ºС без конденсации влаги |
| - Прочие | - Отсутствие в воздухе пыли, паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию |

- Условия транспортирования

| - Температура окружающего воздуха | - -20…+60ºС |
| --- | --- |
| - Относительная влажность воздуха | - Не более 95% при t = +25ºС |
| - Прочие | - Все виды транспорта при условии защиты от прямого попадания атмосферных осадков |

# Инсталляция и настройка

В этой главе приводится информация о том, как подключить E-440 к компьютеру, сконфигурировать его и добиться работоспособности.

## Подготовка к работе

### Конфигурирование Setup компьютера

Для надлежащего взаимодействия модуля E-440 с компьютером Вам, возможно, потребуется разрешить использование прерывания для работы контроллера шины USB. Данную настройку следует искать в Setup компьютера. В различных компьютерах требуемая опция в Setup может называться по-разному, но нужно найти что-нибудь похожее на меню “Advanced” или “Advanced Chipset Setup”. Далее могут следовать вложенные подменю (типа “PCI Configuration” и т.п.). В этих подменю Вам необходимо найти раздел, содержащий строчку, похожую на:

USB IRQ	[Enabled]

### Драйвера для материнской платы

Предварительно ОЧЕНЬ рекомендуется установить “родные” драйвера для чипсета Вашей материнской платы. В особенности это касается чипсетов не от Intel, а от VIA, SIS, ALI и т.д. Обычно эти драйвера можно найти на CD-ROM, который поставляется вместе с материнской платой. Также их можно скачать из Интернета с сайта производителя.

USB разъём P5

(розетка типа B)

Внешний цифровой разъём P2 типа DRB-37F

Внешний вид модуля E-440

Внешний аналоговый разъём P1 типа DRB-37M

На рисунке ниже представлен внешний вид модуля E-440.

Индикатор USB

(красный

светодиод)

А на этом рисунке представлен лицевой вид печатной платы модуля E-440.

## Порядок подключение модуля к компьютеру

Проверьте упаковку и компоненты изделия на отсутствие механических повреждений. Включите питание компьютера, если он был выключен, и загрузите операционную систему Windows’98/2000/XP. Данная операционная система способная поддерживать корректное функционирование USB шины.

Собственно сама процедура аппаратного подключения модуля E-440 к Вашему компьютеру достаточно тривиальна: необходимо просто соединить USB разъем P5 модуля (см. § 2.1.3. “Внешний вид модуля E-440”) с любым свободным USB-портом компьютера при помощи кабеля, входящего в комплект поставки. Причем спецификацией USB предусматривается как ‘горячее’ подключение или отключение устройств к/от шины USB, так и включение компьютера с уже подключенными устройствами USB.

Спецификация шины USB предоставляет пользователям реальную возможность работать с периферийными устройствами в режиме Plug&Play. Это означает, что стандартом USB предусмотрено подключение устройства к работающему компьютеру, автоматическое его распознавание немедленно после подключения и последующая загрузка операционной системой соответствующих данному устройству драйверов.

Т.о. при самом первом подсоединении модуля E-440 к Вашему компьютеру (с помощью прилагаемого стандартного кабеля USB) операционная система должна запросить файлы драйвера для впервые подключаемого устройства. Тогда ей необходимо указать inf-файл с нашего CD-ROM: \USB\E14-XXX\E14-440\DRV\Ldevusb.inf. При этом операционная система сама скопирует файл драйвера в нужное ей место и сделает необходимые записи в своём реестре. После чего операционная система должна произвести так называемую операцию нумерации (enumeration, ‘переписи’), т.е., грубо говоря, проинициализировать подключенное устройство. Такая процедура нумерации устройств, подключенных к шине USB, осуществляется динамически по мере их подключения или отключения без какого-либо вмешательства пользователя или клиентского программного обеспечения. Во время выполнения процесса нумерации индикатор USB (красный светодиод расположенный рядом с разъёмом USB модуля, см. § 2.1.3. “Внешний вид модуля E-440”) должен непрерывно мигать, а по окончании оной перманентно загореться красным цветом. Это будет говорить о том, что подключенное устройство корректно опознано операционной системой и полностью готово к дальнейшей работе. Дополнительно проконтролировать правильность распознавания операционной системой подключенного модуля можно в “Device Manager” (“Диспетчер устройств”). Там в разделе “Universal Serial Bus Controllers” (“Контроллеры универсальной последовательной шины USB”) должно появиться устройство “E-440 Board”, как это, например, отображено на рисунке ниже:

При дальнейшей работе с модулем E-440 операционная система уже будет знать, где находятся драйвера для данного типа устройства, и будет подгружать их автоматически по мере необходимости при подключении изделия к компьютеру.

## DLL библиотека и прочие компонент
штатного ПО

Для обеспечения надлежащей работы с модулем E-440 средствами штатного пакета программного обеспечения рекомендуется скопировать файл штатной DLL библиотеки из
\USB\E14-XXX\E14-440\DLL\Lusbapi.dll в директорию %SystemRoot%\system32. Это полезно потому, что Windows’98/2000/XP при необходимости автоматически производит поиск файлов в указанной директории. Хотя, в принципе, штатная DLL библиотека может находиться в директории Вашего приложения или в одной из директорий, указанных в переменной окружения PATH.

Всё необходимое штатное ПО (заголовочные файлы, примеры программирования и т.п.) переносится на компьютер пользователя простым копированием необходимых директорий и файлов с поставляемого CD-ROM (см. § 1.1.2. "Штатное программное обеспечение" ). Необходимо учесть, что все файлы на CD-ROM имеют аттрибут Read-Only ('только для чтения'). В общем случае для успешной работы необходимо снять этот атрибут штатными средствами Windows.

# Подключение сигналов

Эта глава разъясняет назначение входных и выходных линий на внешних аналоговом и цифровом разъёмах модуля E-440, их xaрактеристики и способы подключения сигналов.

## Общие сведения

Подключение сигналов и распайка разъемов возлагаются на пользователя системы. Кабельные части разъёмов для подключения сигналов содержатся в комплекте штатной поставки. Дополнительно можно приобрести плату клеммников DB-37F-increaser для уменьшения трудозатрат пробного (тестового) монтажа схем при подаче аналоговых сигналов на входы модуля.

ВНИМАНИЕ!!! При отключенном интерфейсе USB (выключенном USB-хабе или собственно PC) уменьшаются предельно допустимые входные напряжения модуля по сравнению с его обычным рабочим режимом. Предельно допустимые режимы приведены в разделе § 1.2.1.”Аналого-цифровой преобразователь (АЦП)”.

## Многомодульные соединения

При многомодульных конфигурациях, когда работа идёт сразу с несколькими модулями 
E-140 или E-440 должны соблюдаться следующие правила:

- Если модули между собой соединяются по цифровым линиям (в том числе и по линиям синхронизации, прерывания), то цепи Digital GND модулей также должны быть соединены между собой.

- Если разные модули гальванически связаны между собой по каким-либо цепям, но используют разные PC или разные USB-хабы от индивидуальных источников питания, то эти PC или USB-хабы должны иметь общее заземление (если цепь заземления предусмотрена), а цепи Digital GND модулей должны быть соединены между собой.

## Внешние разъёмы

В настоящем разделе приводятся подробные описания разъёмов E-440 с точки зрения внешних подключений. Диапазоны напряжений, присутствующие в таблицах при описании сигналов, выведенных на контакты разъемов, всегда приводятся относительно контакта AGND для аналоговых сигналов и относительно контакта Digital GND – для цифровых линий.

### Внешний разъем для подключения аналоговых сигналов

На внешний разъём DRB-37M модуля выведены линии для работы с аналоговыми сигналами ввода/вывода. Расположение контактов разъёма и краткое описание их значений приведены ниже на рисунке и в таблице 9:

- Внешний аналоговый разъём DRB-37M

| Сигнал | Общая точка | Направление | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| DAC<1...2> | AGND | Выход | Выход канала 1…2 ЦАП. Диапазон выходного напряжения ±5 В |
| AGND | --- | --- | Аналоговая земля. |
| GND32 | AGND | Вход | – В однофазном режиме это общий инвертирующий вход каналов 1...32; – Для всех режимов должен быть подключен к АGND (в дифференциальном режиме – для увеличения помехозащищенности). |
| X<1...16> | AGND | Вход | – Неинвертирующий вход каналов 1...16 для дифференциального и однофазного режима; – Рабочий диапазон напряжения ±10 В; – Неиспользуемые входы X<1...16> рекомендуется подключать к AGND. |
| Y<1...16> | AGND | Вход | – Инвертирующий вход каналов 1...16 для дифференциального режима; – Вход каналов 17...32 для однофазного режима; – Рабочий диапазон напряжения ±10 В; – Неиспользуемые входы Y<1...16> рекомендуется подключать к AGND. |
| TRIG | Digital GND | Вход | – Вход внешней цифровой синхронизации сигнала; – Совместим с выходным логическим уровнем TTL/СMOS элементов с напряжением питания +5 В. |

### Внешний разъём для подключения цифровых сигналов

На внешний разъём DRB-37F модуля выведены линии для работы с цифровыми сигналами ввода/вывода. Расположение контактов разъёма и краткое описание их значений приведены ниже на рисунке и в таблице 10:

- Внешний цифровой разъём DRB-37F

| Сигнал | Общая точка | Направление | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| IN<1...16> | Digital GND | Вход | 16ти битный цифровой вход: IN1 – младший бит (0ой бит), IN16 – старший бит (15ый бит). |
| OUT<1...16> | Digital GND | Выход | 16ти битный цифровой вход: OUT1 – младший бит (0ой бит), OUT16 – старший бит (15ый бит). |
| Digital GND | --- | --- | Цифровая земля. |
| +5 B | Digital GND | Выход | Выход нестабилизированного напряжения +5 В для питания внешних цепей (берётся прямо с USB кабеля). Не более 40 мА. |
| +3.3 B | Digital GND | Выход | Выход стабилизированного напряжения +3.3 В для питания внешних цепей. Не более 10 мА. |
| INT | Digital GND | Вход | – Вход внешней цифровой синхронизации сигнала; – Совместим с выходным логическим уровнем TTL/СMOS элементов с напряжением питания +5 В. |

Внимание!!! Подключение к данному внешнему разъёму DRB-37F можно производить только при выключенном питании модуля E-440. Необходимо внимательно следить за тем, чтобы в процессе эксплуатации не было случайных замыканий между контактами разъема Digital GND и +5 В или +3.3 В, иначе модуль может выйти из строя!!!

## О правильном использовании цепей
Digital GND и AGND

Цепи Digital GND и AGND — это цепи 'общего провода' цифровых и аналоговых сигналов соответственно. Эти цепи, выведенные на контакты разъемов E-440, связаны между собой (внутри модуля E-440), а также с общим проводом кабеля USB и корпусом PC. При подключении E-440 к внешним цепям следует помнить, что наиболее грамотное подключение E-440 – это то, которое не приводит к протеканию сквозных токов по цепям Digital GND–AGND, Digital GND–корпус PC или AGND–Digital GND–корпус PC.

Наличие вышеуказанных сквозных токов может ухудшить соотношение сигнал-шум в каналах E-440, вызвать неустойчивую работу шины USB, а при сквозном токе более 200 мА вызвать неисправность модуля E-440 или USB–хаба, к которому он подключён.

Если же такие токи в Вашей системе по какой-либо причине неизбежны, то следует принять меры по его минимизации и подавлению его высокочастотной составляющей. Общие рекомендации по подключению измерительных приборов Вы можете найти в статье А.В.Гарманов “Подключение измерительных приборов…” (файл PDF_BOOK\eLibrary\LcardConnects.pdf на нашем CD-ROM).

Следует заметить, что токи, снятые с модуля E-440 по цепям +5V–Digital GND и
+3.3V–Digital GND, не вызовут подобных сквозных токов, если цифровой ток питания взят относительно Digital GND.

## Схемы подключения аналоговых сигналов

Перед подключением к модулю каких-либо источников сигнала необходимо обеспечить общий контур заземления Вашего PC и подключаемых к нему приборов. Для этого нужно соединить контакт 3 аналового разъёма модуля с контуром заземления Ваших приборов.

При дифференциальной схеме подключения сигнала измеряется разность напряжений между двумя входами канала. При таком подключении обеспечивается подавление шумов, возникающих на соединительных проводах, не менее чем на 60 дБ. Однако следует помнить, что для корректной работы дифференциального усилителя необходимо, чтобы потенциал каждого входа относительно земли (т.н. синфазное напряжение) не превышал установленного входного диапазона. Каждый источник сигнала подключается к соответствующему каналу ДВУМЯ проводами. Неинвертирующий вход АЦП подключается к выходной клемме источника, а инвертирующий вход АЦП заземляется непосредственно на корпусе источника сигнала. Общий контур заземления необходимо проводить отдельным проводом. Ниже на рисунках приведены различные схемы подключения сигналов к модулю. При дифференциальном подключении линии X означают неинвертирующие входы, а линии Y – инвертирующие. Всюду, где речь идет о 32-х канальном подключении сигнала, подразумевается, что линии X соответствуют первым 16ти каналам модуля, а линии Y – старшим 16ти каналам.

Внимание!!! При работе с модулем следует учитывать, что полоса пропускания входного аналогового тракта намного выше максимальной частоты работы АЦП. Поэтому для получения адекватного преобразования сигнала Вам следует ограничить полосу входного сигнала в соответствии с критерием Найквиста. Т.е. необходимо ограничить полосу сигнала до приемлемого Вам уровня шумов на частоте от 1/2 Fацп и выше. Иначе все шумы, лежащие выше 1/2 Fацп, будут накладываться на полезный сигнал, который должен располагаться ниже 1/2 Fацп, и не смогут быть отделены от него при последующей обработке.

Внимание!!! При работе с модулем необходимо помнить, что при опросе ‘висячих’ каналов, т.е. каналов, которые не подсоединены ни к сигнальному входу, ни к земле, Вы, тем не менее, можете получить сигналы, аналогичные сигналам на работающих каналах. Поэтому неподключенные к сигналу аналоговые входы необходимо либо заземлять, либо не опрашивать.

Внимание!!! В случае многоканального ввода сигналов приходится учитывать наличие входной ёмкости коммутаторов аналогового тракта Свх100 пФ. Ошибка установления аналогового тракта не превысит ошибки работы самого АЦП, если выполняется следующий критерий:

R1Свх  0.1tАЦП,

где R1 = Rи + Rзащ, Rи – выходное сопротивление источника сигнала, Rзащ=1 кОм – сопротивление защиты модуля, tАЦП – интервал работы АЦП. Максимальное выходное сопротивление источника сигнала должно быть не более 5 кОм.

Внимание!!! Т.о. для многоканального режима реальное входное сопротивление аналогового канала имеет величину менее 1 МОм и носит сложный резистивно-ёмкостной характер из-за влияния перезарядки входной динамической ёмкости входного коммутатора в течение времени опроса одного канала. И, следовательно, оно сильно зависит от частоты запуска АЦП. Время перезарядки ёмкости коммутатора, а, следовательно, и межканальное прохождение зависит также от сопротивления источника сигнала и от установленного диапазона входного напряжения.

Внимание!!! При работе модуля в псевдодифференциальном режиме (32х канальный режим с общей землей) может наблюдаться некоторое ухудшение подавления синфазной составляющей на частотах сигнала выше 20 кГц. Это может происходить вследствие некоторого разбаланса для положительных входов и общего отрицательного входа.

Источник с плавающим выходом (не заземленным)

16 каналов, дифференциальный режим	32 канала, псевдодифференциальный режим

Источник с заземленным выходом

16 каналов, дифференциальный режим	32 канала

Источник с дифференциальным выходом (только для диф. режима)

## Характерные неисправности и методы их исправления

| Неисправность, внешнее проявление | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие сигнала на каналах АЦП | Неправильное подключение к внешнему разъёму модуля | Подключить сигнал в соответствии с описанием внешнего разъема |
| Повышенный уровень шума | - Неправильное заземление - Неверный номер канала - Неподключенный канал. | - Обеспечить заземление в соответствии с описанием схем подключения сигналов. - Ввести все каналы АЦП и выбрать тот, к которому подключен сигнал. |
| Появление входного сигнала на неподключенных каналах АЦП | ----- | Неподключенные к сигналу аналоговые входы необходимо либо заземлить, либо не опрашивать |
| При работе под Windows со штатно поставляемой программой ReadData.exe происходит несанкционированная перезарузка компьютера. | По видимому в Вашем компьютере используется материнская плата, построенная на чипсете от SIS или ATI Mobility Radeon. | Следует уменьшить количество запрашиваемых данных при использовании штатной функции ReadData(). См. нашу конференцию: SIS и ATI Mobility Radeon. |

В случае если не удается избавиться от неисправности описанными методами, необходимо сообщить об этом на фирму–изготовитель.

## Техническое сопровождение

Любые вопросы и замечания по модулю E-440 Вы можете задать:

- по телефону (095) 785-95-25 по рабочим дням с 16.00 до 18.00

- по e-mail: lcard@lcard.ru или support@lcard.ru

- на нашем сайте в разделе ‘Конференция’: www.lcard.ru/forum.php3?forum=1

ЗАО “Л-Кард" гарантирует Вам консультации по всем возникшим у Вас вопросам.

ПРИЛОЖЕНИЕ A

Межканальное прохождение для модуля E-440

В данном приложении приводятся типичные зависимости межканального прохождения для модуля E-440 на частоте входного синусоидального сигнала 10 кГц при различных частотах запуска АЦП и коэффициентах усиления.