L-791

Руководство пользователя

Модуль АЦП общего назначения (многоканальный)

Цифровой ввод-вывод, ЦАП (опция)

PCI интерфейс

25 мая 2005 г. версия 1.22

ЗАО "Л-КАРД"

117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 5, корп. 4, стр. 2

тел.: (095) 785-95-25 факс: (095)785-95-14

Адреса в Интернет:

www.lcard.ru ftp.lcard.ru

E-Mail:

Отдел продаж: sale@lcard.ru

Техническая поддержка: support@lcard.ru

Отдел кадров: job@lcard.ru

Общие вопросы: lcard@lcard.ru

Представители в регионах:

Украина: HOLIT Data Sistems, www.holit.com.ua, (044) 241-6754

Санкт-Петербург: Autex Spb Ltd., www.autex.spb.ru, (812) 567-7202

Новосибирск: Сектор-Т, www.sector-t.ru, (383-2) 396-592

Екатеринбург: Аск, www.ask.ru, 71-4444

Казань: ООО 'Шатл', shuttle@kai.ru, (8432) 38-1600

# Общее знакомство.

Настоящий документ описывает электрические и интерфейсные свойства аппаратного устройства L-791, разъясняет принципы его функционирования, и варианты использования содержит характеристики и комплектность программного обеспечения.

Глава 1 объясняет основное назначение и комплектацию устройства

Глава 2 дает необходимые сведения об инсталляции модуля L-791

Глава 3 объясняет внутреннее устройство модуля L-791

В главе 4 приведены описания разъемов модуля и принципы подключения сигналов

Глава 5 необходима тем, кто собирается самостоятельно использовать все возможности модуля L-791. Как правило, штатное программное обеспечение позволяет решить большой круг задач (см. «Руководство программиста»). Для тех, кто собирается самостоятельно программировать модуль L-791, необходимо ознакомление с гл. 5. Также, глава 5 будет полезна тем, кто хочет детально понять все процессы, происходящие во время работы модуля.

Для пользователей, впервые приобретших модуль L-791, прелагается следующий порядок чтения «Руководства пользователя»:

Для ознакомления с возможностями и принципом работы модуля сначала читаются главы 1 и 3.

Затем модуль L-791 устанавливается в компьютер с соблюдением инструкций из главы 2.

После чего подключаются внешние цепи в соответствии с рекомендациями из главы 4.

## Соглашения, принятые в руководстве

- жирное выделение означает важное понятие, либо содержит предупреждение

- курсив служит для обозначения терминов, имен переменных, перекрестных ссылок, либо содержит определение ключевых моментов, важных для понимания

## Назначение устройства.

Модуль L-791 предназначен построения многоканальных измерительных систем и сбора аналоговых данных, а также цифрового управления и контроля состояния внешних устройств.

Концептуально L-791 – это PCI Bus Master модуль, который не только собрал в себе свойства модулей L-780, L-761, но и получил новые функциональные возможности.

Базовые функции L-791:

- многоканальное АЦП с мультиплексированием каналов

- цифровой асинхронный ввод-вывод и синхронный ввод

Опциональные функции:

- двухканальный ЦАП с синхронным и асинхронным режимами работы.

Модуль L-791 предназначен для построения многоканальных измерительных систем сбора аналоговых данных, а также цифрового управления и контроля состояния внешних устройств.

Многоканальное 14-ти разрядное АЦП модуля L-791 позволяет работать с 16-ю дифференциальными или 32-мя каналами с общей землей. Каждый из аналоговых каналов подключается к АЦП через программно управляемый аттенюатор, позволяющий задавать один из восьми диапазонов измерения напряжения. Модуль L-791 обеспечивает непрерывный сбор аналоговых данных на частотах дискретизации АЦП от 0.005 Гц до 400.0 кГц. Наличие специального входа синхронизации позволяет аппаратно засинхронизировать моменты старта АЦП.

Цифровой ввод-вывод представлен в виде 16 входных и 16 выходных цифровых ТТЛ-совместимых линий. Цифровые выводы по желанию пользователя могут быть переведены в третье состояние.

Двухканальный 12-ти разрядный ЦАП позволяет выставлять постоянное напряжение на два независимых канала.

В отличие от модулей серии L-78x, L-791 не имеет DSP ( что упрощает программирование пользователю), а коррекция данных, в соответствии с калибровочными коэффициентами, происходит в PC, что оправдано для современных быстродействующих процессоров .

Перечень функциональных возможностей приведен в главе 3

## Комплектация изделия

### Базовый комплект

В стандартную комплектацию изделия входят:

- Модуль L-791 без ЦАП

- Ответная часть разъема для подключения аналоговых сигналов;

- Упаковочная коробка;

- Штатное программное обеспечение (CD-ROM);

- L-791. Руководство пользователя.

### Опциональное и дополнительное оборудование

Дополнительно можно заказать:

- Установку на модуль ЦАП.

- Кабель цифровых сигналов AC-7xx. Предназначен для вывода сигналов от разъема Digital I/O на заднюю панель PC.

- 37-контактная плату клеммников DB-37F-increaser. Плата позволяет быстро и без использования паяльника коммутировать внешние сигналы к разъемам модуля E-140. Допустимое сечение проводов - до 0.75 мм. На платее клеммников имеются отверстия для механического крепления жгутов. Плату клеммников следует применять только при предварительных настройках системы и опытных подключениях. Штатная работа оборудования с заявленными метрологических характеристиками требует производить подключение внешних проводов сигнальных цепей путем их распайки на кабельные части разъемов

## Программное обеспечение.

На данный момент поддержка платы L-791 осуществляется программным пакетом LCOMP. Библиотека LCOMP предназначена для работы под Windows’98/Me/2000/XP и построена на основе современных wdm-драйверов. Найти её можно на нашем CD-ROM в директории \DLL\LCOMP. Указанный программный пакет LCOMP состоит из:

- собственно драйверов (в том числе для платы L-791);

- DLL библиотеки;

- документации в электронном виде;

- примеров программирования.

Также всё это программное обеспечение можно скачать с нашего сайта www.lcard.ru из раздела “Библиотека файлов” (архив lcomp.exe). В процессе установки внимательно изучите все readme-файлы, т.к. в них содержится важная информация. После установки библиотеки внимательно изучите примеры программирования.

Кроме драйверов и библиотеки инсталяционная утилита библиотеки LCOMP позволяет также установить (при желании пользователя) такой законченный программный продукт как L-GRAPH, который был специально разработан для демонстрации большинства возможностей ряда изделий (в том числе платы L-791) производства компании ЗАО “Л-Кард”. Фактически программа L-GRAPH представляет собой многоканальный осциллоскоп–спектроскоп–регистратор-визуализатор с достаточно простым, интуитивно-понятным интерфейсом. Данная утилита работает как в 16ти канальном дифференциальном, так и в 32x канальном с общей землёй режиме подключения входных сигналов. Она позволяет, в частности, осуществлять непрерывную регистрацию аналоговой информации в реальном масштабе времени (при этом время ввода ограничено только ёмкостью Вашего диска). Кратко говоря, программа L-GRAPH реализует:

- 4х канальный осциллоскоп;

- 4х канальный спектроскоп;

- многоканальный сбор данных в файл (до 32х каналов);

- визуализация полученных данных (до 32х каналов).

# Инсталляция и настройка

## Требования к PC.

Модуль L-791 занимает следующие ресурсы PC:

- В пространстве ОЗУ PC – 1 непрерывная область 4 Кбайта

- В пространстве ввода/вывода PC – не требуется

- Прерывания – одно прерывание.

L-791 полностью поддерживает протокол PCI ver. 2.1 (см. PCI Local Bus Specification Revision 2.1). Назначение ресурсов происходит автоматически при включении питания PC.

Кроме того, для работы модуля в режиме Bus Master выделяется от 8 Кбайт до 1 Мбайт памяти PC. Эта память используется для создания циклических буферов ЦАП и АЦП  Минимальный размер буфера АЦП и буфера ЦАП в памяти PC – 4 Кбайта, максимальный – 512 Кбайт.

Необходимо также учитывать, что каждая модуль L-791, при максимальной частоте работы АЦП и ЦАП создает поток данных на шине PCI в среднем 2,4 Мбайт/с. Однако пиковые значения могут достигать (особенно, при максимальной загрузке шины PCI) 8,4 Мбайт/с.

Кроме того, операция коррекции данных  в соответствии с калибровочными коэффициентами, также требует определенной вычислительный ресурс компьютера.

## Порядок установки модуля в компьютер и первого включения.

- Проверьте упаковку и компоненты на отсутствие механических повреждений.

- Установите необходимые джамперы согласно 2.4

- Выключите питание компьютера, если он был включен. Необходимо учитывать,  что компьютер должен быть полностью обесточен, для чего необходимо выключить питание выключателем, находящимся на блоке питания на задней панели компьютера. Если такого выключателя нет, необходимо отсоединить питающий кабель компьютера от сети.

- Снимите крышку с компьютера в соответствии с его описанием.

- Вывинтите крепежный винт заглушки одного из свободных PCI слотов внутри компьютера. Желательно, для уменьшения помех, выбирать PCI слот, наиболее удаленный от блока питания компьютера и от карты адаптера дисплея.

- Установите модуль в свободный PCI слот и закрепите ее винтом.

- Закройте крышку компьютера.

- Смонтируйте все цепи подключения внешних сигналов. При этом необходимо соблюдать требования и указания, приведенные в главе 4

- Включите питание компьютера.

## Повторное включение компьютера

Вы можете воспользоваться обычной последовательностью включения и выключения  вашего компьютера. Однако, при возникновении внештатных ситуаций, сбоя компьютера или после обновления прошивки ПЛИС в L-791 вам следует выключить питание компьютера как это указано в пункте 3 главы 2.2

## Конфигурация устройства.

На Рис. 1 изображен вид модуля L-791 и показано расположение только существенных для конфигурации и подключения элементов.

- Внешний вид L791

- X1 – Разъем для подключения аналоговых цепей

- X3 – Разъем для подключения цифровых сигналов. Цифровые сигналы выводятся на заднюю панель PC при помощи дополнительного шлейфа, приобретаемого отдельно.

- X6 – Необходимо замкнуть джампер для подключения питающего напряжения +15 v к выводу 39 разъема X3

- X7 – Необходимо замкнуть джампер для подключения питающего напряжения -15 v к выводу 40 разъема X3

- X8 – конфигурация выводов DO0-DO15 разъема X3 :

  - замкнуты выводы 1-2 – состояние цифровых выходов (Z – состояние или активное состояние) определяется программно битом DO_EN регистра управления,   при включении питания компьютера обеспечивается Z-состояние.

  - замкнуты выводы 2-3 – на цифровых выходах всегда присутствуют активные уровни TTL, но в момент включения питания допускается бросок  логического уровня.

  - все выводы разомкнуты – цифровые выходы всегда в Z-состоянии.

Внимание! Если Вам требуется определённый активный логический ноль на цифровых  выходах L-791 в момент включения питания, то используйте состояние 1-2 джампера на X8 в сочетании с внешними резисторными подтяжками (резисторы 2,2…10 кОм) к нулю (относительно  GND --- контакты 1,2 разъёма X3)

## Установка программного обеспечения.

Смотри Руководство программиста.

## Обновление прошивки ПЛИС

Концепция модуля L-791 предполагает возможность обновления прошивки ПЛИС, установленной на модуле L-791. Текущую версию прошивки вашего модуля можно выяснить, прочитав регистр Device_ID модуля (смотри п. 5.2 таблица. 12). Информацию о новых прошивках ПЛИС и программном обеспечении, необходимом для обновления можно найти сайте www.lcard.ru по мере появления.

# Описание аппаратной части.

Модуля серии L7xx являются современными, быстродействующими и надежными устройствами на базе высокопроизводительной шины PCI для ввода, вывода и обработки аналоговой и цифровой информации в персональных IBM совместимых компьютерах. Благодаря интерфейсу PCI обеспечивается высокая скорость обмена информацией (данными) с программой пользователя, исключаются конфликты с другими платами, установленными в PC, и гарантируется отсутствие конфигурационных перемычек и переключателей. Все режимы работы таких плат задаются программным образом.

В данной инструкции приводится описание модуля L-791, обладающей следующими характеристиками:

- интерфейс с PCI шиной в режиме PCI Bus Master (максимальная скорость обмена между платой и PC – 132Мбайта/с)

- 16 дифференциальных каналов или 32 канала с общей землей для аналогового ввода с возможностью автоматической калибровки нуля,

- максимальная частота работы 14ти битного АЦП - 400 Кгц,

- вход для внешней синхронизации приема аналоговых сигналов,

- два канала аналогового вывода 12ти битного ЦАП (опция),

- порт цифрового ввода/вывода, имеющий 16 входных и 16 выходных линий (с возможностью перевода линий вывода в Z-состояние)

- гальваноразвязка от питания PC, всех цепей выходящих на разъемы Х1и Х3.

Модуль L-791 подключается к PC по шине PCI и полностью поддерживает стандарт plug’n’play PCI (см. PCI Local Bus Specification Revision 2.1). При инициализации модуль резервирует за собой непрерывную область размером 4 Кбайта в пространстве памяти PC (смотри 2.1), начиная с базового адреса BASE. Значение базового адреса можно прочитать средствами BIOS или Windows.

Модуль L-791 является продолжением линейки плат L-761. L-780 и имеет следующие общие черты с этим семейством

- 16 дифференциальных аналоговых входа или 32 входа с общей землей.

- «Покадровый» сбор данных (см. 3.3.2)

- Регулировка усиления входных сигналов

- 2 выхода ЦАП

- 16 цифровых входов и 16 цифровых выходов

- совместить на уровне штатного программного обеспечения.

## Основные отличия от серии L78x

- 8 диапазонов аналоговых входных сигналов (в L-78x только 4)

- Гальваноразвязка АЦП, ЦАП и цифровых линий ввода-вывода.

- Наличие маломощного источника напряжения +5V, 15V с гальваноразвязкой от питания PC и защитой по току.

- Реализован режим передачи данных PCI Bus Master.

- Контроль переполнения буфера АЦП и опустошения буфера ЦАП (см. 5.3.7 и 5.5.1)

- Автоматическое восстановление функционирования после сбоев (см. 3.3)

- Полностью аппаратная реализация всех функций модуля, отсутствие на модуле DSP. Коррекция данных происходит средствами самого PC.

- Реализация разночастотного сбора данных (см. 3.3.2). Разночастотный сбор данных позволяет сократить количество данных передаваемых по шине PCI и уменьшить время обработки данных в памяти PC, если необходимо оцифровывать данные с разной частотой по разным каналам.

- Индексный формат данных – для каждого отсчета сохраняются номер канала, циклический номер отсчета, код ошибки.

- Возможность записи цифровых данных в один из логических каналов синхронно с с процессом сбора данных от АЦП (см. 5.7)

- Возможность самостоятельного обновления прошивки ПЛИС L-791, если возникает необходимость. О появлении  новых обновлений можно узнать на сайте www.lcard.ru

## Идентификация модуля L791 на шине PCI.

Модуль L791 обладает следующими индивидуальными для каждого PCI устройства идентификаторами:

- Vendor_ID=0x1172

- Device_ID=0x0791

- Class_Code=0x000000

- Revision_ID=0x00

- Subsystem_ID & Subsystem_Vendor_ID = “L791”=0x4C373931.

- Структурная схема модуля L791

## Принцип работы.

В соответствии с приведенной выше функциональной схемой, модуль L791 имеет несколько функциональных блоков, назначение каждого из которых описано ниже.

На модуле L791 применяется гальваноразвязка части схемы, отвечающей за ввод/вывод аналоговых и цифровых данных. В гальваноразвязанную часть схемы входят:

- АЦП и аналоговый коммутатор входных аналоговых сигналов.

- вход внешней цифровой синхронизации

- ЦАП

- входной и выходной регистры цифрового ввода/вывода

Гальванически связанной с шиной PCI и, через нее, с PC в целом осталась часть схемы, отвечающая за связь с шиной PCI, буферизацию данных и формирование управляющих сигналов. Передача данных и управляющей информации между двумя частями схемы осуществляется по последовательному каналу передачи данных, который реализует три логических потока передачи данных, независимых друг от друга:

  - Передача управляющей информации на коммутатор аналоговых сигналов и АЦП.

  - Передача данных от АЦП в буфер FIFO АЦП, а также передача данных канала цифрового ввода

  - Передача данных от буфера FIFO ЦАП в ЦАП, а также передача данных канала цифрового вывода

Протокол передачи данных по последовательному каналу обеспечивает восстановление нормального функционирования схемы в случае возникновения сбоев, например, из-за прохождения сильной электростатической помехи.

Все блоки, управляющие автоматы, буферы FIFO находящиеся на гальванически связанной с PC части схемы располагаются в ПЛИС Altera Acex1K

Преобразованием данных из последовательного кода в параллельный и обратно, а также формированием управляющих сигналов на гальваноразвязанной части схемы занимается «Блок преобразования последовательный/параллельный код», реализованный на ПЛИС Altera MAX3064.

Ниже приводится краткое описание каждого блока и их взаимодействия.

### PCI контроллер

Обеспечивает взаимодействие с шиной PCI (спецификация 2.1). При обращении к модуле L-791, обеспечивает трансляцию адресов шины PCI в локальные адреса локальной шины L-791. Поддерживает режимы Target и Bus Master шины PCI.

### Блок формирования кадра АЦП

Модуль L791 позволяет опрашивать до 16 входных дифференциальных аналоговых линий или 32 аналоговые входные линии с общей землей. АЦП на модуле установлен только один, и все аналоговые входы подключаются к нему через коммутатор-мультиплексор аналоговых сигналов. Количество опрашиваемых линий, тип их подключения, порядок и периодичность опроса задаются пользователем. Пользователь выбирает, какие именно входы ему необходимо контролировать, и заносит эту информацию в Control Table. Выбранные пользователем входы циклически опрашиваются в заданной последовательности.

Заданную последовательность опроса будем называть кадром.

Кадр состоит из логических каналов. Количество каналов задается пользователем и может быть от 1 до 128. Каждому логическому каналу может быть поставлен в соответствие любой физический вход. Частота кадров и временной интервал между соседними логическими каналами в кадре задается пользователем. Для выработки необходимых управляющих сигналов в последовательности заданной пользователем предназначен «Блок формирования кадра АЦП».

Формат кадра отсчетов подробно рассмотрен в п. 5.3.11

Логический номер канала рассмотрен в п. 5.3.8

### Блок сбора данных АЦП

Данные АЦП и цифрового канала ввода через блок преобразования параллельный/последовательный код поступают в блок сбора данных АЦП. Здесь они опять преобразуются в параллельный код, и данные АЦП записываются в буфер FIFO АЦП размером 256х32 (1 Кбайт). Блок управления отслеживает количество записанных слов в буфере. По записи определенного, заданного пользователем, количества отсчетов блок управления выставляет прерывание.

Данные из буфера FIFO АЦП могут быть считаны двумя различными способами.

- Пользовательской программой непосредственно. Контроллер PCI позволяет обращаться к буферу АЦП на модуле L791 просто как к массиву ячеек памяти размерностью 256х32 (1 Кбайт). Количество данных, занесенных в буфер FIFO АЦП, можно определить по прерыванию, считывая регистр статуса или считывая указатель буфера АЦП.

- Данные могут автоматически записываться в область памяти PC размером 512 Кбайт по мере заполнения буфера FIFO АЦП, если включен режим Bus Master для АЦП. В этом случае блок АЦП передает блоку Bus Master сведения о количестве отсчетов поступивших в буфер FIFO АЦП. В момент, когда данных в буфере АЦП станет больше порогового значения, задаваемого пользователем, блок Bus Master формирует запрос контроллеру PCI на передачу данных и передает контроллеру PCI адреса локальной шины и шины PCI с которых необходимо начать передачу данных. Контроллер PCI выставляет на шину PCI запрос на захват шины PCI. После получения разрешения, контроллер PCI будет записывать данные из буфера FIFO АЦП в память PC до тех пор, пока контроллер Bus Master не снимет запрос на передачу данных (в момент опустошения буфера АЦП). Гипотетически возможна ситуация, когда контроллер PCI не получает разрешения на захват шины так долго, что буфер АЦП переполняется. Для отслеживания таких случаев в блоке Bus Master введена схема контроля переполнения буфера АЦП, которая выдает сигнал в блок прерываний.

### Блок ЦАП

Осуществляет буферизацию кодов ЦАП в FIFO размерностью 128x32 (512 байт). Из буфера ЦАП данные с определенной периодичностью поступают на преобразователь параллельный/последовательный код. Далее по последовательному каналу передачи данные передаются в ЦАП. Период выдачи данных в ЦАП определяется таймером ЦАП и может регулироваться пользователем в широких пределах.

Управляющие коды, записываемые в буфер ЦАП вместе с кодами ЦАП, позволяют блоку ЦАП формировать сигналы прерывания и/или останова ЦАП, а также управлять каждым из 2-х каналов ЦАП независимо. Все это дает возможность гибко управлять работой ЦАП (подробнее см. п. 5.4).

Данные в буфер FIFO ЦАП могут быть записаны двумя различными способами.

- Пользовательской программой непосредственно. Контроллер PCI позволяет обращаться к буферу ЦАП на модуле L791 просто как к массиву ячеек памяти размерностью 128х32 (512 байт)

- Данные могут подгружаться автоматически из области памяти PC размером 512 Кбайт по мере опустошения буфера FIFO ЦАП, если включен режим Bus Master для блока ЦАП. В этом случае блок ЦАП передает блоку Bus Master сведения о количестве отсчетов поступивших на ЦАП. В момент, когда данных в буфере ЦАП станет меньше порогового значения, блок Bus Master формирует запрос контроллеру PCI на передачу данных и передает контроллеру PCI адреса локальной шины и шины PCI с которых необходимо начать передачу данных. Контроллер PCI выставляет на шину PCI запрос на захват шины PCI. После получения разрешения, контроллер PCI будет записывать данные из памяти PC в буфер ЦАП до тех пор, пока контроллер Bus Master не снимет запрос на передачу данных (в момент заполнения буфера ЦАП). Гипотетически возможна ситуация, когда контроллер PCI не получает разрешения на захват шины так долго что буфер ЦАП полностью опустошается. Для отслеживания таких случаев в блоке Bus Master введена схема контроля опустошения буфера ЦАП, которая выдает сигнал в блок прерываний.

Кроме всего прочего блок ЦАП принимает от контроллера PCI данные цифрового вывода и передает их через преобразователь посл./парал. код в гальваноразвязанную часть схемы.

### Блок Bus Master

Отслеживает степень заполнения буфера АЦП и буфера ЦАП. Формирует запрос на захват шины PCI, поступающий в «Контроллер PCI». Формирует физические адреса шины PCI и переход на следующую физическую страницу шины Следит за переполнением и опустошением буферов ЦАП и АЦП.

### Блок прерываний

Служит для формирования прерывания на шине PCI от различных событий и снятия прерывания по запросу ПК.

### Блок доступа к EPROM

Служит для доступа (чтение/запись) к микросхеме EPROM, расположенной на модуле L791. EPROM служит для хранения пользовательской информации: серийный номер модуля, корректирующие коэффициенты, и т.д. , а также для хранения  прошивки ПЛИС Acex 1K30. Область EPROM, занятая под прошивку ПЛИС, для пользователя не доступна и может быть перепрошита (в случае появления новой версии прошивки ПЛИС) специальной программой (смотреть на сайте www.lcard.ru).

# Подключение сигналов

Эта глава разъясняет назначение входных и выходных сигналов на разъемах DIGITAL I/O и ANALOG I/O модуля L-791, характеристики и способы подключения этих сигналов.

## Общие сведения

Подключение сигналов и распайка разъемов возлагаются на пользователя системы. Кабельные части разъемов для подключения сигналов содержатся в комплекте поставки – см п. 1.3.1. Дополнительно можно приобрести модуль клеммников для уменьшения трудозатрат пробного монтажа схем при подаче сигналов на входы модуля - см. п. 1.3.2.

Монтаж сигнальных цепей с подключением источников сигнала, датчиков и т.п. к модулю L-791 должен осуществлять специалист соответствующей квалификации.

Соединения, значения уровней токов и напряжений которых превышают предельно допустимые значения, влекут за собой ухудшение параметров модуля L-791 или выход из строя PC, модуля, или подсоединенного оборудования.

L-Card не несет ответственности за ущерб, причиненный неграмотным подключением сигналов.

Полезную информацию о способах подведения сигналов к измерительной системе и борьбы с помехами вы найдете в специальной статье: «Решение вопросов электросовместимости и помехозащиты при подключении измерительных приборов на примере продукции фирмы L-Card [2]. Обратите также ваше внимание на следующие литературные источники: [3, 4, 5, 6, 9] и [10, 11, 12, 13, 14]..

## О правильном использовании цепей GND и AGND

Цепи GND и AGND - это цепи 'общего провода' цифровых и аналоговых сигналов соответственно. Эти цепи, выведенные на контакты разъемов L-791, связаны между собой (внутри L-791). При подключении L-791 к внешним цепям следует помнить, что наиболее грамотное подключение L-791 - это то, которое не приводит к протеканию сквозных токов по цепям GND—AGND.

Внимание: Наличие вышеуказанных сквозных токов может ухудшить соотношение сигнал-шум в каналах L-791, вызвать неустойчивую работу, а при сквозном токе более 200 мА вызвать неисправность L-791.

Если же такие токи в Вашей системе по какой-либо причине неизбежны, то следует принять меры по его минимизации и подавлению его высокочастотной составляющей. Общие рекомендации по подключению измерительных приборов Вы можете найти в статье [2].

## Внешние разъемы.

В настоящем разделе приводятся подробные описания разъемов L-791 c точки зрения внешних подключений.

Диапазоны напряжений, присутствующие в таблицах при описании сигналов, выведенных на контакты разъемов, всегда приводятся относительно контакта AGND для аналоговых сигналов и относительно контакта GND - для цифровых.

### Разъем  “ANALOG I/O”. Тип разъема DRB-37M.

- Назначение выводов разъема X1

- Описание сигналов разъема Х1 (Analog I/O)

| Имя сигнала | Общая точка | Направление | Состояние после включения | Описание (см. примеч.1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DAC1 | AGND | Выход | 0V | Выход канала 1 ЦАП - выход напряжения 5V. |
| DAC2 | AGND | Выход | 0V | Выход канала 2 ЦАП - выход напряжения 5V. |
| AGND |  |  |  | Аналоговая земля L791 |
| GND32 | AGND | Вход |  | В однофазном режиме: общий инвертирующий вход каналов 1-32. В дифференциальном режиме должен быть подключен к АGND. |
| X1-X16 | AGND | Вход |  | Неинвертирующий вход напряжения каналов 1-16 для дифференциального и однофазного режимов. Неиспользуемые входы X1-X16 рекомендуется подключать к AGND |
| Y1-Y16 | AGND | Вход |  | Инвертирующий вход напряжения каналов 1-16 для дифференциального режима, вход каналов 17-32 для однофазного режима. Неиспользуемые входы Y1-Y16 рекомендуется подключать к AGND |
| Sync | GND | Вход |  | Вход внешней синхронизации канала АЦП. Совместим с выходным логическим уровень TTL/СMOS-элементов с напряжением питания +5V. |

### Разъем  “DIGITAL  I/O”.

Разъем X3 находится на задней стороне модуля. Для вывода сигналов этого разъема на панель компьютера используется дополнительный кабель, заказываемый опционально (см. 1.3.2).

- Назначение выводов разъема X3

- Описание сигналов разъема Х3 (Digital I/O)

| Имя сигнала | Общая точка | Направление | Состояние выхода после включения | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DI15-DI0 | GND | Вход |  | 16-битный цифровой вход: DI0-младший бит, DI15-старший бит |
| DO15-DO0 | GND | Выход | Z-состояние | 16-битный цифровой выход DO15-старший бит, DO0-младший бит |
| GND |  |  |  | Цифровая земля L-791 |
| +5V | GND | Выход | Плавное нарастание напряжения до +5V | Выход +5V питания внешних цепей |
| +15V | GND | Выход | Плавное нарастание напряжения до +15V | Выход +15V питания внешних цепей |
| -15V | GND | Выход | Плавное падение напряжения до -15V | Выход -15V питания внешних цепей |

## Характеристики входов и выходов сигнальных линий

Внимание: Перед подключением модуля L-791 к Вашей системе необходимо строго учитывать параметры, приведенные в таблицах настоящего раздела. Обратите внимание, что предельно допустимые режимы внешних линий L-791 зависят от режима, в котором модуль находится: рабочем или отключенном

Фирма-изготовитель не несет гарантийной ответственности при выходе L-791 из строя по причине превышения предельно-допустимых режимов эксплуатации.

В таблицах настоящего раздела приняты следующие обозначения:

- AI - аналоговый вход

- DI - цифровой вход

- DO - цифровой выход

- DIO - цифровой вход-выход

- AIO - аналоговый вход-выход

- Z - высокоимпедансное, Z-состояние

### Рабочий режим

Модуль L-791 имеет следующие характеристики входных и выходных сигнальных линий:

- Характеристики входов и выходов сигнальных линий, рабочий режим

| Сигнал | Тип | Входной импеданс | Предельно допустимые условия на входе | Предельно допустимые условия на выходе | Резисторная подтяжка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAC<1...2> | АО | — | — | Выходной ток ±2 мА | — |
| GND32, X<1...16>, Y<1...16> | AI | Более 1 МОм для одноканального режима. Сложный резистивно-емкостной для многоканального режима | ±30V относительно AGND ±40V между любыми входами X<1...16>, Y<1...16>, GND32 |  |  |
| DI<0...15> | DI | 4.7 кОм | -0.2...+5.2V относительно GND | - | 4.7 кОм относительно +5V |
| DO<0...15> | DOZ | — | — | ±30 мА на каждый выход | — |
| SYN | DI | 51 кОм | -0.2...+5.2V относительно GND | — | 51 кОм относительно +5V |

Для многоканального режима входное сопротивление канала менее 1 МОм и носит сложный резистивно-емкостной характер из-за влияния перезарядки входной динамической емкости входного коммутатора L-791 в течении времени опроса одного канала. Следовательно, оно сильно зависит от частоты АЦП. Время перезаряда емкости коммутатора, а, соответственно, и межканальное прохождение зависит также от сопротивления источника сигнала и от установленного диапазона модуля L-791.

Типичные значения межканального прохождения синусоидального сигнала 1 кГц в зависимости от диапазона, частоты запуска АЦП и внутреннего сопротивлении источников сигналов 50 Ом, 5кОм, 20 кОм приведены в соответствующих разделах Приложения А (см. 6).

### Отключенный режим

Если компьютер, в котором установлен модуль L-791, отключен от питания или подключен, но модуль L-791 аварийно отключил питание гальваноразвязанной части модуля, например из-за превышения нагрузочной способности по току, то в этих случаях L-791 обеспечивает следующие характеристики входных и выходных сигнальных линий:

- Характеристики входов и выходов сигнальных линий, отключенный режим

| Сигнал | Тип | Входной импеданс |  | Предельно допустимые условия на входе | Предельно допустимые условия на выходе | Резисторная подтяжка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAC<1...2> | АО | - |  | - | Выходной ток ±0.5 мА | - |
| GND32, X<1...16>, Y<1...16> | AI | 1кОм |  | ±10V относительно AGND |  |  |
| DI<1...16> | DI | Менее 3.3 кОм |  | -0.2...+5.2V относительно GND, если ток менее 20 мА |  |  |
| DO<1...16> | DOZ | Менее 2 кОм | - |  | - | - |
| SYN | DI | Менее 2 кОм | -0.2...+5.2V относительно GND, если ток менее 20 мА |  |  |  |

В этом режиме аналоговая часть модуля L-791 полностью обесточена и импеданс аналоговых и цифровых линий мал по сравнению с рабочим режимом.

## Характеристики выходов внешнего питания

характеристики выходов внешнего питания:

- Характеристики выходов внешнего питания

| Выход | Максимальный выходной ток | Внутренняя защита по току |
| --- | --- | --- |
| +15V | 30 mA |  |
| -15V | 30 mA |  |
| +5V | 30 mA |  |

Внимание: Внутреннее сопротивление источников питания –15 V и +15 V не менее 30 Ом.

При использовании выходов +15V, -15V, +5V следует учитывать:

- При срабатывании защиты по току источника питания отключается также питание входных аналоговых цепей L-791, что приводит к блокировке входных сигналов АЦП, при этом, цифровая часть продолжает работать.

- при срабатывании защиты по току источника питания уменьшаются предельно допустимые значения входных напряжений (см. таблица. 4)

## Схемы подключения входных аналоговых сигналов

Две наиболее типичные схемы подключения входных  аналоговых сигналов приведены на рисунках ниже:

| - Подключение до 16-ти дифференциальных источников сигналов” | - Подключение до 32-х однофазных (с общей землей) источников сигналов” |
| --- | --- |

При дифференциальной схеме подключения сигнала измеряется разность напряжений между двумя входами канала. При таком подключении обеспечивается оптимальное  подавление помех от внешней среды, наводимых на соединительные провода. Однофазная схема включения более чувствительна к фактору внешних помех.

Основные принципы подключения Вы можете узнать из статьи «Подключение измерительных приборов. Электросовместимость и помехозащита», расположенной на сайте www.lcard.ru

Следует помнить, что для корректной работы входного усилителя L-791 необходимо, чтобы потенциал каждого входа X и Y относительно земли AGND (т.н. синфазное напряжение) не превышал установленного входного диапазона (см. п. 4.4).

Модуль L-791 имеет гальваноразвязку всех цепей выходящих на разъемы Analog I/O и Digital I/O, поэтому цепь сигнальной земли (обозначенная на Рис. 5, Рис. 6) не имеет внутри L-791 связи с землей компьютера.

Внимание! При работе с модулем следует учитывать, что полоса пропускания входного аналогового тракта L-791 выше максимальной частоты работы АЦП. Поэтому для достижения спектральной верности преобразования сигнала Вам следует ограничить полосу входного сигнала в соответствии с критерием Найквиста. Это означает, что необходимо ограничить высокочастотную составляющую  сигнала до приемлемого для Вас уровня шумов начиная с  частоты  0,5*fАЦП и выше (например, применить фильтр низкой частоты c требуемыми параметрами).  В противном случае все шумы и помехи, имеющие частоту выше 0.5* fАЦП, будут накладываться на полезный сигнал в рабочей полосе частот и, скорее всего, не смогут быть отделены от него при последующей обработке.

Внимание! При работе с модулем необходимо помнить, что при опросе ‘висячих’ каналов, т.е. каналов, которые не подсоединены ни к сигнальному входу, ни к земле, вы, тем не менее, можете получить сигналы, аналогичные сигналам на работающих каналах. Поэтому неподключенные к сигналу аналоговые входы необходимо либо заземлять, либо не опрашивать.

Внимание! В случае многоканального ввода сигналов приходится учитывать наличие входной емкости коммутаторов аналогового тракта Свх100 пФ. Коммутационная ошибка аналогового тракта, вызывающая паразитное межканальное прохождение, не превысит ошибки самого АЦП, если выполняется следующий критерий:

R1Свх  0.1tАЦП,

где:

R1 = Rи + Rзащ,

Rи – выходное сопротивление источника сигнала

Rзащ=1 кОм – сопротивление защиты модуля

tАЦП – интервал работы АЦП.

Типичные значения межканального прохождения входного синусоидального сигнала 1 кГц в зависимости от диапазона, частоты запуска АЦП и внутреннего сопротивлении источников сигналов 50 Ом, 5кОм, 20 кОм приведены в Приложении А.

Внимание! Спектральные характеристики выходного сигнала ЦАП не нормированы. Технология «коммутационной матрицы», по которой выполнен опциональный ЦАП AD7249, не позволяет нормировать спектральные характеристики из-за неодинаковых переходных процессов, возникающих при переходе.

# Низкоуровневый доступ

## Распределение памяти модуля L-791

Все адреса указаны относительно базового адреса, который назначается в момент инициализации PC по включению питания или перезагрузке. Для нормального функционирования модуль L-791 требует выделить область 4 Кбайта в пространстве основной памяти PC (см. п. 2.1). Базовый адрес соответствует первому адресу из этой области и выделяется PC в момент инициализации системы в соответствии с процедурой Plug’n’Play стандарта PCI (см. PCI Local Bus Specification Revision 2.1).

- Распределение памяти модуля L-791

| адрес | переменная | значение по умолчанию | размер | Назначение | Доступ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000-3FC | ADC_buffer | 0х00000000 | 32 | Буфер отсчетов АЦП(256х32) | r |
| 400-5FC | DAC_buffer | 0х00000000 | 32 | Буфер отсчетов ЦАП(128х32) | w |
| 600-6FE | Contro_Table | 0х0000 | 16 | массив логических номеров каналов АЦП (128х16) | w |
| 800-9FC | ADC_Page_ Desc | 0х00000000 | 32 | блок дескрипторов страниц АЦП(128х32) | w |
| A00-BFC | DAC_Page_ Desc | 0х00000000 | 32 | блок дескрипторов страниц ЦАП(128х32) | w |
| 7FC | Int_Frm_Time | 0х00000000 | 32 | Время межкадрового интервала | w |
| 7F8 | Channel_Time | 0х00000000 | 32 | интервал запуска АЦП | w |
| 7F4 | Control_ Table_Length | 0х00000000 | 32 | Фактический размер таблицы Control_Table | w |
| F80 | ADC_PCI_ Count | 0х00000000 | 32 | циклический счетчик позиции буфера АЦП в памяти PC | r |
| F84 | DAC_PCI_ Count | 0х00000000 | 32 | циклический счетчик позиции буфера ЦАП в памяти PC | r |
| F88 | DAC_Time | 0х00FFFFFF | 32 | Таймер ЦАП | r/w |
| F90 | ADC_Buf_Adr | 0х00000000 | 32 | текущий адрес записи буфера АЦП | r |
| F94 | DAC_Buf_Adr | 0х00000000 | 32 | текущий адрес записи буфера АЦП | r |
| F98 | DIG_IO | 0х00000000 | 32 | Канал цифрового ввода/вывода | r/w |
| F9C | ADC_ Sample_Qnt | 0x000000FF | 32 | определяет количество слов в буфере АЦП на модуле L791, после записи которых произойдет останов блока АЦП (см. п. 5) | w |
| FA0 | ADC_Mst_ Sample_Qnt | 0х0001FFFF | 32 | определяет количество слов в буфере АЦП в памяти PC, после записи которых произойдет останов режима Bus Master блока АЦП (см. п. 5.8) | w |
| F8C | EPROM_Dat | 0х00000000 | 32 | байт данных записанный/считанный из EPROM | r/w |
| FA4 | EPROM_Adr | 0х00000000 | 32 | адрес байта при обращении к EPROM | w |
| FF0 | Int_En_Rg | 0x00000000 | 32 | регистр разрешения прерываний | r/w |
| FF4 | Device_ID | 0x00000000 | 32 | идентификатор модуля, прошивок AVR, ПЛИС 1, ПЛИС 2 | r |
| FF8 | Status | 0х00000000 | 32 | регистр состояния | r/w |
| FFC | Control | 0х00000000 | 32 | регистр управления | r/w |

r – только чтение

w – только запись

r/w –возможны и чтение и запись

## Регистры

- Формат регистра управления (Control), биты 15-0 (управление каналом АЦП)

| № бита | Обозначение | Функциональное назначение | доступ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ADC_En | разрешение работы АЦП | r/w |
| 1 | ADC_Master_En | разрешение режима PCI Master канала АЦП |  |
| 2 | Clr_ADC_CNT | сброс буфера АЦП |  |
| 3 | Auto_Stop_ ADC_Mst | разрешает автоматический останов передачи данных по Bus Master и сброс бита ADC_Mst_En |  |
| 4 | Auto_Stop_ADC | разрешает автоматический сброс бита ADC_En |  |
| 7-5 |  | зарезервировано |  |
| 9-8 | Sync_Mode | Режим синхронизации: 0х – непрерывная работа при ADC_En=1 10 – запуск непрерывной работы канала АЦП от внешнего цифрового источника сигнала 11 – запуск покадрового сбора данных канала АЦП от внешнего цифрового источника сигнала |  |
| 11-10 |  | зарезервировано |  |
| 14-12 | ADC_Buf_Depth | Определяет глубину буфера АЦП (см. п. 5.3.3) |  |
| 15 |  | зарезервировано |  |

- Формат регистра управления (Control), биты 23-16 (управление каналом ЦАП)

| 16 | DAC_En | разрешение работы ЦАП | r/w |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | DAC_Master_En | разрешение режима PCI Master канала ЦАП |  |
| 18 | Clr_DAC_CNT | сброс указателя буфера ЦАП на модуле L791 и указателя буфера ЦАП в памяти PC |  |
| 23-19 |  | зарезервировано |  |

- Формат регистра управления (Control), биты 31-24 (дополнительные функции)

| 25-24 | EPROM_Cmd | команда при обращении к EPROM (см. п. 5.6) | r/w |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | EPROM_Start | запись: 1 – запустить на исполнение команду EPROM_Cmd чтение: всегда 0 - |  |
| 27 | EPROM_Wr_En | разрешение выполнения команды записи при обращении к EPROM |  |
| 28 | Output_En | Разрешение канала цифрового вывода |  |
| 31-29 |  | зарезервировано |  |

- Формат регистра состояния (Status)

| № бита | Обозначение | Функциональное назначение | доступ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ADC_Mst_Event | чтение : 1 – произошло прерывание по записи в буфер АЦП в памяти PC заданного количества отсчетов запись : 1 – сброс прерывания от АЦП | r/w |
| 1 | ADC_Ovf_Event | чтение : 1 – произошло переполнение буфера АЦП на модуле L791 в режиме Bus Master запись : 1 – сброс |  |
| 2 |  | зарезервировано |  |
| 3 | ADC_Buf_Event | чтение : 1 – произошло прерывание по записи в буфер АЦП на модуле L791 заданного количества отсчетов запись : 1 – сброс прерывания от АЦП |  |
| 15-4 |  | зарезервировано |  |
| 16 | DAC_Usr_Event | чтение : 1 – произошло прерывание от ЦАП запись : 1 – сброс прерывания от ЦАП |  |
| 17 |  | зарезервировано |  |
| 18 | DAC_Unf_Event | чтение : 1 – произошло опустошение буфера ЦАП на модуле L791 в режиме Bus Master запись : 1 – сброс |  |
| 23-19 |  | зарезервировано |  |
| 24 | Pwr_Ovr_Event | чтение : 1 – произошло прерывание по перегрузке источника питания запись : 1 – сброс |  |
| 25 | EPROM_Busy | 0 – блок обращения к EPROM готов к приему новой команды 1 – блок обращения к EPROM занят обработкой предыдущей команды |  |
| 30-26 |  | зарезервировано |  |
| 31 | Int | 1 – произошло прерывание от одного из разрешенных источников |  |

- Формат регистра разрешения прерываний (Int_En_Rg)

| № бита | Обозначение | Функциональное назначение | доступ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ADC_Mst_Int_En | разрешает прерывание по записи в буфер АЦП в памяти PC заданного количества отсчетов | r/w |
| 1 | ADC_Ovf_ Int_En | разрешает прерывание по переполнению буфера АЦП на модуле L791 в режиме Bus Master |  |
| 2 |  | зарезервировано |  |
| 3 | ADC_Buf_ Int_En | разрешает прерывание по записи в буфер АЦП на модуле L791 заданного количества отсчетов |  |
| 15-4 |  | зарезервировано |  |
| 16 | DAC_Usr_ Int_En | разрешает прерывание от флага ЦАП |  |
| 17 |  | зарезервировано |  |
| 18 | DAC_Unf_ Int_En | разрешает прерывание по опустошению буфера ЦАП на модуле L791 в режиме Bus Master |  |
| 23-19 |  | зарезервировано |  |
| 24 | Pwr_Ovr_ Int_En | разрешает прерывание по перегрузке источника питания |  |
| 30-25 |  | зарезервировано |  |
| 31 | Int_En | общее разрешение прерываний |  |

- Формат регистра идентификаторов (Device_ID)

| № бита | Обозначение | Функциональное назначение | доступ |
| --- | --- | --- | --- |
| 7-0 | FPGA_ID | идентификатор версии прошивки FPGA ACEX 1K30 | r |
| 15-8 | CPLD_ID | идентификатор версии прошивки CPLD MAX3064 |  |
| 23-16 | AVR_ID | идентификатор версии прошивки AVR |  |
| 31-24 | Plate_ID | идентификатор версии модуля L791 |  |

## АЦП

### Регистры, определяющие режимы работы АЦП

- регистры АЦП

| адрес | переменная | размер | Назначение | доступ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 000-3FC | ADC_buffer | 32 | Буфер отсчетов АЦП(256х32) | r |
| 600-6FE | Control_Table | 16 | массив логических номеров каналов АЦП (128х16) | w |
| 800-9FC | ADC_Page_Desc | 32 | блок дескрипторов страниц АЦП(128х32) | w |
| 7FC | Frame_Time | 32 | Время кадра | w |
| 7F8 | Channel_Time | 32 | интервал запуска АЦП | w |
| 7F4 | Control_Table_ Length | 16 | Фактический размер таблицы Control_Table | w |
| F80 | ADC_PCI_Count | 32 | циклический счетчик позиции буфера АЦП в памяти PC | r |
| F90 | ADC_Buf_Adr | 32 | текущий адрес записи буфера АЦП | r |
| FA0 | ADC_Int_Count | 32 | см п. 5.8 |  |
| FF8 | Status | 32 | регистр состояния | r/w |
| FFC | Control | 32 | регистр управления | r/w |

- r –только чтение

- w – только запись

- r/w – чтение/запись

### Краткое описание блока АЦП модуля L791

Основное назначение модуля L-791 – сбор данных с аналоговых каналов.

В соответствии с данными, записанными в таблицу Control_Table(см п. 5.3.8), АЦП последовательно опрашивает заданные входные аналоговые линии, при этом частота опроса может быть установлена индивидуально для каждого канала (см. п. 5.3.11).

Работа АЦП возможна только при установленном в 1 бите ADC_En регистра управления. Если бит ADC_En установлен в 0, сбор данных не ведется, указатель адреса буфера АЦП ADC_Buf_Adr и циклические номера отсчетов для каждого логического канала сохраняют свои значения

Для сброса указателя адреса буфера АЦП на модуле L791, указателя адреса буфера АЦП в памяти PC и циклических номеров отсчетов логических каналов в нулевое значение служит бит Clr_ADC_Cnt регистра управления. Счетчики адресов будут сброшены до тех пор, пока Clr_ADC_Cnt=’1’. Для нормальной работы АЦП необходимо установить Clr_ADC_Cnt в ’0’. Бит Clr_ADC_Cnt разрешается устанавливать в 1 только когда биты ADC_En и ADC_MST_En сброшены в 0. Аналогично, биты ADC_MST_En и ADC_En разрешается устанавливать в 1 только когда бит Clr_ADC_Cnt сброшен в 0. В противном случае нормальное функционирование модуля не гарантируется.

Отсчеты, снимаемые с АЦП, записываются в буфер АЦП, расположенный на модуле L-791. Размер буфера 256х32, адрес BASE+000. Описание формата слова отсчета приводится в п. 5.3.9  Текущее положение указателя буфера можно посмотреть в регистре по адресу ADC_Buf_Adr.

- Формат ADC_Buf_Adr

| № бита | Функциональное назначение | доступ |
| --- | --- | --- |
| 7-0 | текущее положение указателя буфера АЦП на модуле L-791 | только чтение |
| 31-8 | зарезервировано (всегда 0) |  |

Если бит ADC_Mst_En управляющего регистра установлен в 1, накопленные в буфере АЦП отсчеты автоматически передаются в память PC. Если бит ADC_Mst_En управляющего регистра установлен в 0, данные из буфера АЦП на модуле L791 можно забрать программным способом.

### Работа в режиме PCI Bus Master

Работа АЦП в режиме PCI Bus Master разрешается установкой в 1 бита ADC_Master_En управляющего регистра (Control).

Отсчеты, снимаемые с АЦП, накапливаются в буфере АЦП на модуле L-791. Размер буфера 256х32

При достижении порогового количества отсчетов, определяемого переменной ADC_Buf_Depth (см. таблицу 32), модуль L791 выдает запрос арбитру шины PCI на режим Bus Master. При получении разрешения, L791передает данные из буфера АЦП в память PC. Адреса в памяти PC определяются памятью дескрипторов страниц (см. далее).

Переменная ADC_Buf_Depth находится в регистре управления, биты 14-12

- формат переменной ADC_Buf_Depth

| № бита |  | Пороговое значение | режим передачи по шине PCI | доступ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-12 | 000 | 1 отсчета | одиночными словами | r/w |
|  | 001 | 2 отсчета |  |  |
|  | 010 | 4 отсчета |  |  |
|  | 011 | 8 отсчетов | пакетный |  |
|  | 100 | 16 отсчетов |  |  |
|  | 101 | 32 отсчета |  |  |
|  | 110 | 64 отсчета |  |  |
|  | 111 | 128 отсчета |  |  |

Если значение переменной ADC_Buf_Depth лежит в пределах от 0 до 2 (передача от 1 до 4-х слов данных соответственно), модуль L791 передает данные в память PC по одному слову за транзакцию. Это существенно (в несколько раз) снижает скорость работы шины PCI. Не следует использовать такие значения переменной ADC_Buf_Depth при работе АЦП на максимальных частотах. Пропускная способность шины PCI тем выше, чем больше значение ADC_Buf_Depth. Значения ADC_Buf_Depth от 0 до 2 могут оказаться полезными, если сбор данных идет на низких частотах и необходимо сразу получить данные в память PC.

Например: Модуль L791 позволяет собирать медленно меняющиеся данные с частотой 1 Гц и ниже. Если, при частоте работы АЦП 1 Гц, использовать режим Bus Master, и установить ADC_Buf_Depth=7 (накопление 128 отсчетов), то время ожидания данных в памяти PC составит более 2 мин. При ADC_Buf_Depth=0 каждый новый отсчет будет сразу появляться в памяти PC (время до появления нового отсчета 1 сек).

Необходимо понимать , что переменная ADC_Buf_Depth не влияет на размер буфера АЦП, и определяет только порог накопления данных в буфере, после которого модуль посылает запрос в PC на захват шины PCI. Между запросом на захват шины и началом передачи данных может пройти время, определяемое конфигурацией PC и оборудованием, установленным на шину PCI. В течение этого времени модуль L-791 также будет накапливать данные в буфере АЦП.

### Блок дескрипторов страниц

Блок дескрипторов страниц(ADC_Page_Desc) – область памяти на модуле L791 размером 128х32, доступная со стороны PC только по записи. Начальный адрес блока дескрипторов – BASE+800. Во время инициализации модуля сюда необходимо записать физические адреса 4-х килобайтных страниц памяти PC, которые соответствуют виртуальной памяти компьютера, предназначенной для организации буфера АЦП в памяти PC( про организацию памяти PC можно посмотреть в [16])

- Формат дескриптора страниц

| № бита | Функциональное назначение | доступ |
| --- | --- | --- |
| 31- 12 | Разряды 31-12 физического адреса памяти PC | только запись |
| 11-0 | игнорируются |  |

После заполнения текущей страницы (4 Кбайта) данными, модуль L-791 переходит на следующую страницу. Адреса страниц в общем случае не зависят друг от друга. После заполнения последней страницы(127), переходит на первую(0). Таким образом, в режиме PCI Bus Master модуль циклически заполняет 512 Кбайт памяти PC.

В случае необходимости, размер буфера в PC можно уменьшить в 2, 4, 8 и т.д. раз до размера одной страницы (4 Кбайт).

Например: Размер буфера АЦП в памяти PC 64 Кбайт, что составляет 16 4-х килобайтных страниц. После получения адресов страниц, заносим их в блок дескрипторов, повторяя 8 раз. В этом случае после заполнения страницы с номером 15, модуль переходит на страницу с номером 16, а адрес этой страницы совпадает с адресом страницы под номером 0.

Текущее положение указателя буфера PC можно проконтролировать, считывая данные из ячейки по адресу ADC_PCI_Count.

- Формат ADC_PCI_Count

| № бита | Функциональное назначение | доступ |
| --- | --- | --- |
| 9-0 | текущее положение указателя буфера PC внутри страницы в словах (одно слово – 4 байта). | только чтение |
| 16-10 | номер страницы |  |
| 31-17 | зарезервировано (всегда 0) |  |

### Счетчик слов, записанных в буфер АЦП на модуле L791

Для контроля количества данных записанных в буфер АЦП на модуле L791 вводятся регистр Sample_Qnt.

- формат регистра Sample_Qnt

| № бита | Функциональное назначение | доступ |
| --- | --- | --- |
| 7-0 | Определяет кол-во слов в записанных буфер АЦП на модуле L791, необходимых для генерирования прерывания | w |
| 31-8 | зарезервировано |  |

Специальный счетчик на модуле L-791 принимает значение регистра Sample_Qnt в момент обновления регистра Sample_Qnt или при достижении 0. Значение счетчика уменьшается на 1 каждый раз, когда в буфер АЦП на модуле L791 записывается отсчет АЦП. При достижении счетчиком 0 устанавливается бит ADC_Buf_Event регистра состояния и счетчик опять принимает значение из регистра Sample_Qnt. Для сброса бита ADC_Buf_Event необходимо записать в него 1

Модуль L 791 выставит прерывание, если бит ADC_Buf_Event =’1’ и бит ADC_Buf_Int_En регистра разрешения прерываний (Int_En_Rg) тоже равен ‘1’.

Таким образом, бит ADC_Buf_Event будет выставлен (и произойдет прерывание, если бит ADC_Buf_Int_En=’1’), когда в буфер АЦП на модуле L-791 будет записано количество отсчетов равное:

L= Sample_Qnt +1

Кроме того, тот же счетчик служит для останова канала АЦП. Если бит Auto_Stop_ADC=1, то одновременно с установкой бита ADC_Buf_Event будет сброшен бит ADC_En  и работа блока АЦП прекратится. Это позволяет организовать эффективную работу блока АЦП в режиме программного сбора данных.

Замечание 1: Биты ADC_Buf_Int_En и Auto_Stop_ADC работают независимо друг от друга.

### Счетчик слов, записанных в буфер АЦП в памяти PC

Для контроля количества данных переданных в буфер АЦП в памяти PC вводятся регистр ADC_Mst_Sample_Qnt.

- формат регистра ADC_Mst_Sample_Qnt

| № бита | Функциональное назначение | доступ |
| --- | --- | --- |
| 16-0 | Определяет кол-во слов записанных в PC из буфера АЦП, необходимых для генерирования прерывания | w |
| 31-17 | зарезервировано |  |

Специальный счетчик на модуле L-791 принимает значение регистра ADC_Mst_Sample_Qnt в момент обновления регистра ADC_Mst_Sample_Qnt или при достижении 0. Значение счетчика уменьшается на 1 каждый раз, когда в память PC записывается слово из буфера АЦП на модуле L791. При достижении счетчиком 0 устанавливается бит ADC_Mst_Event регистра состояния и счетчик опять принимает значение из регистра ADC_Mst_Sample_Qnt. Для сброса бита ADC_Mst_Event необходимо записать в него 1

Модуль L 791 выставит прерывание, если бит ADC_Mst_Event =’1’ и бит ADC_Mst_Int_En регистра разрешения прерываний (Int_En_Rg) также равен ‘1’.

Таким образом, бит ADC_Mst_Event будет выставлен (и произойдет прерывание, если бит ADC_Mst_Int_En=’1’), когда в память PC будет записано из буфера АЦП на модуле L791 количество отсчетов равное:

L= ADC_Mst_Sample_Qnt +1

Кроме того, тот же счетчик служит для останова режима Bus Master для канала АЦП. Если бит Auto_Stop_ADC_Mst =1, то одновременно с установкой бита ADC_Mst_Event будет сброшен бит ADC_ Master _En и передача данных из буфера АЦП на модуле L791 в память PC прекратится. Это позволяет задать строго определенное количество отсчетов, которое будет передано из модуля в память PC.

Замечание 1: Биты ADC_Mst_Int_En и Auto_Stop_ADC_Mst работают независимо друг от друга.

Замечание 2: Значение регистра ADC_Mst_Sample_Qnt не влияет на работу буфера АЦП на модуле L791 в соответствии с битами ADC_Depth. Например, если ADC_Depth=”111”, ADC_ Mst_Sample_Qnt = 5 и Auto_Stop_ADC_Mst =1, то в буфере АЦП на модуле L791 будет накоплено 128 отсчетов, затем будет инициирована передача данных в PC в режиме PCI Bus Master и после передачи 6 отсчетов, передача данных будет остановлена.

### Переполнение буфера АЦП

Модуль L-791 осуществляет автоматический контроль на переполнение буфера АЦП на модуле L791 в режиме работы Bus Master. Переполнение буфера АЦП на модуле L791 может возникнуть, если модуль L791 длительное время не получает управление и не может переписать данные из буфера АЦП на модуле L791 в буфер АЦП в памяти PC. О переполнении буфера АЦП свидетельствует установленный в 1 бит ADC_Ovf_Event регистра статуса. Сбросить бит ADC_Ovf_Event можно, записав в него 1.

В случае возникновения переполнения буфера АЦП следует пересмотреть конфигурацию компьютера и/или установленное на нем программное обеспечение. Необходимо учитывать, что большое количество активных устройств на шине PCI может помешать модуле L-791 вовремя передать данные, что приведет к переполнению буфера и потере данных АЦП. Кроме того, многие устройства, встроенные в материнскую модуль (контроллер жестких дисков, сетевой адаптер, звуковая карта и т.д.), также подключены к шине PCI. Также необходимо учитывать, что операционные системы Windows не являются системами реального времени, и время реакции на событие в этих системах может превышать десятки мс.

При работе АЦП на частоте близкой к максимальной (400 KHz), следует использовать следующие установки:

- режим PCI Bus Master включен, что позволяет модуле L-791 автоматически сбрасывать данные в память PC.

- ADC_Buf_Depth больше 3. В этом случае передача данных на шине PCI будет идти в пакетном режиме. Вообще, чем больше значение ADC_Buf_Depth, тем меньше накладных расходов на организацию передачи данных. Однако, при максимальном ADC_Buf_Depth запрос на передачу данных поступает только после того, как в буфере АЦП на модуле останется свободным 128 слов. В этом случае опять же может возникнуть переполнение буфера, если на шине PCI находится много активных устройств, каждое из которых передает большое количество данных

### Логический номер канала АЦП

На модульх серии L791 для управления работой АЦП при сборе данных с входных аналоговых каскадов вводится такой параметр, как 16-ти битный логический номер канала АЦП

Именно массив логических номеров каналов АЦП, образующих управляющую таблицу Control_Table, задает циклическую последовательность работы АЦП при сборе данных. В состав логического номера канала АЦП входят несколько важных параметров, задающих различные режимы функционирования модуля:

- физический номер аналогового канала;

- управление включением режима калибровки нуля, т.е. при этом вход каскада с программируемым коэффициентом усиления (PGA) просто заземляется;

- тип подключения входных каскадов - 16 дифференциальных входных аналоговых каналов или 32 входных канала с общей землёй;

- считывание данных с цифровых линий DI15 – DI0

- коэффициент усиления, т.е. для каждого канала можно установить свой индивидуальный коэффициент усиления.

- индивидуальный коэффициент деления частоты, (см. «Формат кадра отсчетов»)

- Формат логического номера канала.

| Номер бита | Обозначение | Функциональное назначение |
| --- | --- | --- |
| 5-0 | MA(5-0) | Номер физического канала |
| 8-6 | GS(2-0) | коэффициент усиления физического канала см. таблица. 22 |
| 13-9 | DIV | Индивидуальный коэффициент деления частоты(0-26) см. п. 5.3.11 |
| 15-14 |  | Зарезервировано |

- Номер физического канала

| МА(5) | МА(4-0) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | номер выбранного входа с общей землей (Х1->Вход 0, Х2-> Вход 1, …, Y1-> Вход 16, … , Y16-> Вход31). |  |  |
| 0 | МА(4) | MA(3-0) |  |
|  | 0 | номер выбранной дифференциальной пары входов. |  |
|  | 1 | MA(3) | MA(2-0)=XXX |
|  |  | 0 | Уровень сигнала на входе GND32 (смещение нуля) |
|  |  | 1 | Данные на цифровом входе D_IN |

### Формат данных буфера АЦП

Данные, считанные с АЦП, представляются в формате знакового целого двухбайтного числа от -8192 до 8191. Конкретное значение напряжения, соответствующее данному значению кода АЦП зависит от коэффициента усиления GS и корректировочных коэффициентов (см. п. 5.3.10).

Пример: При коэффициенте усиления GS=0 и номере канала МА=0, код –8192, считанный из АЦП будет означать, что на дифференциальном входе X0-Y0 установлено напряжение -10 В.

- Коэффициент усиления (биты GS0, GS1 и GS2)

| Бит GS2 | Бит GS1 | Бит GS0 | Усиление | Диапазон, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 5.0 |
| 0 | 1 | 0 | 4 | 2.5 |
| 0 | 1 | 1 | 8 | 1.25 |
| 1 | 0 | 0 | 16 | 0.625 |
| 1 | 0 | 1 | 32 | 0.312 |
| 1 | 1 | 0 | 64 | 0.156 |
| 1 | 1 | 1 | 128 | 0.078 |

Отсчеты, считанные с АЦП, помещаются в циклический буфер размером 256х32 (1 Кбайт) на модуле L791. Формат 32-х разрядного слова определяется следующим образом:

- Формат данных буфера АЦП.

| Номер бита | Обозначение | Функциональное назначение |
| --- | --- | --- |
| 15-0 | VAL(15-0) | Значение АЦП (-8192 - 8191) или канала цифрового ввода данных (DI15 – DI0) |
| 22-16 | N_Cn_Tbl(6-0) | номер канала. Соответствует адресу логического канала в таблице Control_Table |
| 23 |  | зарезервировано (равен 0) |
| 28-24 | CNT(4-0) | Циклический номер отсчета |
| 29 | Err_0 | 1 – Произошла ошибка при передаче данных на коммутатор аналоговых сигналов 0 – Нет ошибки |
| 30 | Err_1 | 1 – Произошла ошибка четности при приеме данных от АЦП или цифрового входа 0 – Нет ошибки |
| 31 | Err_2 | 1 – Произошла ошибка в структуре данных при приеме данных от АЦП/Цифрового входа 0 – Нет ошибки |

Циклический номер отсчета увеличивается на 1 каждый раз при записи отсчета конкретного канала в буфер АЦП на модуле L791.

При запрещении работы АЦП (бит ADC_En регистра управления установлен в 0) циклические номера отсчетов (CNT) для всех каналов остаются неизменными .Для сброса CNT всех каналов в 0, необходимо установить в 1 бит Clr_ADC_Cnt, одновременно этот бит сбрасывает в 0 указатель буфера АЦП на модуле L791 и указатель буфера АЦП в памяти PC

### Калибровочные коэффициенты АЦП

Схемотехника и использованные компоненты обеспечивают линейность передаточной характеристики АЦП модуля L-791. Однако, в виду отсутствия автоматической коррекции как внутри модуля так и в штатной dll-библиотеки, показания АЦП могут иметь некоторое смешение нуля и неточность в передаче масштаба. Работа по коррекции показаний возлагается на пользовательское приложение.

Для корректировки показаний АЦП/ЦАП можно воспользоваться собственными калибровочными коэффициентами и формулами или штатными коэффициентами.

Штатные коэффициенты вычисляются при наладке модуля на производстве и хранятся в системном ППЗУ модуля L-791.

Подробные инструкции по использованию калибровочных коэффициентов можно найти в Руководстве программиста [1].

### Формат кадра отсчетов

Во время работы АЦП, производится циклический опрос каналов АЦП, в соответствии с таблицей Control_Table (см. п. 5.3.8). Количество опрашиваемых каналов определяется регистром Control_Table_Length (см. таблица. 24) Порядок опроса каналов :
канал 0, канал 1, канал 2, … , канал (Control_Table_Length)

- Формат регистра Control_Table_Length

| Номер бита | Функциональное назначение |
| --- | --- |
| 6-0 | Значение (0 - 127) 0 – используется только 0-й логический канал, 127 – используются логические каналы с 0-го по 127-й |
| 15-7 | зарезервировано |

Временные параметры кадра для Control_Table_Length=4 (используются логические каналы с 0-го по 4-й) и логика работы АЦП приведены на следующем рисунке (описание логики работы см. ниже):

- Кадр отсчетов

где:

tАЦП – интервал запуска АЦП или межканальная задержка, определяется значением в ячейке Channel_Time (32 бита).

tАЦП=( Channel_Time+50)/Fq	[мкс]

Fq – частота задающего кварцевого генератора

минимальное значение tацп определяется техническими характеристиками АЦП и не может быть менее 2.5 мкс

i – фазовый сдвиг канала i относительно начала опроса

i  = tацп * i

i – логический номер канала

Tint_frm – межкадровый интервал. Время от фазового сдвига канала с номером равным Control_Table_Length до начала следующего кадра. Определяется значением в ячейке Int_Frame_Time (32 бита).

Tint_frm = (Int_Frame_Time+50)/Fq	 [мкс]

Fq – частота задающего кварцевого генератора

TFrm – временной интервал между соседними кадрами, определяется по формуле :

TFrm= ((Channel_Time+50)*(Control_Table_Length+1)+(Int_Frame_Time+50))/Fq  [мкс]

минимальное значение TFrm определяется техническими характеристиками АЦП и не может быть менее 2.5 мкс

- Формат регистра межкадрового интервала Int_Frame_Time

| Номер бита | Функциональное назначение |
| --- | --- |
| 31-0 | Значение (0 – 232-1) |

- Формат регистра Channel_Time

| Номер бита | Функциональное назначение |
| --- | --- |
| 31-0 | Значение (0-232-1) |

### Индивидуальный коэффициент деления частоты канала.

Особенностью модуля L-791 является использование коэффициентов деления частоты, индивидуальных для каждого канала.

- формат поля DIV ячейки таблицы Control_Table

| Номер бита | Обозначение | значение |
| --- | --- | --- |
| 13-9 | DIV | 0-26 допустимые значения 31-27 – зарезервировано |

Значение этого коэффициента определяется полем DIV ячейки таблицы Control_Table и равно

N=2DIV.

При этом время кадра отсчета и интервал запуска АЦП остаются неизменными (как определено переменными T int_frm и tАЦП ), однако в буфер АЦП будет заноситься каждый N-й отсчет (каждый второй для DIV=1, каждый четвертый для DIV=2 и т.д.).  При этом значение циклического счетчика отсчетов (поле CNT ячейки буфера АЦП) будет зависеть от количества отсчетов, реально занесенных в буфер АЦП.

Используя индивидуальный коэффициент деления частоты можно установить частоту опроса канала равную

fi=1TFrm∗2DIV=FQ((Channel_Time+50)∗(Control_Table_Length+1)+(Int_Frame_Time+50))∗2DIV

где:

fi – частота опроса АЦП для данного канала

Fq – частота опорного генератора на модуле L791 (20 MHz)

Channel_Time – значение ячейки Channel_Time на модуле L791

Int_Frame_Time – значение ячейки Int_Frame_Time на модуле L791

Control_Table_Length – значение ячейки Control_Table_Length на модуле L791

DIV – значение, определяемое битами DIV в логическом номере канала

Внимание. Значение поля DIV не должно превышать 26 !!!

Таким образом, при значениях:

Control_Table_Length =4 (используются каналы АЦП 0, 1, 2, 3 и 4)

Channel_Time= 0 (TАЦП=2.5 мкс)

IntFrame_Time= 0 (TFrm= 12.5 мкс)

DIV0=0
DIV1=4
DIV2=0
DIV3=1
DIV4=21

Получаем частоты опросов каналов:

канал 0 – f0=80 Кгц,

канал 1 – f1=5 Кгц,

канал 2 – f2=80 Кгц,

канал 3 – f3=40 Кгц,

канал 4 – f4=0.038 Гц

На Рис. 7 приведена работа АЦП для Control_Table_Length=4 (используются логические каналы с 0-го по 4-й) и индивидуальных коэффициентов деления:

DIV0=0

DIV1=4

DIV2=0

DIV3=1

DIV4=21

В момент времени T0 происходит начальный запуск АЦП, в соответствии с выбранным режимом синхронизации (см п. 5.3.13, в данном примере используется режим внутреннего запуска и непрерывного сбора данных) В момент начального запуска происходит последовательный опрос всех выбранных каналов. По истечении времени ТFrm вновь происходит опрос каналов, однако при этом уже учитываются индивидуальные коэффициенты деления DIVi , в соответствии с этими коэффициентами в момент T1 опрашиваются только каналы 0 и 2, в момент T2 – каналы 0, 2 и 3. Опрос канала 1 в следующий раз произойдет только в момент T16 а канала 4 –в момент T2097152

### Синхронизация

На модуле L-791 предусмотрены следующие режимы синхронизации:

- Внутренняя синхронизация (программное управление)

- Внешняя синхронизация по заднему фронту (переход из 1 в 0) сигнала Sync

  - Запуск непрерывной работы канала АЦП по фронту внешнего сигнала

  - Запуск покадровой работы канала АЦП по фронту внешнего сигнала

Для реализации всех перечисленных условий вводится управляющее слово Sync_Control:

Регистр Sync_Control находится в регистре управления Control, биты 15-8.

- Формат Sync_Control.

| Номер бита | Обозначение | Функциональное назначение |
| --- | --- | --- |
| 9-8 | Sync_Mode | Режим сбора данных 0x – Внутренняя синхронизация 10 – Внешняя синхронизация, однократный запуск 11 – Внешняя синхронизация, покадровый сбор данных |

При использовании внутренней синхронизации (Sync_Mode=0х) запуск АЦП происходит, как только в регистр Control платs L791 будет записано управляющее слово с битом ADC_En=1 (биты Sync_Mode=00 устанавливаются заранее).

При использовании внешней синхронизации (Sync_Mode=1x) запуск АЦП происходит по изменению состояния внешней линии Sync из 1 в 0. Вход синхронизации Sync расположен в одном разъеме с аналоговыми входами. Для уверенного запуска АЦП необходимо чтобы сигнал на входе синхронизации сохранял свое значение после изменения не менее 50 нс.

В режиме однократного запуска (Sync_Mode=”10”) блок АЦП после установки ADC_En=1 будет ожидать перехода из 1 в 0 на входе синхронизации, после чего осуществляется непрерывный сбор данных пока ADC_En=1.

В режиме покадрового сбора (Sync_Mode=”11”) блок АЦП после установки ADC_En=1 будет ожидать перехода из 1 в 0 на входе синхронизации, после чего осуществляет сбор кадра в соответствии с значениями регистра Control_Table_Length и затем снова переходит в режим ожидания.

## ЦАП

### Регистры, определяющие режимы работы ЦАП

- регистры ЦАП

| адрес | переменная | размер | Назначение | доступ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 400-5FC | DAC_buffer | 32 | Буфер отсчетов ЦАП(128х32) | w |
| A00-BFC | DAC_Page_Desc | 32 | блок дескрипторов страниц ЦАП(128х32) | w |
| F84 | DAC_PCI_Count | 32 | циклический счетчик позиции буфера ЦАП в памяти PC | r |
| F88 | DAC_Time | 32 | Таймер ЦАП | r/w |
| F94 | DAC_Buf_Adr | 8 | текущий адрес записи буфера АЦП | r |
| FF8 | Status | 8 | регистр состояния | r/w |
| FFC | Control | 8 | регистр управления | r/w |

Данные, поступающие в ЦАП, предварительно загружаются в буфер ЦАП, находящийся на модуле L-791. Размер буфера 128х32.

Данные в буфер можно загрузить непосредственно, используя область памяти модуля L-791 со смещением 0х400-0х5FC, или они  могут подгружаться в буфер автоматически из буфера ЦАП в памяти PC размером 512 Кбайт, используя режим Bus Master шины PCI (бит DAC_Mst_En=1).

В случае автоматической загрузки буфера ЦАП, данные в него поступают из области памяти PC, определяемой дескриптором страниц ЦАП. Формат дескриптора страниц ЦАП аналогичен формату дескриптора страниц АЦП (см. п. 5.3.3) Автоматическая загрузка инициируется после того, как на ЦАП будет выдано 64 отсчета на каждый канал (половина буфера).

Текущее положение указателя буфера ЦАП на модуле L791 можно проконтролировать, считывая данные из ячейки по адресу DAC_Buf_Adr.

- Формат DAC_Buf_Adr

| № бита | Функциональное назначение | доступ |
| --- | --- | --- |
| 6-0 | текущее положение указателя буфера ЦАП на модуле L-791 | только чтение |
| 31-7 | зарезервировано (всегда 0) |  |

Текущее положение указателя буфера ЦАП в памяти PC можно проконтролировать, считывая данные из ячейки по адресу DAC_PCI_Count.

- Формат DAC_PCI_Count

| № бита | Функциональное назначение | доступ |
| --- | --- | --- |
| 9-0 | текущее положение указателя буфера PC внутри страницы в словах (одно слово – 4 байта). | только чтение |
| 16-10 | номер страницы |  |
| 31-17 | зарезервировано (всегда 0) |  |

### Таймер ЦАП

DAC_Time – регистр устанавливающий частоту обновления ЦАП.

- Формат регистра DAC_Time

| Номер бита | Функциональное назначение |
| --- | --- |
| 23-0 | Значение (0-16777215) |
| 31-24 | зарезервировано |

fцап= Fq/(DAC_Time+1) [MHz]

Fq- частота синхронизации (20 Мгц)

Для частоты Fq 20 Мгц минимальное значение fцап =1.192 Гц.

Максимальное значение fцап определяется техническими характеристиками ЦАП и равно 125 Кгц

Максимальная частота обновления ЦАП не должна превышать 125 Кгц, следовательно, при частоте синхронизации 20Мгц, DAC_Time нельзя устанавливать менее159. В противном случае нормальная работа ЦАП не гарантируется.

### Данные ЦАП

- Формат слова буфера ЦАП.

| № бита | Обозначение | Функциональное назначение |
| --- | --- | --- |
| 11-0 | DAC_1_Val | 12ти битный код ЦАП канал 1 (см. *) |
| 12 | DAC_1_Sample_En | разрешает вывод отсчета на ЦАП |
| 15-13 |  | Зарезервировано |
| 27-16 | DAC_2_Val | 12ти битный код ЦАП канал 2 (см. *) |
| 28 | DAC_2_Sample_En | разрешает вывод отсчета на ЦАП |
| 29 |  | зарезервировано |
| 30 | Stop_DAC | 1 – останавливает работу ЦАП, сбрасывает бит DAC_En регистра управления |
| 31 | Set_DAC_Usr_Event | 1 – устанавливает бит DAC_Usr_Event регистра состояния |

* – Для представления отсчетов ЦАП используется дополнительный код. Значение 000 соответствует выходному значению 0В, значение 0x7FF – +5В, 0x800 – -5В

## Калибровочные коэффициенты ЦАП

Схемотехника и использованные компоненты обеспечивают линейность передаточной характеристики ЦАП модуля. Однако, в виду отсутствия автоматической коррекции как внутри модуля так и в штатной dll-библиотеки, показания ЦАП могут иметь некоторое смешение нуля и неточность в передаче масштаба. Работа по коррекции показаний возлагается на пользовательское приложение.

Для корректировки показаний ЦАП можно воспользоваться собственными калибровочными коэффициентами и формулами или штатными коэффициентами.

Штатные коэффициенты вычисляются при наладке модуля на производстве и хранятся в системном ППЗУ модуля.

Подробные инструкции по использованию калибровочных коэффициентов можно найти в Руководстве программиста [1].

### Управление работой ЦАП

Управление ЦАП осуществляется битами DAC_En, DAC_Mst_En, Clr_DAC_Cnt регистра управления (Control), а также флагами DAC_1_Sample_En, DAC_2_Sample_En, Stop_DAC и Set_DAC_Int, поступающими вместе с отсчетами ЦАП

При DAC_En = 1 блок ЦАП (см. Рис. 2) считывает данные из буфера ЦАП на модуле L791 и передает их в м/с ЦАП, каждый раз, когда счетчик таймера ЦАП досчитает до 0. Текущее значение адреса буфера ЦАП на модуле L-791 можно прочитать из ячейки DAC_Buf_Adr. Значение DAC_Val  будет выведено в ЦАП только если установлен в 1 соответствующий бит DAC_Sample_En. В противном случае данный отсчет игнорируется, и сигнал на соответствующем выходе ЦАП не изменяется. Это позволяет индивидуально управлять каждым из каналов ЦАП и, кроме того, прореживать частоту вывода отсчетов ЦАП для каждого канала.

При DAC_Mst_En=’1’ происходит автоматическое заполнение буфера данными из буфера ЦАП в памяти PC. Обмен данными происходит аналогично обмену данными с буфером АЦП (см. п. 5.3.3) Обмен данными инициируется при прочтении из буфера ЦАП на модуле L-791 64-x слов (1/2 буфера) или при первоначальной установке бита DAC_En в 1.

При DAC_Mst_En=’0’ можно заполнять буфер ЦАП, непосредственно записывая данные по адресам DAC_Buffer.

При установке бита DAC_En в 0 значения адресов для буфера ЦАП на модуле L-791 и буфера ЦАП в памяти PC сохраняют свои значения. Для сброса адресов буферов ЦАП в 0 служит бит Clr_DAC_Cnt регистра управления. Счетчики адресов будут сброшены до тех пор, пока Clr_DAC_Cnt=’1’. Для нормальной работы ЦАП необходимо установить Clr_DAC_Cnt в ’0’

Флаги Stop_DAC и Set_DAC_Int воздействуют на модуль L-791 в момент, когда отсчеты ЦАП поступают из буфера ЦАП на модуле L-791 непосредственно на ЦАП.

Если блок ЦАП считывает из буфера ЦАП на модуле L-791 отсчет с установленным в 1 битом Stop_DAC, то этот отсчет передается на ЦАП а затем бит DAC_En сбрасывается и работа блока ЦАП останавливается.

Если блок ЦАП считывает из буфера ЦАП на модуле L-791 отсчет с установленным в 1 битом Set_DAC_Usr_Event, то этот отсчет передается на ЦАП, а затем устанавливается в 1 бит DAC_Usr_Event регистра состояния (Status). Если в этот момент бит DAC_Usr_Int_En регистра разрешения прерываний (Int_En_Rg) установлен в 1 и бит Int_En регистра разрешения прерываний установлен в 1, то модуль L-791 сгенерирует прерывание. Сбросить флаг DAC_Usr_Event в регистре состояния можно, записав в него 1.

Таким образом, с помощью флага Set_DAC_Int можно проинформировать программу пользователя, что в ЦАП поступило определенное количество отсчетов и необходимо подгрузить буфер ЦАП в памяти PC (в случае автоматической загрузки с использованием Bus Master) или буфер ЦАП на модуле L-791 (в случае программной загрузки буфера ЦАП на модуле L-791). С помощью флага Stop_DAC можно остановить ЦАП в строго определенный момент, когда на ЦАП поступило необходимое количество отсчетов.

### Опустошение буфера ЦАП

Модуль L-791 осуществляет автоматический контроль опустошения буфера ЦАП на модуле L791 в режиме работы Bus Master. Опустошение буфера ЦАП на модуле L791 может возникнуть, если модуль L-791 длительное время не получает управление и не может переписать данные из буфера ЦАП в памяти PC в буфер ЦАП на модуле L-791. Об опустошении буфера ЦАП свидетельствует установленный в 1 бит DAC_Unf_Event регистра статуса. Сбросить бит DAC_Unf_Event можно, записав в него 1.

В случае возникновения опустошения буфера ЦАП следует пересмотреть конфигурацию компьютера установленное на нем программное обеспечение (подробнее см. п. 5.3.7).

## Доступ к EPROM

На модульх L-791 установлена микросхема энергонезависимой памяти (EPROM) AT45DB011 фирмы Atmel. Данные из этой памяти используются для инициализации ПЛИС Altera в момент включения питания и для хранения пользовательской информации (идентификатор модуля, серийный номер, различные коэффициенты и.д.). Размер EPROM на модуле L-791 – 128 Кбайт. При этом младшие 64 Кбайта необходимы для загрузки FPGA, старшие 64 Кбайта могут использоваться для пользовательского ППЗУ. Формат пользовательского ППЗУ определен в п. 5.6.5.

Для обращения к EPROM в ПЛИС Altera модуля L-791 введен блок доступа к EPROM (см. Рис. 2). Для доступа к EPROM предназначены регистры EPROM_Adr, EPROM_Data, а также биты EPROM_Cmd, EPROM_Start, EPROM_WR_En регистра управления и бит EPROM_Busy слова состояния

### Краткое описание EPROM

Внутри микросхемы EPROM данные организованы в страницы по 264 байта (256+8). Всего таких страниц для данной м/с 512, из них пользователю отведено 256. Запись данных может происходить только постранично. Внутри м/с EPROM имеются буфер для временного хранения данных. Размер буфера равен размеру страницы. Для записи данных в EPROM, данные сначала накапливаются в буфере по команде «Запись данных в буфер», а затем копируются из буфера в основную память EPROM по команде «Запись данных из буфера в основную память». Для более подробной информации по устройству м/с AT45DB011 смотри Datasheet (www.atmel.com).

Время выполнения записи страницы данных из буфера EPROM в основную память EPROM определяется параметрами м/с и может занимать до 20 мс. Во время выполнения этой операции выполнение других операций с EPROM невозможно. Чтобы определить момент завершения команды «Запись данных из буфера в основную память», вводится команда «читать статус», которая позволяет прочитать регистр статуса EPROM. Данные регистра статуса отображаются в ячейке EPROM_Dat.

- формат слова статуса EPROM

| Номер бита | название | Функциональное назначение |
| --- | --- | --- |
| 31-8 |  | зарезервировано (равно 0) |
| 7 | RDY | 1 – EPROM готова принять следующую команду 0 – EPROM занята |
| 6 | COMP | не используется при работе EPROM в составе модуля L791 |
| 5-3 | идентификатор | =”001” для данной м/с EPROM (AT45DB011) |
| 2-0 |  | зарезервировано (значение не определено) |

Для адресации во время доступа к данным EPROM используется регистр EPROM_Adr

- формат регистра EPROM_Adr

| Номер бита | Функциональное назначение | доступ |
| --- | --- | --- |
| 8-0 | Адрес байта в странице (буфере) | только запись |
| 16-9 | Адрес страницы пользовательской области EPROM |  |
| 31-18 | зарезервировано |  |

Замечание: Во время выполнения операции «Запись данных в буфер» биты адреса страницы не используются (игнорируются). Во время выполнения операции «Запись данных из буфера в основную память» биты адреса байта не используются (игнорируются).

Байт данных во время обращения к EPROM находится в ячейке EPROM_Dat

- формат регистра EPROM_Dat

| Номер бита | Функциональное назначение | доступ |
| --- | --- | --- |
| 7-0 | байт данных | запись/ чтение |
| 31-18 | зарезервировано |  |

### Команды EPROM

Для доступа к данным, находящимся в EPROM, используются 4 команды, устанавливаемые с помощью битов 25-24(EPROM_Cmd) и 26 (EPROM_Start) регистра управления (Control). Биты 25-24(EPROM_Cmd) запоминаются и команда запускается на исполнение во время записи в регистр управления, если бит EPROM_Busy регистра состояния равен 0 во время записи команды.

Команда и данные передаются в/из EPROM по последовательному интерфейсу, что может занять значительное время.(150 мкс для команды «читать данные»). Во время записи команды в EPROM бит EPROM_Busy регистра состояния равен 1. Запись новой команды в регистр управления в этот момент невозможна.

Для доступа к EPROM реализованы следующие команды:

- команды EPROM_Cmd

| Код | Команда | Описание |
| --- | --- | --- |
| 00 | читать регистр состояния EPROM | После выполнения команды (EPROM_Busy=0) в ячейке EPROM_Dat находится значение регистра состояния EPROM |
| 01 | читать данные EPROM | После выполнения команды (EPROM_Busy=0) в ячейке EPROM_Dat находится значение байта памяти EPROM по адресу EPROM_Adr |
| 10 | записать данные в буфер EPROM | Байт данных из регистра EPROM_Dat записывается в буфер EPROM по адресу, определяемому битами «Адрес байта» в регистре EPROM_Adr |
| 11 | записать страницу данных из буфера EPROM в память EPROM | Страница данных из буфера EPROM записываются в память EPROM по адресу определяемому битами «Адрес страницы» в регистре EPROM_Adr |

### Чтение данных из EPROM

Чтение данных из EPROM осуществляется побайтно по следующему алгоритму :

      - Чтение бита EPROM_Busy регистра состояния
1 – выполняется предыдущая команда, переход к 1
0 – готовность принять следующую команду, переход к 2

      - Запись адреса EPROM в регистр EPROM_Adr

      - Запись команды «читать данные EPROM» в регистр управления.
EPROM_Cmd=”01”

      - EPROM_Start=’1’

      - Опрос бита EPROM_Busy регистра состояния 
1 – данные не готовы, переход к 5
0 – данные из EPROM считаны, переход к. 5

      - Чтение данных из ячейки EPROM_Dat.

### Запись данных в EPROM

Запись данных в EPROM может происходить при изменении пользовательской информации (изменение корректирующих коэффициентов при рекалибровке и т.д.). В любом случае необходимо быть крайне внимательным при изменении данных в EPROM, неправильная запись данных в EPROM может привести к неверной работе модуля L-791. Для дополнительной блокировки записи в EPROM служит бит EPROM_WR_En слова управления. Выполнение команды «записать страницу данных из буфера EPROM в память EPROM» возможно только когда этот бит установлен в 1.

Запись данных в EPROM осуществляется  по следующему алгоритму :

- Чтение бита EPROM_Busy регистра состояния
1 – выполняется предыдущая команда, переход к 1
0 – готовность принять следующую команду, переход к 2

- Запись страницы данных в буфер EPROM:

  - Запись адреса байта в регистр EPROM_Adr

  - Запись байта данных в регистр EPROM_Dat

  - Запись команды «записать данные в буфер EPROM» в регистр управления.
EPROM_Cmd=”10”

  - Set_EPROM_Cmd=’1’

  - Опрос бита EPROM_Busy регистра состояния
1 – данные не готовы, переход к 2.5
0 – данные в EPROM записаны, переход к. 2.6

  - Записана вся страница
да – переход к 3
нет – переход к 2.1

- запись страницы данных из буфера EPROM в память EPROM

  - Запись команды «записать страницу данных из буфера EPROM в память EPROM» в регистр управления.
EPROM_Cmd=”11”

  - Set_EPROM_Cmd=’1’

  - Опрос бита EPROM_Busy регистра состояния
1 – данные не готовы, переход к 3.3
0 – команда принята EPROM на исполнение, переход к. 4

- ожидание выполнения команды «записать страницу данных из буфера EPROM в память EPROM»

  - Запись команды «читать регистр состояния EPROM» в регистр управления.
EPROM_Cmd=”00”

  - Set_EPROM_Cmd=’1’

  - Опрос бита EPROM_Busy регистра состояния
1 – данные не готовы, переход к 4.3
0 – команда принята EPROM на исполнение, переход к. 4.4

  - чтение регистра EPROM_Dat

бит 7 (RDY) = 0 команда «записать страницу» данных выполняется , переход к 4.1
бит 7 (RDY) = 1 команда «записать страницу данных» выполнена, конец алгоритма

### Формат пользовательской части EPROM.

Формат пользовательской части EPROM : номер и тип модуля, расположение и формат калибровочных коэффициентов и т. д. подробно описан в руководстве программиста [1].

## Цифровой канал ввода/вывода

### Асинхронный ввод/вывод

Асинхронный ввод/вывод цифровых данных реализуется с помощью одной ячейки DIG_IO, при этом используются только младшие 16 бит (при чтении в старших битах ‘0’).

- Формат регистра DIG_IO

| № бита | Функциональное назначение |
| --- | --- |
| 15-0 | При чтении принимает значение линий DI15-DI0 соответственно При записи защелкивает данные на линиях DO15-DO0 соответственно |
| 31-16 | Зарезервировано |

Момент изменения данных на линиях DO15-DO0 наступает через 4 – 12,8  мкс с момента цикла записи на шине PCI.

Задержка данных при чтении линий DI15-DI0 от защелкивания во внутреннем регистре модуля L-791до выдачи данных на шину PCI составляет от 4.5 до 10 мкс

Бит DO_En регистра управления и джампер J1 на модуле L791 управляют состоянием выходов DO15-DO0. Если джампер установлен в положение 1-2, то разрешается программное управление при помощи бита DO_En регистра управления. Если джампер установлен в положение 2-3, то на выходах DO15-DO0 всегда будет присутствовать значение, записанное в регистр DIG_IO или 0x0000 после включения питания. Если выводы джампера не замкнуты, выходы DO15-DO0 всегда будут находиться в ‘Z’ состоянии. Если разрешено программное управление то, при DO_En=0,  все выводы находятся в ‘Z’ состоянии, при DO_En=1 на выводах DO15-DO0 соответствующие данные (см. п. 2.4)

### Синхронный ввод данных

Существует возможность синхронно считывать значения входов DI15- DI0 вместе со сбором данных АЦП. При этом данные канала цифрового ввода записываются  в буфер АЦП вместе с отсчетами АЦП. Для этого необходимо включить в таблицу Control_Table канал с логическим номером MA=0x18–0x1F. По этому каналу в буфер АЦП будут заноситься данные, снимаемые с входов DI15-DI0. Значение поля GS канала в этом роли не играет. Поле DIV номера канала действует, как описано выше (см. п. 5.3.12). В этом случае ввод цифровых данных оказывается привязан к кадру отсчетов (см. п. 5.3.11).

Пример: Воспользовавшись Рис. 7  и примером в конце параграфа 5.3.11, можем предположить что логический канал 2 связан с цифровым входом (МА=0x18). Индивидуальный коэффициент деления частоты для логического канала 2 равен 1. В этом случае в каждом кадре будут регистрироваться цифровые данные со входов DI15-DI0. Защелкивание данных c этих линий на внутренний регистр модуля L-791 будет происходить с частотой 80 кГц в моменты времени:

Ti+5 мкс

где Ti – начало i кадра

Такая особенность позволяет снимать цифровые данные синхронно с данными, принимаемыми от АЦП, и организовать, например, временные метки, разграничивающие аналоговые данные или опрос цифровых линий в строго определенные моменты. Кроме того, скорость сбора цифровых данных, поступающих в PC вместе с кадром отсчета, выше, чем скорость циклического чтения регистра DIG_IO, поскольку в первом случае данные передаются в PC с использованием PCI Bus  Master.

Замечание Если период кадра TFrame  10 мкс, то обновление данных в регистре DIG_IO будет происходить чаще, чем фиксироваться в момент записи цифровых данных в кадр.

## Контроль источника питания L-791

Для питания гальваноразвязанной части L-791 на модуле введен вторичный стабилизированный источник питания (не показан на Рис. 2). Кроме того, напряжение с этого источника питания подается на разъем Digital I/O и может использоваться для питания внешних устройств. Характеристики источника питания можно посмотреть в п. 4.5 Источник питания на модуле L-791 автоматически защищен от перегрузок. При срабатывании защиты (например, из-за превышения требований по току на выходах +15, -15, +5 разъема Digital I/O) Устанавливается в 1 бит Pwr_Ovr_Event регистра состояния (Status). Если при этом бит Pwr_Ovr_Int_En регистра разрешения прерываний (Int_En_Rg) установлен в 1 и бит Int_En регистра разрешения прерываний установлен в 1, то модуль L-791 сгенерирует прерывание. Сбросить бит Pwr_Ovr_Event можно записав в него 1.

Замечание. Защита источника питания отключается автоматически, когда исчезают условия для ее срабатывания. Для отключения защиты сброс бита Pwr_Ovr_Event регистра статуса не требуется.

## Прерывания

Все биты событий в регистре состояния (биты ADC_Mst_Event, ADC_Ovf_Event, ADC_Buf_Event, DAC_Usr_Event, DAC_Ufl_Event, Pwr_Ovr_Event см. таблица. 10) могут вызывать прерывание от модуля L-791.

Для управления прерываниями вводятся регистр разрешения прерываний. Формат регистра смотри таблица. 11

Бит 31 (INT_En) регистра разрешения прерываний служит для общего разрешения прерываний. Чтобы разрешить прерывания от модуля L791 необходимо установить этот  бит в 1

Прерывание возникает, если установлен один из битов ADC_Mst_Event, ADC_Ovf_Event, ADC_Buf_Event, DAC_Usr_Event, DAC_Ufl_Event, Pwr_Ovr_Event регистра состояния и, кроме того, установлены в 1 соответствующие биты в регистре разрешения прерываний

В этом случае выставляется 1 в бите Int регистра состояния, и линия INTA шины PCI переводится в низкий уровень. После получения управления обработчиком прерываний, источник прерываний необходимо сбросить, для чего необходимо записать 1 в соответствующий бит ADC_Mst_Event, ADC_Ovf_Event, ADC_Buf_Event, DAC_Usr_Event, DAC_Ufl_Event, Pwr_Ovr_Event регистра состояний или запретить прерывания от выбранного источника сбросом в 0 соответствующего бита разрешения прерывания или сбросом в 0 бита Int_En регистра разрешения прерываний.

# Приложение А Спецификации

Данное приложение представляет собой перечень характеристик модуля L-791, приводимых при температуре 20°C и нормальном атмосферном давлении; прочие условия внешней среды оговариваются особо. Если модуль L-791 находился в предельных климатических условиях, то перед включением его необходимо выдержать в нормальных условиях не менее 3 часов.

Для обеспечения заявленных точностных характеристик измерительная система должна быть прогрета в течение 15 мин.

Внимание: При работе с модулем L-791 необходимо выполнять общие правила работы с электрическими приборами

В приводимых ниже спецификациях указаны основные параметры L-791 по назначению для рабочего режима работы. Предельные характеристики модуля L-791, а также дополнительные характеристики сигнальных линий приводятся в главе 4.4.

## Аналого-цифровой преобразователь (АЦП)

На модульх установлен один АЦП, на вход которого при помощи коммутаторов может быть подан сигнал с одного из 16 или 32 аналоговых каналов с внешнего разъема.

- Характеристики АЦП

| Тип модуля | L-791 |  |
| --- | --- | --- |
| Количество каналов | 16 дифференциальных или 32 с общей землей |  |
| Разрядность АЦП Разрядность, рассчитанная по отношению сигнал/(шум на заземленном входе) при частоте АЦП 400 кГц | диапазон (В) | разрядность (бит) |
|  | 10 | 13.8 |
|  | 5 | 13.8 |
|  | 2.5 | 13.8 |
|  | 1.25 | 13.8 |
|  | 0.625 | 13.5 |
|  | 0.3125 | 13.5 |
|  | 0.156 | 13 |
|  | 0.078 | 13 |
| Разрядность, рассчитанная по отношению сигнал/(шум + гармоники) полученная при оцифровке синусоидального сигнала частотой 10 Кгц с амплитудой 4.9В при частоте запуска АЦП 400 КГц |  |  |
| Время преобразования | 2.5мкс |  |
| Входное сопротивление при одноканальном вводе | >> 1Мом |  |
| Диапазон входного сигнала | 10В, 5В, 2.5В, 1.25В, 0.625В, 0.3125В, 0.156В 0.078В |  |
| Максимальная частота преобразования АЦП | 400 Кгц |  |
| Защита входов |  |  |
| Интегральная нелинейность преобразования | макс. 1.5 МЗР |  |
| Дифференциальная нелинейность преобразования | макс. -1 до +1.5 МЗР |  |
| Отсутствие пропуска кодов | Гарантировано 14 бит |  |
| Время установления аналогового тракта при максимальном перепаде напряжения (временные параметры приведены для точности установления аналогового тракта 0.01%) |  |  |
| Межканальное прохождение на частоте сигнала 10 Кгц при коэффициенте усиления ‘1’ и макс. частоте запуска АЦП |  |  |
| Смещение нуля без калибровки |  |  |

## Межканальное прохождение

Типичные значения межканального прохождения синусоидального сигнала 1 кГц в зависимости от диапазона, частоты запуска АЦП и внутреннего сопротивлении источников сигналов 50 Ом приведены в таблице:

| Частота преобразования АЦП, кГц | Время опроса канала, мкс | Сопротивление источника сигнала | Межканальное прохождение (типичные значения), синусоидальный сигнал 1кГц |
| --- | --- | --- | --- |

## Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП)

На модульх может быть установлена микросхема двухканального 12ти битного ЦАП.

- Характеристики ЦАП

| Количество каналов | 2 |
| --- | --- |
| Разрядность | 12 бит |
| Максимальная частота преобразования | 125 Кгц |
| Время установления | 8 мкс |
| Выходной диапазон | 5В |

## Цифровые входы и выходы

На модуле имеются цифровые входные и выходные линии ТТЛ уровня, которые могут быть использованы для управления внешними устройствами и т.д.

- Характеристики канала цифрового ввода/вывода

| Входной порт | 16 бит КМОП, серия НСТ |
| --- | --- |
| Выходной порт | 16 бит КМОП, серия НСТ |
| Напряжение низкого уровня | мин 0 В, макс 0.4 В |
| Напряжение высокого уровня | мин 2.4 В, макс 5.0 В |
| Входной ток | 10 А |
| Спектральные характеристики выходного сигнала ЦАП | не нормированы |

## Выходы питания

Смотри п. 4.5

## Характеристики гальваноразвязки

| Напряжение гальваноразвязки | 1000 В |
| --- | --- |
| Максимальная скорость нарастания напряжения между гальваноразвязанными цепями общего провода | не более 20 КВ/мкс |

## Условия окружающей среды

Модуль L-791 предназначена для использования в условиях закрытых помещений в соответствии c требованиями ГОСТ 22261 (группа 1). Модуль (в составе PC) может располагаться в любом помещении, либо полевых условиях (при условии того, что изделие не подвергается резким ударам и воздействию атмосферных осадков), обеспечивающих рабочие условия применения. Модуль не должна располагаться вблизи источников сильных электромагнитных помех, а также в помещениях, насыщенных взрывоопасными и едкими химическими соединениями.

- Условия окружающей среды

|  | Температура окружающего воздуха | Относительная влажность воздуха | Атмосферное давление | Прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормальные условия | +20 ± 5°C | 30... 80% | 630...800 мм рт. ст. |  |
| Рабочие условия | +5...+40°C | До 90% при температуре +25°C |  |  |
| Условия хранения | +5...+40°C | До 80% при температуре +25°C без конденсации влаги |  | Отсутствие в воздухе пыли, паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию |
| Условия транспортировки | −20...+60°C | Не более 95% при температуре +25°C |  | Все виды транспорта при условии защиты отпрямого попадания атмосферных осадков |

# Литература

[I]	Чаузов П. С. L-791. Руководство программиста. - М.: L-Card, 2003 (Поставляется в электронном виде)

[2] Гарманов А. В. Решение вопросов электросовместимости и помехозащиты при подключении измерительных приборов на примере продукции фирмы L-Card. - М.: L-Card, 2002

[3] Шевкопляс Б. В. Микропроцессорные структуры. Инженерные решения, гл. 4. - М.: Радио, 1990

[4] National Semiconductor. A Practical Guide To Cable Selection. - Application Note 916

[5] National Instruments. Field Wiring and Noise Considerations for Analog Signals. -Application Note 25

[6] National Instruments. Signal Conditioning Fundamentals for PC-Based Data Acquisition Systems. - Application Note 48

[7] PCI Local Bus Specification. - Rev. 2.1

[8] Фролов А. В. Б-ка системного программиста. Программирование модемов, т. 4. - М.: Диалог-МИФИ, 1994

[9] Денисенко В., Халявко А. Защита от помех датчиков и соединительных проводов систем промышленной автоматизации. - М.: Журнал СТА, 1/2001, стр. 68-75

[10] Клаасон К. Б. Основы измерений. Электронные методы и приборы в измерительной технике. - М.: Постмаркет, 2000

[II]	Харт Х. Введение в измерительную технику. - М.: Мир, 1999

[12] Ред.- Новицкий П. В. Электрические измерения неэлектрических величин. - Ленинград: Энергия, 1975

[13] Тиль Р. Электрические измерения неэлектрических величин. - М.: Энергоатомиздат, 1987

[14] Олссон Г., Пиани Д. Цифровые системы автоматизации и управления. - Санкт-Петербург, 2001

[15] Фролов А. В., Фролов Г.В. Б-ка системного программиста, т. 26. Программирование для Windows-NT. - М.: Диалог МИФИ, 1996

[16] Гордеев А. В., Молчанов А. Ю. Системное программное обеспечение. - Санкт-Петербург, 2001

[17] Джонс М. Х. Электроника - практический курс. - М.: Постмаркет, 2000

[18] Сергиенко А. Б. Цифровая обработка сигналов. Санкт-Петербург, 2002

[19] National Instruments. Data Acquisition Specifications - a Glossary, by R. House. -Application Note 092

# Оглавление

1.	Общее знакомство.	4

1.1.	Соглашения, принятые в руководстве	4

1.2.	Назначение устройства.	4

1.3.	Комплектация изделия	5

1.3.1.	Базовый комплект	5

1.3.2.	Опциональное и дополнительное оборудование	5

1.4.	Программное обеспечение.	6

2.	Инсталляция и настройка	7

2.1.	Требования к PC.	7

2.2.	Порядок установки модуля в компьютер и первого включения.	7

2.3.	Повторное включение компьютера	7

2.4.	Конфигурация устройства.	8

2.5.	Установка программного обеспечения.	9

2.6.	Обновление прошивки ПЛИС	9

3.	Описание аппаратной части.	10

3.1.	Основные отличия от серии L78x	11

3.2.	Идентификация модуля L791 на шине PCI.	11

3.3.	Принцип работы.	13

3.3.1.	PCI контроллер	13

3.3.2.	Блок формирования кадра АЦП	13

3.3.3.	Блок сбора данных АЦП	14

3.3.4.	Блок ЦАП	14

3.3.5.	Блок Bus Master	15

3.3.6.	Блок прерываний	15

3.3.7.	Блок доступа к EPROM	15

4.	Подключение сигналов	16

4.1.	Общие сведения	16

4.2.	О правильном использовании цепей GND и AGND	16

4.3.	Внешние разъемы.	17

4.3.1.	Разъем  “ANALOG I/O”. Тип разъема DRB-37M.	17

4.3.2.	Разъем  “DIGITAL  I/O”.	19

4.4.	Характеристики входов и выходов сигнальных линий	20

4.4.1.	Рабочий режим	21

4.4.2.	Отключенный режим	22

4.5.	Характеристики выходов внешнего питания	22

4.6.	Схемы подключения входных аналоговых сигналов	22

5.	Низкоуровневый доступ	25

5.1.	Распределение памяти модуля L-791	25

5.2.	Регистры	27

5.3.	АЦП	31

5.3.1.	Регистры, определяющие режимы работы АЦП	31

5.3.2.	Краткое описание блока АЦП модуля L791	32

5.3.3.	Работа в режиме PCI Bus Master	33

5.3.4.	Блок дескрипторов страниц	34

5.3.5.	Счетчик слов, записанных в буфер АЦП на модуле L791	35

5.3.6.	Счетчик слов, записанных в буфер АЦП в памяти PC	36

5.3.7.	Переполнение буфера АЦП	37

5.3.8.	Логический номер канала АЦП	37

5.3.9.	Формат данных буфера АЦП	40

5.3.10.	Калибровочные коэффициенты АЦП	42

5.3.11.	Формат кадра отсчетов	43

5.3.12.	Индивидуальный коэффициент деления частоты канала.	44

5.3.13.	Синхронизация	47

5.4.	ЦАП	48

5.4.1.	Регистры, определяющие режимы работы ЦАП	48

5.4.2.	Таймер ЦАП	50

5.4.3.	Данные ЦАП	51

5.5.	Калибровочные коэффициенты ЦАП	51

Управление работой ЦАП	52

5.5.1.	Опустошение буфера ЦАП	53

5.6.	Доступ к EPROM	54

5.6.1.	Краткое описание EPROM	54

5.6.2.	Команды EPROM	55

5.6.3.	Чтение данных из EPROM	56

5.6.4.	Запись данных в EPROM	57

5.6.5.	Формат пользовательской части EPROM.	58

5.7.	Цифровой канал ввода/вывода	59

5.7.1.	Асинхронный ввод/вывод	59

5.7.2.	Синхронный ввод данных	59

5.8.	Контроль источника питания L-791	60

5.9.	Прерывания	60

6.	Приложение А Спецификации 	61

6.1.	Аналого-цифровой преобразователь (АЦП)	61

6.2.	Межканальное прохождение	62

6.3.	Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП)	63

6.4.	Цифровые входы и выходы	63

6.5.	Выходы питания	63

6.6.	Характеристики гальваноразвязки	64

6.7.	Условия окружающей среды	64

7.	Литература	65

Оглавление	66

Под сильной электростатической помехой подразумевается импульс со скоростью нарастания более 20 кВ/мкс, при котором примененный гальваноразвязывающий элемент может дать сбой

Предварительные данные

Предварительные данные

Предварительные данные

Все цифровые данные носят предварительный характер.

www.national.com

www.ni.com