|  | ФГУП НИИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | «Утверждаю» |
|  |  | Зам. Главного Конструктора ФГУП НИИЭМ |
|  |  | Г.Я. Портной |
|  |  | «___» _____2008 года |
|  | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ НАПРЯЖЕНИЯ |  |
|  | ДНХ |  |
|  | Руководство по эксплуатации |  |
|  | 46.ПИГН 411522.022 РЭ |  |
|  |  | ответственный исполнитель |
|  |  | С.А. Старков |
|  |  | «___» _____2008 года |
|  | г. Истра, Московская обл. |  |

Содержание

Раздел	Стр.

1	Введение	3

2	Назначение и область применения	3

3	Основные технические характеристики	4

4	Комплект поставки	5

5	Устройство и работа преобразователя	5

6	Указание мер безопасности	6

7	Порядок установки и работа с преобразователем	6

8	Проверка технического состояния	6

9	Маркировка, пломбирование, упаковка	7

10	Транспортировка и хранение	7

11	Гарантии изготовителя	7

12	Свидетельство о приемке	8

ПРИЛОЖЕНИЕ А	9

1	Габаритный чертеж преобразователя	9

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	10

1	Схема включения преобразователя	10

# Введение

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом действия, устройством, техническими характеристиками и правилами эксплуатации рп_еч_осн (рп_еч_доп) измерительного ДНХ (в дальнейшем ип_еч_осн).

# Назначение и область применения

## Преобразователь измерительный напряжения ДНХ (далее – преобразователь) предназначен  для преобразования напряжения постоянного и переменного токов в цепях, изолированных от питания и выхода.

1 ДНХ*** преобразует входное напряжение в выходной ток, пропорциональный мгновенному значению входного напряжения («линейный выход»).

2 ДНХ*** RMS  преобразует входное напряжение в выходное напряжение, пропорциональное среднеквадратичному значению входного напряжения.

3 ДНХ*** 4/20 (0/20) преобразует входное напряжение в выходной ток, согласно требованиям к стандартному интерфейсу «токовая петля 4/20 (0/20)», пропорциональный среднеквадратичному значению входного напряжения.

Где *** - указывается номинальное напряжение преобразователя в Вольтах.

## Преобразователь может быть использован для  измерения импульсного напряжения.

## Преобразователь  предназначен для работы в составе измерительных и управляющих систем.

## Используют внешний источник питания.

## По условиям эксплуатации преобразователь соответствует требованиям к группе 3, по ГОСТ 22261-94 с расширенным температурным диапазоном рабочих температур при влажности до 9% при 25С. По диапазону рабочих температур преобразователь имеет три группы.

| Нормальные условия применения | Температура окружающего воздуха 20±5о С; относительная влажность 30…80%; атмосферное давление 650… 800 мм рт. ст. |
| --- | --- |
| Рабочие условия применения (группа 3 по ГОСТ 22261-94 с расширенным температурным диапазоном) | Температурная группа А 0…+70о С; Температурная группа В минус 20…+70о С; Температурная группа С минус 40…+50о С; Относительная влажность до 90% при 25о С; Атмосферное давление 650…800 мм. рт. ст. |

По устойчивости к условиям транспортирования преобразователь соответствует группе «3» ГОСТ 22261-94.

# Основные технические характеристики

Основные технические характеристики представлены в таблице.

| Технические характеристики | Параметры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип преобразователя ДНХ | ДНХ*** | ДНХ*** RMS |  | ДНХ*** 4/20 (0/20) |
| Диапазон преобразования напряжения U, В эфф. | 0 - (50; 100;150; 200; 300; 400; 500; 600) |  |  |  |
| Полоса частот преобразуемых напряжений, Гц | 0…60 |  |  |  |
| Максимальная частота преобразования по уровню – 0,6 дБ, кГц | 20 |  |  |  |
| Входной ток номинальный IMX, А | 0,01 |  |  |  |
| Сопротивление первичной обмотки, Ом | 140…160 |  |  |  |
| Входное сопротивление, Ом | U/ IMX-150Ом |  |  |  |
| Мощность рассеивания токозадающего резистора, Вт | 0,02*U |  |  |  |
| Выходной ток при нулевом входном напряжении не более, мА |  0,2 | - |  | 3,95…4,15 (0…0,1) |
| Выходной ток при номинальном входном напряжении, мА | 40 | - |  | 20 |
| Выходное напряжение при нулевом входном напряжении не более, мВ | - | 7 |  | - |
| Выходное напряжение при номинальном входном напряжении, В | - | 1 |  | - |
| Сопротивление нагрузки, Ом Максимальное Минимальное | 240 50 | 3000 |  | 1250*; 500** |
| Пределы допустимой приведенной осн. погрешности, % | ± 1 | ± 2 |  | ±2 |
| Пределы допустимой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха в интервале рабочих температур на 10°С, % группа А группа В группа С | ± 0,4 ± 0,6 ± 1,0 | ± 0,4 ± 0,6 ±1,0 |  | ± 0,4 ± 0,6 ± 1,0 |
| Время установления выходного сигнала не более, с | 0,1 | 0,5 |  | 0,5 |
| Время установления рабочего режима не более, мин. | 1 |  |  |  |
| Время непрерывной работы не менее, ч | неограниченно |  |  |  |
| Время перегрузки входным сигналом 120% от номинального напряжения, не более, с | 1 |  |  |  |
| Напряжение питания, В | ± (14,5…15,5) |  |  |  |
| Ток потребления по цепи питания не более, мА | 50 | 50 | 70 |  |
| Габариты не более, мм | 73,5х52,5х39 |  |  |  |
| Масса не более, г | 100 |  |  |  |
| Электрическая прочность изоляции токовой шины на переменном токе 50 Гц/ 1 мин, В | 4000 |  |  |  |
| Сопротивление изоляции в рабочих условиях не менее, МОм | 5 |  |  |  |
| Примечание: * - нагрузка включена на общую шину, ** нагрузка включена на шину «-15 В» |  |  |  |  |

# Комплект поставки

ип_еч_осн ДНХ	1 шт.

Руководство по эксплуатации 	1 шт.

Упаковочная тара	1 шт.

# Устройство и работа рп_еч_осн

## Преобразователь состоит из замкнутого магнитопровода с зазором, датчика Холла и печатной платы, на которой установлены элементы электронной схемы обработки сигнала, и токозадающего резистора, определяющего диапазон измерения. На магнитопроводе размещены входная и компенсационная обмотки, в зазоре – датчик Холла.

## Магнитопровод с датчиком Холла и обмотками размещены в изолированном корпусе из ударопрочной пластмассы. Схема обработки сигнала размещена в монолитной пластмассовой конструкции, основу которой составляет печатная плата. Обе части преобразователя соединены пайкой жестких соединительных проводников и имеют влагостойкие покрытия.

## Токозадающий резистор размещён вне корпуса преобразователя ДНХ. В корпусе преобразователя имеются 2 винтовых вывода, к которым через токозадающий резистор подключается измерительная цепь. Остальные выводы представляют собой жесткие луженые штыри, предназначенные для соединения с внешними устройствами пайкой.

## Конструкция преобразователя предусматривает механическое крепление с помощью хомута, либо пайкой выводов в металлизированных отверстиях печатной платы и крепление с помощью двух винтов М3.

## Устройство является необслуживаемым и неремонтируемым изделием. По номенклатуре показателей надежности относятся к группе II вида I согласно ГОСТ 27.003-83.

## Преобразователь измерительный ДНХ представляет собой преобразователь тока на датчике Холла с внешним токозадающим резистором, включенным последовательно с входной обмоткой.

## Напряжение измеряемой цепи через токозадающий резистор, определяющий диапазон измерения, подается на входную обмотку преобразователя, имеющую во много раз меньшее сопротивление, порядка 150 Ом. Так как номинальное значение входного тока составляет 10 мА, при измерении часто встречающихся в промышленных системах напряжений порядка сотен Вольт, на токозадающем резисторе рассеивается мощность, способная заметно повысить температуру преобразователя. Чтобы исключить влияние этого источника тепла на точность измерения, этот резистор сделан внешним.

## С целью снижения влияния нелинейности, разброса и изменения характеристик датчика Холла под воздействием внешних факторов, в преобразователе используется компенсационная схема измерения.

## Протекающий через входную обмотку ток, создаёт в магнитопроводе индукцию. Установленный в зазоре магнитопровода датчик Холла преобразует напряженность магнитного поля в зазоре в пропорциональное напряжение соответствующего знака, которое усиливается и подается в компенсационную обмотку.

## Ток компенсационный обмотки компенсирует магнитное поле, создаваемое первичной обмоткой. При этом датчик Холла работает как элемент сравнения, постоянно находясь в очень узкой области характеристики преобразования. Благодаря этому нелинейность преобразования составляет менее 0,1%. Изменения характеристики преобразования в одинаковой степени отражаются на действии как входного, так и компенсирующего тока, чем достигается стабильность и малая зависимость характеристик преобразователя от индивидуального разброса параметров датчиков Холла.

## Компенсирующий ток является одновременно выходным током преобразователей с линейным токовым выходом.

## В преобразователе с пропорциональным среднеквадратичным выходным напряжением (окончание обозначения RМS) описанная выше схема обработки сигнала дополнена детектором истинных среднеквадратических значений (True RMS). Сигнал, выделенный схемой получения линейного токового выхода, преобразуется в положительное напряжение, пропорциональное истинному среднеквадратичному значению измеряемого.

## В преобразователе со стандартным интерфейсом «токовая петля 4/20 (0/20) мА» (окончание обозначения 4/20 (0/20)) описанная выше схема обработки сигнала преобразователя с пропорциональным среднеквадратичным выходным напряжением дополнена схемой интерфейса «токовая петля 4/20 (0/20) мА», формирующего выходной токовый сигнал, пропорциональный истинному среднеквадратичному значению измеряемого тока.

# Указание мер безопасности

## Использование рп_еч_осн ДНХ требует выполнения правил ПЭЭП и ПТБ электрических потребителей и требований стандартов ГОСТ 12.3.019-80, ГОСТ 12.1.019-79 и ГОСТ Р 51350-99.

## К эксплуатации рп_еч_осн допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности, распространяющиеся на устройства, в составе которых они используются.

## Подключение выводов рп_еч_осн к токоведущим цепям должно производиться после проверки отсутствия напряжения на них.

# Порядок установки и работа с тп_еч_осн

## Подключение преобразователя производится согласно схемам 
Приложения 2.

## Подключить преобразователь к источнику измеряемого напряжения через внешний токозадающий резистор. Подключить нагрузку. При этом нагрузка преобразователя с "линейным" выходом и выходом по напряжению, пропорциональным среднеквадратичному значению (RМS), производится между выходным и общим выводами. (рис.1) или (рис.2) соответственно. Нагрузку преобразователя с маркировкой «4/20» можно подключить к «общему» проводу или к проводу «- 15 В» (рис.2). Включение преобразователя производится путём подачи питания.

# Проверка технического состояния

## Техническое состояние вп_мч_осн оценивается внешним осмотром. При подозрении на неисправность - измерением сигнала известной величины.

## В процессе работы ип_мч_осн ДНХ не требуют технического обслуживания.

## Датчик подлежит поверке по согласованной с ФГУП ВНИИМС методике поверки. Межповерочный интервал – 1 год.

# Маркировка, пломбирование, упаковка

## На корпусе рп_еч_осн имеется маркировка, содержащая:

- обозначение рп_еч_осн;

- логотип предприятия-изготовителя;

- символ испытательного напряжения изоляции;

- вблизи выводов надписи или символы, указывающие их назначение (Приложение А - Error: Reference source not found);

- заводской номер рп_еч_осн;

## ип_мч_осн поставляются в комплектности согласно п.4, упакованные в соответствующую транспортную тару, имеющую маркировку по ГОСТ 14192-77 и содержащую манипуляционные знаки.

# Транспортировка и хранение

## После изготовления каждый ип_еч_осн с руководством по эксплуатации упаковывается в индивидуальный полиэтиленовый пакет. ип_мч_осн в таре предприятия-изготовителя могут перевозиться на любые расстояния всеми видами транспорта при внешних условиях в пределах:

- температура окружающего воздуха 	минус 50 ¸ +70°С;

- относительная влажность воздуха 	9% при 25°С;

- атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.)	86 ¸106 (650 ¸ 800);

- транспортная тряска, ударов в минуту 	80 ¸120;

- ускорение м/с2 	30.

Поставка на малые расстояния или небольших партий вп_мч_осн допускается без транспортной тары.

## ип_мч_осн в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в отапливаемых хранилищах при температуре от 5 до 40°С и относительной влажности до 8% при температуре 25°С.

В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозийно-активных агентов для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69.

# Гарантии изготовителя

## Завод-изготовитель гарантирует нормальную работу вп_мч_осн в течение 12 со дня продажи, но не более 18 со дня изготовления при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

## Гарантийный ремонт вп_мч_осн осуществляется по адресу: 143502, ул. Панфилова, 11, г. Истра, Московской области, ФГУП НИИЭМ, тел. (495) 994-51-88.

# Свидетельство о приемке

ДНХ 	, заводской № 		 соответствует техническим условиям 46.ПИГН 411522.022 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска	 20 	 г.

М.П.	Подпись представителя ОТК

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(Справочное)

# Габаритный чертеж рп_еч_осн

Рисунок 1 Габаритный чертеж

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(Справочное)

# Схемы включения рп_еч_осн

Рисунок 2 Схема включения преобразователя ДНХ-RMS

- Преобразователь измерительный

- Источник питания

- Миллиамперметр

- Вольтметр

- Нагрузочное сопротивление

- Токозадающее сопротивление

Рисунок 3 Схема включения преобразователя ДНХ, ДНХ-4/20

- Преобразователь измерительный

- Источник питания

- Миллиамперметр

- Вольтметр

- Нагрузочное сопротивление

- Токозадающее сопротивление